Акционерное общество «Федеральный центр науки и высоких технологий «Специальное научно-производственное объединение «Элерон» (АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»).

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

для открытого запроса цен в электронной форме

на право заключения договора на поставку

портативных обнаружителей взрывчатых веществ

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ “Пилот-М”; “Пилот-М1” или эквивалент

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Год выпуска: не раньше 2015 года

Подраздел 1.3 Код ОКП

код ОКП: 42 1512

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ предназначен для обнаружения зарядов ВВ в негерметичных объемах и следов ВВ на поверхности обследуемых объектов. Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ предназначен для проверок: - ручной клади, брошенных предметов; - багажа и грузов, перевозимых различными видами транспорта; - почтовой корреспонденции и бандеролей; - одежды и документов физических лиц; - производственных и жилых помещений; - предметов интерьера, автомобилей и пр: на наличие следовых количеств взрывчатых веществ и их паров путем отбора частиц и забора проб воздуха с последующим их анализом при оперативном обследовании различных объектов.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

-Рабочая температура не менее чем от +5º С до +40º С -Относительная влажность воздуха не более 90 % (при +25º С)

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Возможность обнаружения взрывчатых веществ (ВВ) на основе ТНТ, НГ, ТЭНа, гексогена, октогена, включая смесевые ВВ на их основе. Минимальный предел обнаружения паров ТНТ не хуже 1*10-13 г/см³; Время отклика на наличие паров взрывчатых веществ не более 1 сек Время готовности к работе после включения не более 10 сек Габариты основного блока обнаружителя не более 300х270х90 мм Масса основного блока обнаружителя с аккумуляторной батареей не более 2 кг

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Способ ионизации пробы - коронный разряд. Источник радиоактивного или рентгеновского излучения внутри прибора отсутствует. Потребление прибора в режиме обнаружения паров - не более 4 Вт. Срок службы ионизатора пробы должен быть не менее срока службы изделия. В приборе должен отсутствовать реперный канал с ВВ и другими веществами. В "Пилот-М1" должен входить программный пакет (MONITOR) и переходной кабель (USB или RS-232.) обеспечивающий вывод информации на персональный компьютер и её сохранение. По ионограмме, выводимой на экран монитора, оператор может идентифицировать тип ВВ.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Указывается в технической документации на оборудование

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не предусмотрено

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

В приборе не должно быть расходных материалов.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не предусмотрено

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Питание: -Аккумуляторная батарея, расположенная внутри прибора (время работы от одной батареи до 5 часов) -От сети 220 В/50 Гц

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предусмотрено

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

-Детектор паров ВВ(основной блок) - 1 шт. -Имитатор ВВ (тестовый образец) – 1 шт. -Устройство нагрева пробы – 1 шт. -Пробоотборное устройство – 1 шт. -Металлическая сетка-концентратор – 3 шт. -Специальная (пробоотборная) салфетка – 30 шт. -Сетевой адаптер – 1 шт. -Зарядное устройство -1 шт. -Сетевой кабель зарядного устройства – 1 шт. -Аккумуляторная батарея – 2 шт. -Пинцет – 1 шт. -Транспортный чемодан – 1 шт. -Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Транспортный чемодан

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Порядок сдачи и приемки не предусмотрен. Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества - не менее 12 месяцев

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Ремонт и сервисное обслуживание в гарантийный период должны осуществляться за счет Поставщика.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Все поставляемое оборудование должно быть изготовлено из современных материалов с применением современных технологий производства, не бывшим в употреблении, не из ремонта, не восстановленным.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Источник радиоактивного или рентгеновского излучения внутри прибора должен отсутствовать.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

См. раздел 8 настоящего ТЗ.

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ “Пилот-М ” – 10 шт; Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ “Пилот-М ” – 2 шт. Срок поставки: не позднее 14 календарных дней с даты подписания договора.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не предусмотрено |  |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не предусмотрено |  |

Начальник подразделения            _________________________     Д.П. Давыдов

подпись