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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Предмет закупки:
	Марка, тип:

	1. Гелевый масс-спектрометрический течеискатель 
	МС-3
ТУ -4215-004-61085855-2011
или аналог

	2. Мера потока (течь гелиевая)
	Гелит 1 или аналог

	

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Код ОКП  42 7600 9


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Течеискатель МС-3 и мера потока (течь гелиевая) Гелит-1 применяется для неразрушающего контроля без вывода из эксплуатации трубопроводов, сосудов давления, резервуаров, кранов, и других объектов в тепловой и атомной энергетике.

Это оборудование будет применяться для разработки, апробирования и внедрения методики контроля герметичности уплотнений крышек ТУК-84/1 в условиях эксплуатации.




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Температура окружающей среды: -0...+50º С;
Относительная влажность при температуре 25 º С: не более 95%;
Атмосферное давление: 700...800 мм рт.ст.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры
1. Гелевый масс-спектрометрический течеискатель МС-3


	№
п/п
	Наименование технических характеристик, размерность
	Значение

	1
	Минимальный достоверно регистрируемый поток в режиме прямотока, (вакуумный метод) мбар л/с
	5 х 10-12

	2
	Минимальный достоверно регистрируемый поток в режиме противотока, мбар л/с
	7-10-11

	3
	Минимальный регистрируемый поток гелия (метод щупа), мбар л/с
	5 х 10-8

	4
	Время отклика, сек:
· на входе
· со щупом 10 метров
	менее 1 3±1

	5
	Высоковакуумный насос гибридного типа
Технические характеристики высоковакуумного насоса:
· номинальная скорость вращения ротора насоса 20000 об/мин
· предельная скорость вращения 42000 об/мин
· максимальное рабочее давление на входном фланце 100 мбар
	ВНГТ- 5

	6
	Номинальный рабочий ток катодов, мкА
	15

	7
	Габаритные размеры, мм
	472х350х360

	8
	Масса течеискателя, не более, кг
	32

	9
	Потребляемая мощность, не более, Вт
	400

	10
	Время непрерывной работы в сутки, ч
	24

	11
	Напряжение питания, В; частота, Гц
	220± 22; 50

	12
	Рабочие условия эксплуатации:
· температура окружающей среды, °С;
· относительная влажность воздуха, % при t= 25°С;
· атмосферное давление, кПа (630 - 800 мм рт.ст.).
	от 10 до 35 до 80 86 - 106,7

	13
	Производительность форвакуумного пластинчато - роторного насоса, м3/ч
	3,0

	14
	Время выхода течеискателя в режим готовности (20°С) (первично/повторно), мин
	3/1

	15
	Максимальное рабочее давление на входном фланце, Па
	10000

	16
	Скорость откачки по гелию на входном фланце, л/с
	5

	17
	Масс-спектрометрический анализатор с 180-градусным углом поворота в однородном магнитном поле;
	наличие

	18
	Звуковая и световая сигнализаия при регистрации уровня выходного сигнала выше установленного порога
	наличие

	19
	Автоматическое включение и тестирование исправности элементов при нажатии кнопки ПУСК. Автоматическое выключение после нажатия кнопки СТОП.
	наличие

	20
	Автоматическая настройка на пик гелия по внутреннему или по внешнему источнику эталонного потока гелия.
	наличие

	21
	При подготовке и проведении испытаний в течеискателе могут быть реализованы:
· Возможность предварительной откачки объектов. Режим БАЙПАС.
· Режим работы способом противотока. Режим ПРОТИВОТОК.
· Режим работы способом прямотока. Режим ПРЯМОТОК.
· Режим СМЕНА ОБЪЕКТА.
· Режим ручного управления.
	наличие

	22
	Возможность установки блокировки
· по давлению Р1 (Давление в форвакуумной линии);
· по давлению Р2 (Давление в анализаторе), и уставки
· по давлению Р3 (Давление на входном фланце прибора)
	наличие

	23
	Внешний выход для подключения выхлопной магистрали
	опция

	24
	Внешняя магистраль с фильтрующим элементом для напуска чистого газа на вход течеискателя
	опция

	25
	Интерфейс оператора:
· цветной графический дисплей (вариант - монохромный повышенной четкости изображения)
· мнемосхема управления вакуумной системой с двухцветной светодиодной индикацией
	наличие

	26
	Адаптация программного обеспечения течеискателя под конкретные технологические процессы
	опция

	27
	Возможность сохранения и обработки не менее 4000 результатов испытаний без подключения внешнего компьютера
	наличие

	28
	Связь с внешним ПК с возможностью управления течеискателем по интерфейсу управления RS232/ RS485
	наличие

	29
	Время отображения одного испытания не менее 8 часов
	наличие

	30
	Возможность выбора едений измерения не менее 5 шт: м3*Па/сек, мбарх л/сек, мВ, л хмкм.рт.ст/сек, атм* см3/сек
	наличие

	31
	Следящая компенсация фона
	наличие

	32
	Автоматическое выключение течеискателя при аварийном отключении питания
	наличие

	
	Расположение входного фланца боковое
	наличие


	

	2. Мера потока (течь гелиевая) Гелит-1

	1
	Диапазоны измерения, м3*Па/с-1
	7х10-10...2х10-8

	2
	Температурная поправка к потоку, град-1
	0,025...0,035

	3
	Температура поверки, °С
	от 26,5 до 27,

	4
	Относительное отклонение значения воспроизводимого потока от действительного значения, %:
	± 15

	5
	Температура эксплуатации, °С
	+10...+40

	6
	Климатическое исполнение
	УЗ по ГОСТ 15150​69

	7
	Габаритные размеры, мм:
	043х2О8...212

	8
	Масса, кг, не более
	0,25

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	1. Течеискатель гелиевый масс-спектрометрический МС-3

	№№
	Наименование
	Шт.

	1
	Течеискатель гелиевый масс-спектрометрический МС-3 ,
	1

	
	ТУ -4215-004-61085855-2011 в составе:
· гибридный турбомолекулярный насос ВНГТ-5 (установлен в корпусе течеискателя);
· пластинчато - роторный форвакуумный насос, 3,0 м3/час. (установлен в корпусе течеискателя);
· эталонный источник потока гелия для калибровки «Гелит 1» (установлен в корпусе течеискателя , может быть использован в качестве внешнего);
- щуп полнопоточный (L=5 м)
	

	2
	Комплект ЗИПа (катоды, манометрические преобразователи, хомут KF25)
	1

	3
	Комплект технической и эксплуатационной документации: 

- Течеискатель гелиевый масс-спектрометрический МС-3 

Руководство по эксплуатации.
- Течеискатель гелиевый масс-спектрометрический МС-3 

Формуляр на изделие
- форвакуумный насос
Паспорт и технические характеристики на русском языке
- гелиевая течь «Гелит - 1»
Свидетельство о поверке
	1

	2. Мера потока «Гелит 1»

	1
	Мера потока «Гелит 1
	1

	2
	Паспорт  ТДМКО 339.022 ПС
	1

	3
	Методика проверки ТДМК 430304.004 МП
	1

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения..


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно - технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 г. и № П-7 от 25.04.1966 г. (со всеми изменениями и дополнениями)


РАЗДЕЛ 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления  и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным  предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института
