Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку радиометра радона "Альфарад плюс" (или эквивалент) для нужд Новосибирского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования для объекта: Новосибирское отделение филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов

внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов

при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ  К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ  К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ  К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ  ПО  РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ  К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ  ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ  К  КАЧЕСТВУ  И  КЛАССИФИКАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  СТАНДАРТНОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО  ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ  К  КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ  К  ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Поставка радиометра радона "Альфарад плюс". Комплекс измерительный для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов "Альфарад плюс", модификация "Альфарад плюс-АР" или аналог.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшем в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образ-цом, свободным от прав третьих лиц

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКП 43 6210

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплекс применяется для проведения измерений как ЭРОА радона и торона, так и для измерений и мониторинга объемных активностей радона и торона. Комплекс «Альфарад плюс» предназначен для экспрессных измерений и непрерывного мониторинга объемной активности (ОА) радона-222 (222Rn) и количества распадов 216Po (ThA), а также эквивалентной объемной активности (ЭРОА) радона и торона-220 (220Тn) в воздухе жилых, рабочих помещений и на открытом воздухе. Наличие специальных пробоотборных устройств позволяет проводить измерения содержание радона-222 в воде, почвенном воздухе, определять плотность потока радона с поверхности почвы. Измерительный блок ЭРОА комплекса предназначен для измерения ЭРОА радона и торона в воздухе, а измерительный блок ОА для измерений ОА радона и регистрации распадов торона в пробах воздуха. Комплекс может применяться для санитарно-гигиенического обследования помещений и использоваться для работы в полевых условиях, если они соответствуют эксплуатационным параметрам.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКПЛУАТАЦИИ

Оборудование должно быть работоспособным: - при диапазоне температур +1 ÷ +35 °С; - предельное значение относительной влажности (при +25 °С) - 80 %.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Наименование показателей; Технические требования. 1; 2. Технические характеристики блока измерения ЭРОА радона и торона в воздухе. Диапазон измерения ЭРОА радона, Бк/м3; от 1 до 1,0106. Диапазон измерения ЭРОА торона, Бк/м3; от 0.5 до 1,0104. Предел допускаемой основной относительной погрешности, %; 30. Чувствительность регистрации альфа-излучения от рабочих эталонов 2-го разряда типа 1П9, Бк/с; 0,4. Уровень собственного фона, 1/с; 0,002. Объемный расход воздуха через фильтр, л/мин; 10,0 0,5. В качестве фильтра используется аналитический аэрозольный фильтр типа; АФА-РСП-3, ТУ 95 1892-89. Технические характеристики блока измерения ОА радона в воздухе. Диапазон измерения ОА радона-222, Бкм3; от 1 до 2.0106. Диапазон измерения 216Po (ThA), имп./сек; от 110-3до 110 2. Предел допускаемой основной относительной погрешности в пробах воздуха, %; ±20. Уровень собственного фона блока измерения ОА, Бкм-3; 0,3. Общие технические характеристики блоков измерения ЭРОА и ОА. Диапазон индикации температуры, 0С; от 0 до 50. Диапазон индикации относительной влажности, %; от 10 до 95. Диапазон индикации давления, мм. рт. ст; от 700 до 820. Размеры, масса:

Радиометр радона 220×200×165 мм, 3,6 кг

Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

"Альфарад плюс-АР" должен иметь 2 измерительных канала на одноплатном компьютере (в одном корпусе). Позволяет проводить измерения ОА и ЭРОА. Время непрерывной работы блоков при питании от автономного источника составляет 6 ч

Подраздел 4.3 Требования по надежности

Нестабильность показаний блоков за 24 ч непрерывной работы % ,. 10.

Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Корпус должен быть выполнен в виде портативных блоков измерения и управления, размещенных в одном корпусе. Все блоки должны иметь автономное и сетевое питание.

Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

- комплекс должен обладать гарантийным сроком эксплуатации не менее 24 месяцев.

Подраздел 4.6 Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Комплекс должен сохранять работоспособность: - при диапазоне температур +1 ÷ +35 °С; - предельное значение относительной влажности (при +25 °С) - 80 %.

Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

-Питание блоков измерения осуществляется как от сети переменного тока частотой 50 Гц, с содержанием гармоник до 5% и номинальным напряжением 220+22-33В, так и от автономного источника постоянного тока, в качестве которого могут использоваться встроенные аккумуляторы Мощность, потребляемая каждым блоком, составляет, Вт: - при питании от сети переменного тока, ...............................................….15,0 - при питании от автономного источника питания, ................................... 8,0.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

-отсутствуют

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Наименование; Кол; Примечание. Блок измерения ЭРОА; 1; Блоки детектирования и управления конструктивно объединены в одном корпусе.. Блок измерения ОА; 1. Блок управления; 1. Блок питания; 1; Адаптер для питания БИ и БУ от сети переменного тока и зарядки встроенных аккумуляторов. Аккумулятор (встроенный); 4; Автономный источник питания БИ и БУ. Фильтр АФА-РСП-3; 1; Запасной аэрозольный фильтр для очистки воздуха (БИ ОА). Фильтр АФА-РСП-3; 10; Аэрозольный фильтр для отбора аэрозолей при измерениях ЭРОА (БИ ЭРОА). Патрон-осушитель; 1; Патрон для осушки проб воздуха и очистки измерительной камеры от влаги с поглотителем влаги (БИ ОА ). Заглушка; 4; Резиновая заглушка для герметизации измерительной камеры (БИ ОА). Трубка ТУ 64-2-286-79; 1; Гибкая соединительная трубка диаметром 6 мм для подключения патрона-осушителя (150см -1шт.). ПО для измерения и вычисления ЭРОА и ОА радона и торона; 1; Комплектация для измерений ЭРОА и ОА Модификация «АР». Руководство по эксплуатации; 1. Паспорт; 1. Комплект укладки; 1; Сумка для хранения и транспортировки блоков детектирования и управления; Сумка для хранения принадлежностей..

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

На панели комплекса должна быть закреплена табличка, на которой нанесены следующие обозначения: - товарный знак или обозначение предприятия - изготовителя; - условное обозначение комплекса; - порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя. - год изготовления;.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Упаковка комплекса производится согласно требованиям категории КУ-3 по ГОСТ 23170-78 для группы III, вариант защиты ВЗ-10, вариант упаковки ВУ-5 в соответствии ГОСТ 9.014-2005. Срок защиты без переконсервации – 3 года.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Заказчик при передаче оборудования может проверить его работоспособность в присутствии поставщика, в случае отсутствия представителя поставщика заказчик осуществляет приемку оборудования самостоятельно.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- Поставщик обязан передать с оборудованием инструкции по эксплуатации, паспорт на русском языке

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

1. Комплекс в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться всеми видами транспорта на любые расстояния: - перевозка по железной дороге должна производиться в крытых чистых вагонах; - при перевозке открытым автотранспортом ящики должны быть накрыты водонепроницаемым материалом; - при перевозке воздушным транспортом ящики должны быть размещены в герметичном отапливаемом отсеке. 2. Размещение и крепление ящиков на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствие смещения и ударов друг о друга. 3. При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на транспортной таре.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

1. Комплекс до введения в эксплуатацию следует хранить в отапливаемом и вентилируемом складе: - в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69; - без упаковки в условиях атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69. 2. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Место хранения должно исключать попадание прямого солнечного света на комплекс. 3. Во время хранения комплекс не требует обслуживания.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

- требования к гарантийным срокам хранения не менее 24 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

- Комплекс должен быть ремонтопригоден.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Поставщик должен предоставлять техническое обслуживание в течение гарантийного периода - Поставщик должен обладать сервисным центром.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

-отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- По степени защиты от поражения электрическим током считыватель соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ

ОБОРУДОВАНИЯ

- Сертификат соответствия ГОСТ Р - Свидетельство об утверждении типа средств измерений

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Поставщик осуществляет послегарантийное обслуживание оборудования

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

-отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

Дата начала поставки – с момента заключения договора. Дата окончания поставки – до 20 декабря 2013г.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая документация на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Поставщик должен провести инструктаж оператора по использованию оборудования и ежедневному обслуживанию.