- Техническое задание.

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дозиметр зонный Типа "КОРДОН-А" РИ 38.К3.03.000 или эквивалент. | Диапазон измерений поглощенной дозы нейтронов, Гр: от 0,05 до 50 Диапазон энергий нейтронного излучения, МэВ: от 4•10-7 до 20 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения поглощенной дозы нейтронов, не более %: Гр % 0,05 ±50 0,5 ±30 5 ± 55 50 ± 55 Чувствительность первого детектора на фантоме в поле нейтронов Pu-Be источника в единицах трек / мГр мг: не ниже 310 и 5 для урановой и ториевой компоненты дозиметра Отношение чувствительностей первого и второго детектора дозиметра не более 10 Пределы допускаемой относительной погрешности, характеризующей отличие энергетической зависимости чувствительности дозиметра от типовой энергетической зависимости чувствительности ,% – не более 15 Допустимая продолжительность непрерывного облучения, месяц – 12 Собственный фон трекового детектора не более, трек/см2 – 2 Фон от примесей спонтанно делящихся нуклидов в мишени, трек/месяц – не более 2 Число дефектных трековых детекторов в партии (детекторы, для которых требуется визуальный анализ реплики при искровом счете) не более 5%. Масса, кг – не более 0,02 Габаритные размеры, мм – Ø40х10 Диапазон рабочих температур, ᴼС - от – 10 до + 40 Влагоустойчивость,% при + 25ᴼС – до 90 Рабочий диапазон атмосферного давления, мм рт. ст. – от 650 до 800 Срок эксплуатации детекторной пленки ПЭТ не менее 15 лет после ее изготовления. Отношение чувствительности при нормальном падении нейтронов на плоскость дозиметра, обращенную к источнику нейтронов, к чувствительности при равновероятном по углам падению нейтронов не более-2,5 Дозиметры должны быть внесены в Реестр средств измерений и метрологически поверены в соответствии с приказом № 1/10-НПА от 31.10.2013 г. (Госкорпорация «Росатом»). | шт. | 65 |
|  | Дозиметр индивидуальный Типа "КОРДОН-А" РИ 38.К2.03.000 или эквивалент. | Диапазон измерений поглощенной дозы нейтронов, Гр: от 0,05 до 50 Диапазон энергий нейтронного излучения, МэВ: от 4•10-7 до 20 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения поглощенной дозы нейтронов, не более %: Гр % 0,05 ±50 0,5 ±30 5 ± 55 50 ± 55 Чувствительность первого детектора на фантоме в поле нейтронов Pu-Be источника в единицах трек / мГр мг: не ниже 60 и 6 для урановой и ториевой компоненты дозиметра Отношение чувствительностей первого и второго детектора дозиметра не более 10 Пределы допускаемой относительной погрешности, характеризующей отличие энергетической зависимости чувствительности дозиметра от типовой энергетической зависимости чувствительности,% – не более 15 Допустимая продолжительность непрерывного облучения, месяц – 12 Собственный фон трекового детектора не более, трек/см2 – 2 Фон от примесей спонтанно делящихся нуклидов в мишени, трек/месяц – не более 2 Число дефектных трековых детекторов в партии (детекторы, для которых требуется визуальный анализ реплики при искровом счете) не более 5%. Масса, кг – 0,02 Габаритные размеры, мм – Ø40х10 Диапазон рабочих температур, ᴼС - от – 10 до + 40 Влагоустойчивость,% при + 25ᴼС– до 90 Рабочий диапазон атмосферного давления, мм рт. ст. – от 650 до 800 Срок эксплуатации детекторной пленки ПЭТ не менее 15 лет после ее изготовления. Отношение чувствительности при нормальном падении нейтронов на плоскость дозиметра, обращенную к источнику нейтронов, к чувствительности при равновероятном по углам падению нейтронов не более-1,5 Дозиметры должны быть внесены в Реестр средств измерений и метрологически поверены в соответствии с приказом № 1/10-НПА от 31.10.2013 г. (Госкорпорация «Росатом»). | шт. | 16 |
|  | Прибор для автоматического электроискрового счета треков Типа “АИСТ-4” РИ 38.К4.03.000 или эквивалент. | Напряжение пробоя при считывании информации Uпр в пределах 600 ± 100 В Напряжение счета Uсч при считывании информации с трекового детектора в пределах 450 ± 50 В; Количество предварительных пробоев No при считывании информации с трекового детектора — от 3 до 6 Наклон счетной характеристики считывающего устройства в пределах “плато” не выше 5% Воспроизводимость результатов (среднеквадратичное отклонение) в цикле считывания информации с одного и того же трекового детектора не более ± 5% при плотности треков ~1000 см-2 Эффективность регистрации треков от осколков 252Cf, падающих на детектор без фильтра в геометрии 2π, считывающим устройством не менее 40% Разброс (среднеквадратичное отклонение) эффективности регистрации треков при использовании разных детекторов из одной и той же партии пленки не более ± 8% Линейный диапазон измерения поверхностной плотности треков (диапазон плотности треков с постоянным значением эффективности регистрации) при диаметре электрода 13 мм: 1 – 4000 треков/см2 Время подсчета треков при их плотности на детекторе ~ 1000 см-2 не более 5 мин Питание от сети переменного тока: напряжение, В – 220±22 частота, Гц – 50±1 Потребляемая мощность, ВА – 350 Диапазон рабочих температур, ᴼС - от + 15 до + 35 Влагоустойчивость,% при + 25ᴼС – до 80 Рабочий диапазон атмосферного давления, мм Т. Ст. – от 650 до 800 Наработка на отказ не менее 2500 часов Назначенный срок службы комплекса не менее 5 лет. | шт. | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, свидетельство о первичной поверке);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;

- гарантийный срок – в соответствии с Томом 2 «Техническая часть»;

- оборудование, указанное в пункте 1 и 2 Тома 2 «Техническая часть» должно быть внесено в реестр средств измерений РФ, иметь первичную поверку;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).