Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Измеритель большого тока LKCO-80kA или (эквивалент) | - Тип измерительного трансформатора: оптический - Номинальный первичный ток: от - 80кА до + 80кА Перегрузка по току – 110% от верхнего предела измерений (без выхода из строя). - Выходные сигналы: - Станд. токовый сигнал: 1 мА/кА - Высокоуровневый сигнал напряжения: 10 В (полная шкала) - Низкоуровневый сигнал напряжения: 1 мВ/кА - Дополнительные выходные сигналы: - Частотный сигнал: 10 кГц (полная шкала) - Интерфейс: PROFINET - Низкоуровневый токовый: 4-20 мА (0-20 мА) - Напряжение: 0 до 0,3 В - Цифровой прибор – DPM DISPLAY IN DC POWERED METERIND UNIT - Аналоговая полоса пропускания: 0 – 5 кГц - Точность измерений, не хуже: 0,1 % - Повторяемость, не хуже: 0,01 % FS - Линейность, не хуже: 0,1% FS - Напряжение питания переменного тока частотой от 47 до 62 Гц: от 95 В до 265 В RMS - Изоляция: - Выход измерительной головки / корпус: 6,0 кВ, 50 Гц, 1 мин. - Остальные цепи: 1,5 кВ, 50 Гц, 1 мин. - Исполнение: - Измерительный преобразователь: IP65 - Измерительный модуль: IP65 - Опотоэлектронный модуль: IP32 - Диапазон рабочих температур: - Измерительный преобразователь: -40 ºС…+80 ºС - Измерительный модуль: -40 ºС…+80 ºС - Оптоэлектронный модуль: -10 ºС…+40 ºС - Оптический дисплей - Система обогрева охлаждения с питанием 230 В Прибор должен быть внесен Госреестр средств измерений. Наличие сертификата о заводской калибровке и свидетельства о поверке на каждый прибор обязательно! | Шт. | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов, пуско-наладочные работы.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – до 23 ноября 2012 г.

Проведение пуско-наладочных работ в течение 5 рабочих дней с момента подписания накладной ТОРГ-12

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 24 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  4 125 450,00руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов:  I этап – 90% от общей суммы, указанной в Спецификации (Приложение № 1), по счетам, выставленным Поставщиком, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания накладной ТОРГ-12;

II этап -  окончательный расчет в размере 10% от общей суммы, указанной в Спецификации (Приложение №1), по счетам, выставленным Поставщиком, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты  подписания Акта пуско-наладочных работ.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Начальник отдела комплектующих изделий:_____________________

Технический эксперт:__________________     /_________________/