Том 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки: Право заключения договора на поставку оборудования дозиметрического контроля
Снежинск

2015г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование-1
	Основные технические характеристики товара-2
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Комплектность-4
	Единица измерения-5
	код ОКДП
	Количество-6
	Срок поставки-7
	Объем гарантий  и гарантийный срок-8

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Дозиметр-радиометр ДКС-96  
(или аналог)          
	1) диапазон измерений альфа-излучения от 0,1 до 1·104 мин-1·см-2; 

-эффективность регистрации альфа-излучения не менее:

42 % для Pu -239;

   25 % для U-234;

   15 % для U-238;

 2) диапазон измерений бета-излучения от 0,1 до 1·104 мин-1·см-2;
-эффективность регистрации не менее:

  25 % для (Sr-90 + Y-90);
3) диапазон измерений АЭД гамма-излучения от 0,1 мкЗв до 10,0 Зв;
- диапазон измерений МАЭД гамма-излучения от 0,1 мкЗв·ч-1 до 1,0 Зв·ч-1;
- анизотропия ± 25 %;
	руководство по эксплуатации, паспорт
	- пульт УИК-06 (или аналог);

- блок детек-тирования БДЗА-96 (или аналог);

-блок детек-тирования БДЗБ-96 (или аналог);

-блок детек-тирования БДКС-96б (или аналог);

-блок детек-тирования БДКН-96 (или аналог);


	компл.
	331915
	2
	Не позднее 31.10.2015г.
	Срок гарантии оборудова-ния - не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	- диапазон энергий регист-рируемого гамма-излучения от 0,015 до 10,0 МэВ;
4) - диапазон измерений АЭД нейтронного излучения от 0,1 мкЗв до 1,0 Зв;
- диапазон измерений МАЭД нейтронного излучения источника Pu-α-Be от 0,1 мкЗв·ч-1 до 0,1 Зв·ч-1;
- анизотропия ± 30 %;

-диапазон энергий реги-стрируемого нейтронного излучения от 0,025 эВ до 14,0 МэВ;
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Дозиметр-радиометр ДКС-96
(или аналог)                      
	1) диапазон измерений альфа-излучения от 0,1 до 1·104 мин-1·см-2; 

-эффективность регистрации альфа-излучения не менее:

42 % для Pu -239;

   25 % для U-234;

   15 % для U-238;

 2) диапазон измерений бета-излучения от 0,1 до 1·104 

мин-1·см-2;
-эффективность регистрации не менее:

  25 % для (Sr-90 + Y-90);
3) диапазон измерений АЭД гамма-излучения от 0,1 мкЗв

до 10,0 Зв;
	руководство по эксплуатации, паспорт
	- пульт УИК-06 (или аналог);

- блок детек-тирования БДЗА-96 (или аналог);

-блок детек-тирования БДЗБ-96 (или аналог);

-блок детек-тирования БДКС-96б (или аналог);


	компл.
	331915
	2
	Не позднее 31.10.2015г.
	Срок гарантии оборудова-ния - не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	- диапазон измерений МАЭД

гамма-излучения от 0,1 мкЗв·ч-1 до 1,0 Зв·ч-1;
- анизотропия ± 25 %;

- диапазон энергий регист-рируемого гамма-излучения от 0,015 до 10,0 МэВ;
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения                 ДКР-АТ1103М
(или аналог)          
	1)Диапазон измерения:
- мощности направленного эквивалента дозы Н*(0,07)– 0,05 мкЗв/ч ÷ 100 мкЗв/ч;

- направленного эквивалента дозы Н*(0,07)  – 50 нЗв ÷ 5,0 мЗв;

2) Предел основной относительной погрешности измерения не более ±15%
3) Диапазон энергий – 5 ÷ 160 кэВ;

4) Энергетическая зависимость чувствительности(отн. Am-241):

- в диапазоне энергий 5 кэВ ÷ 60 кэВ –  ±35 %;

- в диапазоне энергий 60 кэВ ÷ 160 кэВ –  ±30 %;

5) Чувствительность по Am-241 – 400имп.·с-1/мкЗв·ч-1

	руководство по эксплуатации, паспорт
	 дозиметр рентгеновско-го излучения ДКР-АТ1103М (или аналог);

- сетевой адаптер;
- штанга телескопическая (с держа-телем);

- сумка для дозиметра и принадлежно-стей;
- ремень;

- ручка;

- чехол;

- руководство по эксплуатации.


	компл.
	3319111
	1
	Не позднее 31.10.2015г.
	Срок гарантии оборудова-ния - не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4
	Дозиметр гамма и нейтронного излучения индивиду-альный ДВС-02Д
(или аналог)          

	Диапазон энергий регистрируемого:

- гамма излучения  от 50 кэВ до 6 МэВ;

- нейтронного излучения от 0,025 эВ до 20 МэВ.

Диапазон измерений ИЭД (индивидуального эквивалента дозы) гамма излучения от 1 мкЗв до 15 Зв в диапазоне мощности индивидуального эквивалента дозы (МИЭД) гамма-излучения от 1 мкЗв·ч-1 до 10 Зв·ч-1.

Диапазон измерений ИЭД нейтронного излучения  от 20 мкЗв до 15 Зв

в диапазоне МИЭД нейтронного излучения от 1 мкЗв· ч-1 до

 2 Зв·ч-1.


	руководство по эксплуатации, паспорт
	-дозиметр  ДВС-02Д (или аналог) – 
10 шт.
-зарядное устройство- 

4 шт.
-считывающее устройство – 1 шт.


	компл.
	3319111
	1
	Не позднее 31.10.2015г.
	Срок гарантии оборудова-ния - не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12)


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Особых требований нет


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Упаковка предприятия-изготовителя должна обеспечивать сохранность оборудования при транспортирование любым видом транспорта на любые расстояния при соблюдении следующих правил:

- железнодорожным транспортом – в закрытых чистых вагонах;

- воздушным транспортом – в герметизированном отсеке;

- автомобильным транспортом – в закрытых машинах


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	- оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	- прибор должен быть укомплектован необходимой технической документацией.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование может производиться любым видом транспорта на любые расстояния в упаковке предприятия-изготовителя при соблюдении следующих правил:

- железнодорожным транспортом – в закрытых чистых вагонах;

- воздушным транспортом – в герметизированном отсеке;

- автомобильным транспортом – в закрытых машинах.

Температура окружающей среды при транспортировании должна находиться в пределах от -40 до +50 ˚С.

Расстановка и крепление ящиков с дозиметрами-радиометрами на транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение при следовании в пути, отсутствии смещения и ударов друг от друга.

При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на таре.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Должен храниться в условиях, исключающих возможность механического повреждения, в вентилируемых, сухих и чистых помещениях с температурой воздуха от +5 до +40 ˚С и относительной влажности воздуха до 70 % при отсутствии в воздухе пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Обслуживается метрологической службой института


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Особых требований нет


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Особых требований нет


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Особых требований нет


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Особых требований нет


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	- Въезд  на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями0

-Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

-Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

-Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

-Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Особых требований нет


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


[image: image1][image: image2][image: image3]
1
6

