Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

____________С.В. Тарасов



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку регуляторов расхода природного газа

том 2 «техническая часть»

г.Саров 2014г.

Техническое задание

на поставку регуляторов расхода газа

Предмет закупки по ГПЗ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Регулятор расхода природного газа
F-113AС-M50-RBD-44-V + F-001AV-LFU-44-V, дополнительно укомплектован регулирующим клапаном F-002AV-LFU-44-V
	шт.
	1
	3 кв. 2014 г.
	30 месяцев

	2
	Регулятор расхода водорода 
F-113AС-M50-RBD-44-V + F-001AV-LFU-44-V
	шт.
	1
	3 кв. 2014 г
	30 месяцев

	3
	Кабель 7.03.241

для подключения цифровых приборов (IP40) к шине

Flowbus (Y-адаптер)

длина 0,3 м
	шт.
	2
	3 кв. 2014 г
	30 месяцев

	4
	Кабель 7.03.238 для соединения приборов между собой, длина 4 м
	шт.
	2
	3 кв. 2014 г
	30 месяцев


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Эксплуатация в помещении с принудительной вентиляцией при температуре от 10 до 50 ºС.

Степень защиты IP40.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Регулятор расхода природного газа:

- рабочая среда: CH4=98,9%, C2H6=0,1%, N2=0,9%, CO2=0,1% (мольные доли);

- диапазон регулирования расхода: от 0,28 до 14 нм3/ч;

- возможность использования регулятора в качестве расходомера (съемный регулирующий клапан);

- давление на входе 24…30 бар (абс), давление на выходе 18…25 бар (абс),

- точность измерений: не хуже 0,5 % от показаний плюс 0,1 % от полной шкалы;

- тип клапана: нормально закрытый;

- защита корпуса: не хуже IP40;

- диапазон рабочих температур: -10…+70 ºС;

- входной/выходной сигнал: FlowBus, RS232, 0..10 В.

Дополнительный регулирующий клапан должен обеспечивать работу регулятора при давлении на входе 5 бар (абс), давлении на выходе 1,5 бар (абс).

Регулятор расхода водорода:

- рабочая среда: H2;

- диапазон регулирования расхода: от 0,38 до 19 нм3/ч;

- возможность использования регулятора в качестве расходомера (съемный регулирующий клапан);

- давление на входе 21…28 бар (абс), давление на выходе 18…25 бар (абс);

- точность измерений: не хуже 0,5 % от показаний плюс 0,1 % от полной шкалы;

- тип клапана: нормально закрытый.

- защита корпуса: не хуже IP40;

- диапазон рабочих температур: -10…+70 ºС;

- входной/выходной сигнал: FlowBus, RS232, 0..10 В.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Требования не предъявляются.



	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Требования не предъявляются.



	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Подключение к трубопроводам: соединители компрессионного типа для трубы наружным диаметром 12 мм.

Тип электрического соединителя: модульный разъем RJ45.


	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Материал деталей, контактирующих с рабочим газом – нержавеющая сталь.



	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Точность измерений должна обеспечиваться в диапазоне температур окружающей среды
 -10…+70 ºС.



	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Напряжение питания:  +15…+24 В.

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Требования не предъявляются.



	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	В комплекте с регуляторами должны поставляться:

- Кабель 7.03.241 для подключения цифровых приборов (IP40) к шине Flowbus (Y-адаптер) длиной 0,3 м;
- Кабель 7.03.238 для соединения приборов между собой длиной 4 м.



	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Требования не предъявляются.



	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать сохранность приборов при доставке потребителю любым видом транспорта.



	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	В соответствии с условиями договора поставки.



	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	В соответствии с условиями договора поставки.



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Требования не предъявляются.



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Требования не предъявляются.



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Регулятор должен иметь гарантию российского поставщика. Гарантийный срок эксплуатации - 30 месяцев.



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Требования не предъявляются.



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Регулятор должен иметь возможность обслуживания и техподдержки на территории России.

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требования не предъявляются.



	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Требование по наличию у регуляторов цифрового интерфейса FlowBus является определяющим при выборе производителя, поскольку регуляторы будут использованы в составе действующего стенда, совместно с ранее приобретенными регуляторами, включенными в общую шину, построенную на базе цифрового интерфейса FlowBus. Интерфейсом FlowBus оснащены только регуляторы компании Bronkhorst High-Tech B.V. (Нидерланды). Единственным официальным дистрибьютором продукции этой компании в России является ООО "Сигм плюс" (г. Москва).


	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Срок поставки – не более 11 недель с момента оплаты.

Доставка до г. Саров за счет поставщика.













