РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку радиометра жидкостного сцинтилляционного спектрометрического с комплектом поставки для нужд ФГУП «РосРАО»

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом

http://a-k-d.ru/

Том 2 «техническая частЬ»

2011

Содержание

Предмет договора:	2

Комплект поставки:	2

Технические требования	3

Общие требования:	5

Место поставки товара:	5

# Предмет договора: Поставка радиометра жидкостного сцинтилляционного спектрометрического с комплектом поставки.

# Комплект поставки:

| № |  |  | Наименование товара |  |  | изгото-витель, страна | Ед. | Кол- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | (марка, модель,) |  |  | изгото-вителя | изм. | во |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | SL-300 (или эквивалент) – жидкосцинтилляционный спектро-метрический альфа-бета радиометр в составе: |  |  |  |  | Hidex / Финлян-дия | шт. | 1 |
|  |  | жидкосцинтилляционный спектрометрический альфа-бета радиометр |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Встроенный охранный детектор на основе пластикового сцинтиллятора |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Комплект низкофоновых ФЭУ для работы с образцами малой активности |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | MikroWin 2000 Full Data Reduction – программное обеспечение для управления радиометром и анализа данных |  |  |  | Hidex / Финлян-дия | шт. | 1 |
| 3 |  | Стеклянные виалы 20 мл (упак. 100 шт) |  |  |  | Hidex / Финлян-дия | шт. | 5 |
| 4 |  | Пластиковые виалы 20 мл (упак. 500 шт) |  |  |  | Hidex / Финлян-дия | шт. | 3 |
| 5 |  | Ultima-Gold LLT – сцинтиллятор (2.5 л) |  |  |  | Perkin Elmer / США | шт. | 8 |
| 6 |  | Dispensette – диспенсер на объемы 1-10 мл |  |  |  | Perkin Elmer / США | шт. | 1 |

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| # Технические требования |  |  |
|  | Область применения: Радиометры жидкостные сцинтилляционные спектрометрические предназначены для измерений активности альфа- и бета- излучающих радионуклидов в счетных образцах, представляющих собой смесь исследуемого раствора и жидкого сцинтиллятора. Радиометры предназначены для применения в области радиоэкологического мониторинга, контроля радиоактивных отходов и научных исследованиях. |  |
| 1 | Общие характеристики: |  |
|  | Автоматический, настольный | Наличие |
|  | Использует в работе для счета образцы во флаконах | Наличие |
|  | Размеры ВхШхД | 68×63×52 см. |
|  | Вес | 120 кг |
|  | Питание | 220±10% В, 50/60 Гц, не более 1150 VA |
| 1.2 | Эффективность счета (%) и фоновые характеристики (СРМ) 3Н: 65% (минимум) 6 СРМ (среднее) 14С: 95% (минимум) 11 СРМ (среднее) | Наличие |
| 1.3 | Автоматический сменщик образцов на 40 образцов объемом 20 мл либо 96 образцов объемом 7 мл Перемещение образцов в измерительную камеру и обратно с помощью пневматического механизма | Наличие |
| 1.4 | детектирующая система, состоящая из измерительной камеры в свинцовой защите, просматриваемая тремя ФЭУ, расположенными симметрично друг относительно друга под углом 120 | Наличие |
| 1.5 | Специально подобранные низкофоновые ФЭУ | Наличие |
| 1.6 | Вычисление гашения методом отношений тройных и двойных совпадений (TDCR) импульсов ФЭУ | Наличие |
| 1.7 | Опция разделения альфа- и бета- излучения на основе анализа формы импульсов ФЭУ | Наличие |
| 1.8 | Анализатор Два многоканальных анализатора, каждый по 1024 канала | Наличие |
| 1.9 | Возможность визуализации и последующего анализа спектра | Наличие |
| 1.10 | Программное обеспечение Программное обеспечение MikroWin Full Data Reduction под Windows XP для управления радиометром и для анализа спектров | Наличие |
| 1.11 | Возможность калибровки с помощью внешних стандартов | Наличие |
| 3. | Комплект поставки: |  |
| 3.1 | Радиометр жидкостной сцинтилляционный спектрометрический со специальными низкофоновыми ФЭУ и опцией альфа-бета разделения | Наличие |
| 3.2 | Блок питания | Наличие |
| 3.3 | Кабель RS-232 | Наличие |
| 3.4 | Подставка для образцов | Наличие |
| 3.5 | Программное обеспечение MikroWin Full Data Reduction с рук-вом оператора | Наличие |
| 3.6 | Полиэтиленовые флаконы с крышками на 20 мл. в кол-ве не менее 1000 шт. | Наличие |
| 3.7 | Стеклянные флаконы с крышками на 20 мл. в количестве не менее 500 шт. | Наличие |
| 3.8 | Полиэтиленовые флаконы с крышками на 7 мл. в кол-ве не менее 500 шт. | Наличие |
| 3.9 | Стеклянные флаконы с крышками на 7 мл. в количестве не менее 200 шт. | Наличие |
| 3.10 | Универсальный сцинтилляционный коктейль не менее 10л | Наличие |
| 3.11 | Сцинтилляционный коктейль для низкофоновых измерений не менее 20л | Наличие |
| 3.12 | Дозатор на объем 1-10 мл. | Наличие |
| 3.13 | Стандарты 3-Н и 14-С для калибровки | Наличие |

| # Общие требования: |  |
| --- | --- |
| Проведение монтажных и пусконаладочных работ. |  |
| Гарантия (производителя) на всю систему с момента инсталляции (не менее) | 12 месяцев |
| Поставщик должен иметь сертифицированный персонал для технического обслуживания предлагаемого оборудования (наличие лицензии на осуществление деятельности по проведению ремонта средств измерения). |  |
| Инсталляция и запуск прибора на базе лаборатории Заказчика. |  |
| Обучение специалистов Заказчика осуществляется на месте доставки оборудования после его монтажа и пуско-наладки, в течение 2 дней после запуска оборудования. |  |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке, сертификат о внесении в Реестр средств измерения РФ. |  |
| Поставляемые товары должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта, не допускается поставка выставочных образцов. Расходные материалы должны быть оригинальные и не восстановленные. |  |
| Товары по всем характеристикам должны соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных выше. |  |
| Каждая единица оборудования, являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием производителя и полного наименования. |  |
| Упаковка: заводская |  |

# Место поставки товара:

в 3,0 км. восточнее  пос. Крутой, ГО Верхняя Пышма, Свердловская обл.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: стоимость оборудования в полной комплектации; расходы, связанные с доставкой оборудования, расходы, связанные с пуско-наладочными работами, обучением персонала работе с оборудованием, гарантийным и сервисным обслуживанием и иные расходы, связанные с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей.