# Техническое задание № 1
на поставку

электрохимического газоанализатора ОКА-92М

1. Наименование поставляемого товара

1.1. Переносной газоанализатор кислорода и суммы горючих газов "ОКА-92М".

1.2. Оборудование приобретается для Самостоятельной Службы Радиационной Безопасности ОАО «ППГХО» (Приаргунское Производственное Горно-Химическое Объединение).

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

Портативный переносной прибор небольшого размера и массы.

Датчик прибора находится на длинном кабеле, что позволяет человеку находиться снаружи при проведении измерений.

Работоспособен при отрицательных температурах (от -20 °С).

2.2.	Назначение:

Предназначен для измерения содержания кислорода и суммы горючих газов,  применяется для контроля избыточного или недостаточного содержания кислорода и опасной загазованности горючими газами в воздухе рабочей зоны.

2.3.	Комплект поставки:

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрохимический газоанализатор ОКА-92М | шт. | 3 |
| 2 | Руководство по эксплуатации | шт. | 3 |

2.3.Основные технические параметры .

| № п.п. | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон измерения кислорода % об. | 0-30 |
| 2 | Диапазон измерения Метан СН4 | 0-0,5 |
| 3 | Диапазон измерения Пропан С3Н8 | 0-0,2 |
| 4 | Диапазон измерения Гексан С6Н14, мг/м3 | 0-4 |
| 5 | Диапазон измерения Водород Н2 | 0-0,4 |
| 6 | Диапазон измерения Оксид углерода СО | 0-1,2 |
| 7 | Пределы допускаемого значения основной погрешности для кислорода | ± 1% об. (абсолютная) |
| 8 | Пределы допускаемого значения основной погрешности для горючих газов | ± 25% (относительная) |
| 9 | Индикация срабатывания сигнализации | светодиоды, звуковая |
| 10 | Индикация показаний | цифровая |
| 11 | Порог срабатывания сигнализации для кислорода | 18% об. |
| 12 | Порог срабатывания сигнализации погрешности для горючих газов | 10% НКПР горючего газа (0,5% об. СН4,) (0,24% об. С3Н8) (0,4% об. Н2) (1,2% об. СО) 4 мг/л = 0,1% об. паров |

3. Требования к гарантиям поставщика:

3.1. Поставщик гарантирует Заказчику предоставление действующей на момент поставки документации на русском языке:  копии сертификата (свидетельства) об утверждении типа средств измерений в  Государственном  реестре, паспорта,  руководство по эксплуатации, свидетельства о поверке,  методику поверки.

3.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что   оборудование новое, не снятое с производства,  изготовленное в 2011-2012гг.

Не изготовлено из восстановленных узлов и не поставлено из выставочных образцов.

4. Требования к функциональным  характеристикам  и потребительским свойствам.

4.1. ОКА-92М должен обладать следующими свойствами:

- предусмотрен контроль разряда аккумулятора.

5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг.

5.1. Согласно  Приложения  № 1 к договору (Спецификация),  в соответствии с п.2.3. комплекта поставки.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара.

6.1. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке,  с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа.

6.2.Поставщик гарантирует сохранность оборудования при транспортировке.

7. Требования к обслуживанию товара.

7.1. Устранять недостатки,  согласно  гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

8.Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: 674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск. ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение".

9.Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара.

9.1. Качество оборудования должно  соответствовать  требованиям ГОСТ12997 по защищенности  от воздействия окружающей среды и относиться к группе В3; ГОСТ 12997   по устойчивости к механическим воздействиям относиться к группе L1,  по устойчивости к   воздействию атмосферного давления относиться к группе Р1 по ГОСТ 12977, по допуску угла наклона-независимый (группа Н3) по ГОСТ13320, по времени прогрева  (группа П-1) по ГОСТ 13320.

10. Требования к результатам работ.

10.1. Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставленного оборудования  в течение  гарантийного срока, указанного в документации, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию и не менее 18 месяцев со дня поставки. На период гарантии сервисное обслуживание за счет  Поставщика.

11.Требования к потенциальному участнику:

11.1. Наличие собственной производственной базы или предоставить документ о законном представительстве завода-изготовителя, справку о  завершенных  договорах сопоставимого характера, лицензию на право ведения данного рода деятельности.

Начальник ССРБ								 В.В. Марковец

(30245)3-16-45Email: ssrbppgho@mail.ru

CОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела окружающей среды

ОАО «ППГХО»					 			Т.Г. Кириченко