# Техническое задание № 5
на поставку

дозиметра-радиометра МКС 03СА

1. Наименование поставляемого товара

1.1. Дозиметр-радиометр МКС 03СА.

1.2. Оборудование приобретается для Самостоятельной Службы Радиационной Безопасности ОАО «Приаргунское Производственное Горно-Химическое Объединение». Оборудование изготовлено по техническим условиям ТУ 4362-003-42741182-2010, допускается поставка аналога.

2. Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Дозиметр-радиометр МКС 03СА малогабаритный персональный дозиметр-радиометр с малым временем измерений на уровне естественного радиационного фона и с речевым озвучиванием результатов измерений.

2.2.	Назначение:

Прибор предназначен для:

измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма- (рентгеновского-) излучения;

измерения амбиентного эквивалента дозы гамма - (рентгеновского-) излучения;

измерения плотности потока бета- частиц от загрязненных поверхностей;

оценки плотности потока альфа- частиц;

индикации потока ионизирующих частиц в режиме «Поиск»;

экспресс поиска источников ионизирующего излучения, контроля радиоактивного загрязнения денежных знаков и их упаковок и оперативной оценки радиационной обстановки.

2.3.	Комплект поставки:

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дозиметр-радиометр МКС-03 СА | шт. | 1 |
| 2 | Элемент питания типа AA | шт. | 2 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | шт. | 1 |
| 4 | Свидетельство о поверке | шт. | 1 |
| 5 | упаковка | шт. | 1 |

2.4.	Дополнительный комплект поставки.

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольный источник 90Sr+90Y * | шт. | 1 |
| 2 | Чашка Петри | шт. | 1 |
| 3 | Блок питания (адаптер) адаптированный к 220В/50Гц | шт. | 1 |
| 4 | Кабель соединительный USB2.0 А / mini В 5Р, 1,8 м* | шт. | 1 |

2.5. Основные технические параметры МКС 03СА

| № п.п. | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детектор излучения | газоразрядный счётчик "БЕТА-5" |
| 2 | Диапазон измерения дозы, мЗв | от 0,0001 до 1000 |
| 3 | Диапазон измерения мощности дозы, мкЗв/ч | от 0,1 до 1000 |
| 4 | Диапазон индикации мощности дозы | от 1 до 10 |
| 5 | Диапазон энергий фотонов, МэВ | от 0,05 до 3,0 |
| 6 | Диапазон измерения плотности потока бета-частиц (по 90Sr+90Y), част/(мин·см2) | от 3 до 3·104 |
| 7 | Нижний предел энергии регистрируемого бета- излучения (по средней энергии бета- спектра 14С), МэВ, | не более 0,05 |
| 8 | Основная относительная погрешность во всех режимах измерения, % | ±25 |
| 9 | Диапазон индикации плотности потока альфа- частиц (по 239Pu), част/(мин·см2) | от 10 до 3·104 |
| 10 | Диапазон индикации потока ионизирующих частиц (по 90Sr+90Y), мин-1 | от 10 до 3·104 |
| 11 | Время измерения мощности дозы, с, не более: |  |
|  | -на уровне естественного радиационного фона 0,15 (0,3) мкЗв/ч; | 20 (10) |
|  | -при радиационном фоне более 1 мкЗв/ч | 3 |
| 12 | Время измерения плотности потока бета- частиц, не более: |  |
|  | -при плотности потока бета-частиц менее 5 част/(мин·см2) | 20 |
|  | -при плотности потока бета- частиц более 100 част/(мин·см2) | 3 |
| 13 | Диапазон установки порогов мощности дозы, мкЗв/ч (с шагом 0,1 мкзЗв/ч) | от 0,1 до 1·104 |
| 14 | Диапазон установки порогов дозы, мЗв (с шагом 0,001 мЗв) | от 0,001 до 1·103 |
| 15 | Диапазон установки порогов плотности потока бета- частиц, част/(мин·см2), с шагом 1,0 част/(мин·см2) | от 5 до 30000 |
| 16 | Речевой вывод результатов измерения мощности дозы: |  |
|  | -периодический; | через 30, 60 или 120 с |
|  | -однократный. | в любой момент времени |
| 17 | Звуковая сигнализация при превышении установленного порога мощности дозы, плотности потока альфа-, бета- частиц и потока ионизирующих частиц | прерывистый тональный сигнал с интервалом 1 с |
| 18 | Речевые сообщения на русском (или английском) языке: |  |
|  | -при включении прибора; | "прибор готов к работе" |
|  | -при выключении прибора; | "прибор выключен" |
|  | -при превышении предела измерения мощности дозы, плотности потока альфа- или бета- частиц; | "результат выше предела измерения" |
|  | -при превышении установленного порога дозы. | "превышение порога дозы" |
| 19 | Интервалы записи в журналы измерений, мин | 1; 5; 30 |
| 20 | Язык вывода информации на дисплей | русский |
| 21 | Ёмкость журнала измерений, количество записей | 2000 |
| 22 | Время непрерывной работы, не менее, ч: |  |
|  | -от двух элементов типа АА LR4 | 400 |
|  | -от сети 220В, 50Гц (через адаптер (опционально)) или от ПК через USB порт | не ограничено |
| 23 | Температура эксплуатации | от -20 до +50°С |
| 24 | Габаритные размеры, мм | 152х72х30 |
| 25 | Масса (без батарей), г, не более | 360 |

3. Требования к гарантиям поставщика:

3.1. Поставщик гарантирует Заказчику предоставление действующей на момент поставки документации на русском языке:  копии сертификата (свидетельства) об утверждении типа средств измерений в  Государственном  реестре,  руководство по эксплуатации, свидетельства о поверке,  методику поверки.

3.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что   оборудование новое, не снятое с производства,  изготовленное в 2011-2012гг.

Не изготовлено из восстановленных узлов и не поставлено из выставочных образцов.

4. Требования к функциональным  характеристикам  и потребительским свойствам.

4.1. МКС 03СА должен обладать следующими свойствами:

- использован в качестве индивидуального прямо показывающего измерителя дозы и мощности дозы гамма- (рентгеновского) излучения.

5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг.

5.1. Согласно  Приложения  № 1 к договору (Спецификация),  в соответствии с п.2.3. и 2.4.  комплекта поставки.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара.

6.1. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке,  с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа.

6.2.Поставщик гарантирует сохранность оборудования при транспортировке.

7. Требования к обслуживанию товара.

7.1. Устранять недостатки,  согласно  гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

8.Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: 674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск. ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение".

9. Требования к результатам работ.

9.1. Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставленного оборудования  в течение  гарантийного срока, указанного в документации, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию и не менее 18 месяцев со дня поставки. На период гарантии сервисное обслуживание за счет  Поставщика.

10. Требования к потенциальному участнику:

10.1. Наличие собственной производственной базы или предоставить документ о законном представительстве завода-изготовителя, справку о  завершенных  договорах сопоставимого характера, лицензию на право ведения данного рода деятельности.

Начальник ССРБ								 В.В. Марковец

(30245)3-16-45Email: ssrbppgho@mail.ru

CОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела окружающей среды

ОАО «ППГХО»					 			Т.Г. Кириченко