# Техническое задание № 4
на поставку

электрохимического газоанализатора МГЛ-19.8А

1. Наименование поставляемого товара

1.1. Электрохимический газоанализатор МГЛ-19.8А (кислорода O2).

1.2. Оборудование приобретается для Самостоятельной Службы Радиационной Безопасности ОАО «ППГХО» (Приаргунское Производственное Горно-Химическое Объединение).

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. В основу работы газоанализатора МГЛ-19.8А положен электрохимический метод определения концентрации газа. Датчиком служит электрохимический сенсор фирмы CITY TECHNOLOGY LTD (Великобритания). Измеряемый газ путем диффузии проникает в сенсор, вызывает на электродах датчика электрический ток, пропорциональный концентрации газа. Напряжение, снимаемое с нагрузочного резистора, поступает на аналого-цифровой преобразователь и индицируется на цифровом жидкокристаллическом индикаторе.

2.2.	Назначение:

Предназначен для измерения объемной  концентрации кислорода на уровне ПДК в воздухе рабочей  зоны.  Применяется для анализа среды в замкнутом объеме оборудования ГМЗ (гидрометаллургического завода)

2.3. Комплект поставки:

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | газоанализатор МГЛ-19,8А (для O2) | шт. | 3 |
| 2 | паспорт | шт. | 3 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | шт. | 3 |
| 4 | Методика поверки | шт. | 3 |
| 5 | Зарядное устройство | шт. | 3 |
| 6 | насадка для калибровки | шт. | 3 |
| 7 | Аккумуляторы 3,6В | шт. | 3 |
| 8 | футляр для переноски | шт. | 3 |

2.4.Основные технические параметры.

| № п/п | Наименование параметра |  | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон измеряемых концентраций O2,об% |  | от 0 до 25 |
| 2 | Предел допускаемой основной погрешности: приведенной, % |  | ± 2 |
| 3 | Предел основной погрешности измерений: абсолютной,% | ± 2.5 |  |
| 4 | Разрешение цифровой шкалы, об. % | 0,1 |  |
| 5 | Быстродействие датчика анализатор кислорода (Т0,1), с | 60 |  |
| 6 | Ресурс работы датчика, не менее года | 1-го |  |
| 7 | Источник питания, (встроенные аккумуляторы) | 3,6 В |  |
| 8 | Габаритные размеры | 120х60х28 мм |  |
| 9 | Масса | 0,2 кг |  |

3. Требования к гарантиям поставщика:

3.1. Поставщик гарантирует Заказчику предоставление действующей на момент поставки документации на русском языке:  копии сертификата (свидетельства) об утверждении типа средств измерений в  Государственном  реестре, паспорта,  руководство по эксплуатации, свидетельства о поверке,  методику поверки.

3.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что   оборудование новое, не снятое с производства,  изготовленное в 2011-2012гг.

Не изготовлено из восстановленных узлов и не поставлено из выставочных образцов.

4. Требования к функциональным  характеристикам  и потребительским свойствам.

4.1. МГЛ-19.8А должен обладать следующими свойствами:

- возможностью непрерывной   работы при полностью заряженном аккумуляторе до 15 суток.

5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг.

5.1. Согласно  Приложения  № 1 к договору (Спецификация),  в соответствии с п.2.3. комплекта поставки.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара.

6.1. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке,  с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа.

6.2.Поставщик гарантирует сохранность оборудования при транспортировке.

7. Требования к обслуживанию товара.

7.1. Устранять недостатки,  согласно  гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

8.Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: 674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск. ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение".

9.Требования к качеству и безопасности  поставляемого товара.

9.1. Качество оборудования должно  соответствовать  требованиям ГОСТ12997 по защищенности  от воздействия окружающей среды и относиться к группе В3; ГОСТ 12997   по устойчивости к механическим воздействиям относиться к группе L1,  по устойчивости к   воздействию атмосферного давления относиться к группе Р1 по ГОСТ 12977, по допуску угла наклона-независимый (группа Н3) по ГОСТ13320, по времени прогрева  (группа П-1) по ГОСТ 13320.

10. Требования к результатам работ.

10.1. Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставленного оборудования  в течение  гарантийного срока, указанного в документации, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию и не менее 18 месяцев со дня поставки. На период гарантии сервисное обслуживание за счет  Поставщика.

11.Требования к потенциальному участнику:

11.1. Наличие собственной производственной базы или предоставить документ о законном представительстве завода-изготовителя, справку о  завершенных  договорах сопоставимого характера, лицензию на право ведения данного рода деятельности.

Начальник ССРБ								 В.В. Марковец

(30245)3-16-45Email: ssrbppgho@mail.ru

CОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела окружающей среды

ОАО «ППГХО»					 			Т.Г. Кириченко