Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов
«06» марта 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку калибраторов универсальных, мер сопротивления.
том 2 «техническая часть»
г.Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	Многофункциональный калибратор Н4-16 с блоком усиления Н4-17
	шт
	1

	2
	Калибратор МС4-R
	шт
	1

	3
	Набор мер сопротивления MC3050T
	шт
	2


Примечание:
Техническая документация установки, в которой будут использоваться закупаемые товары разработана с учетом технических характеристик данного оборудования, при этом закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, которые несовместимы с товарами других товарных знаков, поэтому поставка эквивалентов (аналогов) не допускается.

 Закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков, поэтому использование эквивалентов (аналогов) не допустимо на основании п.12.2.2.б) Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15 февраля 2013 №46. 

1. Многофункциональный калибратор Н4-16 с блоком усиления Н4-17

Многофункциональный калибратор Н4-16 с блоком усиления Н4-17. Диапазон измерений: постоянное напряжение от 0 до 1000 В, переменное напряжение от 50 мВ до 710 В, постоянный ток от 0 до 20 А, переменный ток от 1 мА до 21 А, сопротивление до 10⁸ Ом. Погрешность измерений по напряжению, току, сопротивлению – 0,002%, 0,005%, 0,003% соответственно. Свидетельство о поверке, протокол поверки, методика поверки.

2. Калибратор МС4-R
Многофункциональный документирующий калибратор МС4-R предназначен для поверки и калибровки в полевых лабораторных условиях любых стрелочных и цифровых приборов и является высокоточным измерителем и генератором электрических сигналов (В, мВ, мА, Ом, Гц и импульсов), а также измерителем давления. Разрешение для всех термопар 0,01°С, Rвход>10 Мом; разрешение для всех типов термометров сопротивления 0,01°С; диапазон измерения температуры от -270 до +2500 °С. Руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о поверке, русифицированное ПО СМХ.

3. Термостатированный набор мер сопротивления наивысшей стабильности MC3050T.

Наборы однозначных мер электрического сопротивления 1-го разряда с термостатом. Диапазон сопротивлений от 0,1 до 105 Ом (номинальные значения любые). Годовая нестабильность до 0,2ppm за год. ТКС  ±0,02ррм (при T=20±1°С до 0,005ppm/°С). Погрешность аттестации до 0,2 - 0,05ppm. Количество мер до 4 в одном термостате. Сертифицированы Госстандартом. Гарантия 36мес.

Нестабильность сопротивления : за 24 часа - 0,005 ppm, за первые 6 месяцев – 1 ppm, за 12 последующих месяцев отбором - до 0,2ppm. Рабочие условия применения : 15 – 25°C. Изменение сопротивления в рабочих условиях применения: ±0,03ppm, при температуре 20±1°C - ±0,005ppm. Мощность рассеяния: номинальная 0,05 Вт, максимальная 0,2 Вт, предельная 0,5 Вт. Характеристики термодатчика: номинальное сопротивление 100 Ом, ТКС - 0,391%/°C. Время выхода термостата на режим: не более 1 ч. Время непрерывной работы: не ограничено. Рабочее напряжение: 220 В±10 %. Первичная поверка.

Общие требования к закупаемым товарам:

Оборудование должно быть новым. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно поставляться комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Оборудование поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и хранения.

На все оборудование должны предоставляться следующие документы: сертификат соответствия, технический паспорт, гарантийный талон, полный комплект технической документации, включая свидетельство о первичной поверке, копии свидетельств об утверждения типа средств измерений и методики поверки на поставляемые средства измерений.

Все средства измерений должны быть внесены в Государственной Реестр средств измерений Российской Федерации и должны иметь свидетельства о первичной поверке или на него или техническую документацию должно быть нанесено клеймо о первичной поверке, и методики поверки с использованием эталонов Российской Федерации.
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар составляет 12 месяцев с момента поставки. Срок и порядок определения причины выхода товара из строя и замены его на новый согласуется дополнительно.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.
-гарантия Поставщика должна распространяться  на все оборудование согласно гарантий предприятий-изготовителей. В случае выхода из строя оборудования, Поставщик обязан заменить или отремонтировать его в течение двух недель.
-оборудование должно быть новым и соответствовать ТУ, ГОСТ на данный вид продукции.

-на каждую единицу оборудования, переданную Покупателю, Поставщик предоставляет следующие документы: сертификат соответствия, технический паспорт, комплект технической эксплуатационной документации на русском языке, гарантийный талон, счет-фактура, товарная накладная.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________









