ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»


	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор по логистике

ФГУП УЭМЗ
_________  Шкуревских К.В.
                  «___» __________ 2015года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку микроскопа инструментального ИМЦЛ 150x75(1),Б (круглый стол, наклоняемая колонка).
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Екатеринбург

2015
Техническая часть.
	Микроскоп инструментальный ИМЦЛ 150х75 (1), Б


	Технические характеристики
Основные параметры

Наименование характеристики
Значение

Диапазон измерения длин координатным столом, мм, в направлениях:

продольном

0-150

поперечном

0-75

Видимое увеличение окуляра визирного микроскопа, крат

10

Видимое увеличение отсчетного устройства окулярной угломерной головки, крат

45

Диапазон измерения плоских углов окулярной угломерной головки, …
0-360о

Угол поворота лимба круглого координатного стола, …
0-360о

Угол поворота предметной плиты координатного стола, …
±5о

Диапазон показаний шкалы радиусов дуг, мм

0,1-60,0

Диапазон измерения радиусов дуг, мм:

с объективом 1х

5,5-30,0

с объективом 3х

0,1-5,0

Максимальный угол наклона колонки микроскопа относительно вертикальной плоскости, …
±12.5о

Максимальный угол наклона линии центров бабки относительно горизонтальной плоскости, …
±12о

Максимальное расстояние между центрами, мм:

бабки с горизонтальным расположением линии центров при измерении изделий диаметром:

до 39 мм

315

до 85 мм

235

бабки с наклоняемой линией центров

200

центровой бабки с высокими центрами при измерении изделий диаметром:

до 160 мм

180

до 180 мм

160

Максимальный диаметр изделия, мм, устанавливаемого в центрах:

бабки с горизонтальным положением линии центров

85

бабки с наклоняемой линией центров

70

центровой бабки с высокими центрами

180

Максимальный диаметр изделия, мм, устанавливаемого в призматических опорах, мм

130

Расстояние между объективом и предметным стеклом координатного стола, не менее, мм

200

Расстояние от колонки до оси тубуса микроскопа (вылет), не менее, мм

185

Цена деления, …:
шкалы окулярной угломерной головки

1’

нониуса шкалы поворота лимба координатного стола

3’

нониуса наклона линии центров бабки

15’

шкалы наклона колонки микроскопа

30’

Дискретность цифрового отсчёта при линейных измерениях, мм

0,0001

Максимальная масса измеряемого изделия, кг:

устанавливаемого на координатном столе

20

устанавливаемого в центрах бабки

5

Габаритные размеры микроскопа с наибольшим диапазоном стола, мм, не более:

микроскопа с окулярной угломерной головкой

540х570х620

транспортной тары:
ящика с основным комплектом микроскопа

1500х1100х1000

ящика с дополнительным комплектом

960х880х420

Масса, кг, не более:

микроскопа с окулярной угломерной головкой

80

основного комплекта микроскопа в транспортной таре

160
Номинальная потребляемая мощность, В· А

120

Напряжение питающей сети, В

220 +22/-33

Частота тока, Гц

50±1

Характеристики

Наименование показателя

Нормы

Предел допускаемой абсолютной погрешности микроскопа при поверке по образцовой штриховой мере (исключая вариацию показаний) на высоте 25 мм от предметной плоскости координатного стола, мм:

на длине перемещения 0-150

±0,003

На длине перемещения 0-200

±0,005

Предел допускаемой абсолютной погрешности микроскопа, …:

при измерении плоских углов с помощью круговой шкалы (лимба) окулярной угломерной головки 

±1’

при измерении плоских углов с помощью шкалы (лимба) стола

±3’

Допуск прямолинейности движения координатного стола в горизонтальной плоскости в пределах всего хода продольном и поперечном направлений, мм

0,003

Допуск перпендикулярности направлений продольного и поперечного перемещений координатного стола, …
30”

Допуск прямолинейности движения тубуса микроскопа и перпендикулярности его перемещения относительно поверхности предметного стекла координатного стола при перемещении механизма фокусировки ненаклоняемой колонки и при “нулевом” положении наклоняемой колонки, …  

1’
Смещение точки наводки микроскопа при его наклоне вокруг оси колонки на предельный угол, мм, не более:

объект наводки находится в горизонтальной плоскости, проходящей через ось центров

0,005

объект наводки находится в плоскости биссектрисы угла установочной призмы

0,01

Допуск соосности внутренних и наружных центров в горизонтальной плоскости, мм:

для бабки с центрами (горизонтальное положение линии центров):

при расстоянии между центрами 20 мм

R 0,01

при расстоянии между центрами 300 мм (на длине 150 мм)

R 0,02

для бабки с наклоняемой линией центров при расстоянии между центрами 20 и 150 мм (на длине 75 мм)

наружных центров для бабки с высокими центрами:

при расстоянии между центрами 20 мм

R 0,01

при расстоянии между центрами 150 мм

R 0,02

Допуск параллельности линии центров бабки с горизонтальным положением линии центров и центровой бабки с высокими центрами относительно плоскости движения координатного стола, …
1’

Допуск параллельности плоскости движения координатного стола в продольном и поперечном направлениях, мм:

рабочей поверхности плиты или лимба координатного стола на всей длине хода стола

0,02

поверхности предметного стекла координатного стола на длине 90 мм

0,04
Допуск перпендикулярности биссектрис профилей резьб окулярной головки к направлению продольного движения координатного стола при нулевом показании градусной шкалы, …

±3’

Допуск параллельности горизонтальной линии перекрестия штриховой сетки окулярной угломерной головки продольному перемещению координатного стола при нулевом показании угломерной шкалы, … 

1’
Смещение центра перекрестия штриховой сетки окулярной угломерной головки относительно оси вращения, мм, не более

0,003

Погрешность измерения радиусов дуг окружностей при применении окулярной головки с дугами разной кривизны, мм, не более, в диапазоне размеров:

от 0,1 до 2 мм 

±0,050

св. 2 до 5 мм

±0,125

св. 5 до 20 мм 

±0,250

св. 20 до 30 мм

±0,400

Погрешность установки угла наклона колонки микроскопа, …
15’
Погрешность установки угла наклона линии центров бабки с наклоняемой линией центров, …

15’
Допуск параллельности линии, соединяющей вершины углов правой и левой подставок, относительно плоскости движения координатного стола при расстоянии между подставками 150 мм

0,04

Примечание – Погрешность микроскопа нормируется на высоте 25 мм от предметной плоскости координатного стола, на других высотах не нормируется.
Оптические характеристики объектива

Линейное увеличение объектива, крат 
Числовая апертура, мм
Линейное поле объективов в пространстве предметов, мм
1
0,033
21,0
3
0,098
7,0
5
0,140
4,2
10
0,200
2,1
20
0,300
1,05
40
0,400
0,52



