ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку блоков детектирования
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка блоков детектирования для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым (дата выпуска не ранее 2014 года), серийным, не заложенным, не являться предметом спора третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, характеристикам безопасности, упаковке, и иные показатели. 
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Блок детектирования типа БДГС-770.180.70

 (или эквивалент)
	Блок детектирования должен быть на базе пластмассового сцинтиллятора на основе полистирола. Должен быть предназначен для использования в системах контроля за нераспространением радиоактивных веществ и ядерных материалов по регистрации гамма- излучения.

Блок детектирования должен быть зарегистрирован в государственном реестре средств измерений.

Диапазон регистрируемых энергий, кэВ - 


  от 50 до 1500.

Диапазон мощностей дозы гамма-излучения, мЗв/ч  - от 0,06 до 5,0.

Рабочий диапазон температур, оС -       

  от минус 50 до +50.

Температурная нестабильность чувствительности -     ±1,75 % на каждые 100С.

Направление максимальной чувствительности должно быть перпендикулярно продольной оси.

Чувствительность блока к гамма-излучению:

    а) Аm-241, не менее, (имп/с) / (мкЗв/ч) -                 450·103;        

    б) Со-57, не менее, (имп/с) / (мкЗв/ч) -                    420·103;

    в) Сs-137, не менее, (имп/с) / (мкЗв/ч) -                    75·103;

    г) Со-60, не менее, (имп/с) / (мкЗв/ч) -                      35·103.  

Техническая длина ослабления сцинтиллятора TAL (Technical Attenuation Length),должна быть в диапазоне, м – от 2,7 до 3,2.

Геометрические размеры посторонних включений в материале сцинтиллятора, должны быть не более, мм3 -  10.

Класс обработки поверхности сцинтиллятора – 10.

Напряжение питания блока детектирования, должно быть+ 12 В (±5 %).

Ток потребления, не более, мА -   200.

Выходной сигнал должен быть:

    - вид, форма, полярность - прямоугольные импульсы положительной полярности;

    - длительность, мкс от 0,8 до 1,2;

    - амплитуда на нагрузке 200 Ом ± 5 %, В  - от 3,5 до 4,5.

Тип разъема должен быть - розетка РС7.

Распайка контактов розетки должна быть:

    - общий питания - 1;

    - сигнал - 2;

    - общий сигнала - 3;

    - питание (плюс) – 7.

Время установления рабочего режима (при положительных температурах), не более, мин. – 15.

Режим работы, должен быть непрерывный.

Температурная зависимость чувствительности, не более -   ± 1,75 %  на каждые 10 ºС.

Нестабильность чувствительности, не более - 5 % за 8 часов.

Предельные, не рабочие температуры, ºСот -50 до + 50.

Повышенная относительная влажность - 75 % при + 35 ºС.

Диапазон атмосферного давления, кПа - от 84 до 107.

Наработка на отказ, не менее, часов – 10000.

Срок службы, не менее 7 лет.

Виды регулировок при эксплуатации: должно быть без регулировок.

Габаритные размеры блока детектирования, мм -  от 982 до 986 х от 94 до 98 х от216 до 220.
Присоединительные размеры (точки крепления), мм от 204 до 208 х от 698 до 702.
Проведение ремонта должно быть в условиях завода-изготовителя.
	не менее 12 месяцев
	80
	шт.


Участник открытого аукциона в электронной форме без квалификационного отбора н должен принять во внимание, что ссылки в документации по аукциону на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник аукциона может представить в своей заявке на участие в аукционе  иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость самого товара, страхование, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. Заказчик производит оплату на основании счета, выставленного Поставщиком на каждую партию товара. Оплата производится в течение 30 дней с даты выставления счета (при наличии всех необходимых документов: сертификаты, счета-фактуры и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:
Заводская упаковка с оригиналами этикеток и паспортов. Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения. Транспортирование в упаковке в закрепленном состоянии, исключающем падение, железнодорожным и автомобильным транспортом (авиа транспортирование не предусматривается) - без ограничения расстояний.
        6. Требования к технической документации
Паспорта и руководство по эксплуатации на русском языке.
  7. Место поставки продукции:

Самовывоз со склада Поставщика в г.Москве.
   8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки с даты заключения договора. Поставка товара должна производиться в 4 этапа, в соответствии с нижеследующим:

I этап – 8 шт. не позднее 30.06.2014г.

II этап – 32 шт. не позднее 31.07.2014г.

III этап – 16   шт. не позднее 30.09.2014 г.

                 IV этап – остальное кол-во товара не позднее 30.11.2014г.
   9. Дополнительные условия:

Требования к предприятию изготовителю: Наличие лицензии на изготовление оборудования для АЭС, наличие лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию радиационных источников (изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества), на предприятии должна быть сертифицированная система менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008; ГОСТ РВ 15,002-2003, на предприятии должна быть аккредитованная Росстандартом испытательная лаборатория средств измерений.    
Начальник отдела снабжения                                                                            ___________________________С.А.Каравцев                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                       подпись
Исполнитель                                                                                                      _____________________________С.А. Чебунина 

                                                                                                                                            подпись                     
