Приложение № 1

к договору № ___________

от «___» _______ 2012 г.

	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Зам. генерального  директора-

директор НТЦ «МИТ»

ФГУП «НИИЭФА  им. Д.В.Ефремова».

	
	
	
	
	В.И. Энгелько

	________       ______________ 2012 г.
	________       _______________ 2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по наладке и юстировке оптической системы проецирования. 







Начальник отдела







___________ А.М.Юдин








Ведущий по заказу 








___________ В.М.Водовозов
Санкт-Петербург

2012 г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
1.1. Наименование работы: «Выполнение работ по наладке и юстировке оптической системы проецирования».
1.2. Основание для проведения работы:  Государственный контракт от «___»_________2012г №______________________между Государственным заказчиком Госкорпорацией по атомной энергии «Росатом» и Федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»). 
1.3. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»). 
1.4. Заинтересованная организация: Госкорпорация по атомной энергии «Росатом» 
1.5. Исполнитель: 
1.6. Сроки выполнения работы: 

Начало работы:
 

С даты вступления в силу договора
Окончание работы:


«01» декабря 2012 г.
1.7. Стоимость работы: ____________(Сумма цифрами и прописью) рублей, включая налоги и другие обязательства.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.
2.1.  Целью работы является наладка оптической системы проецирования, запуск, наладка и выведение на паспортные параметры эксимерного лазера Lambda SX-200, юстировка оптической системы проецирования. 

2.2.  Основными задачами работы являются: 

Запуск в рабочее состояние оптической системы проецирования с требуемыми параметрами. 
3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.
Для достижения заданных целей необходимо выполнить следующие работы. 
3.1.  Произвести монтаж и наладку элементов оптической системы проецирования с привязкой их по месту к технологическому оборудованию согласно документации  АКЛУ.443255.001ВО, листы 2 и 3. 
3.2.  Произвести подключения внешних коммуникаций и произвести запуск лазерного источника. 
3.3.  Вывести эксимерный лазер Lambda SX-200 на работу в соответствии с паспортными значениями параметров.  
3.4.  Произвести сквозную юстировку оптической системы проецирования и получить на мишени требуемые параметры излучения. 
3.5. Оформить протокол испытаний с указанием полученных параметров. 
4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ.
4.1.  Требования по назначению.
В процессе выполнения работы необходимо обеспечить следующие параметры.
4.1.1. Лазерный излучатель.
	№
	Наименование
	Требуемое значение

	1
	Длина волны излучения, нм
	308

	2
	Энергия в импульсе, мДж
	550-1000

	3
	Энергия импульсов в режиме стабилизации, мДж
	550-670

	4
	Максимальная энергия в импульсе, мДж
	1000

	5
	Частота повторения импульсов, Гц
	от однократного до 300

	6
	Частота следования стабилизированных импульсов, Гц
	300

	7
	Средняя мощность стабилизированного излучения, Вт
	200

	8
	Средняя максимальная мощность, Вт
	300

	9
	Стабильность по энергии импульса, %
	не хуже 1

	10
	Длительность импульса, нс
	22

	11
	Импульсная стабилизированная мощность (справочно) , Вт
	3*107

	12
	Апертура выходного излучения, мм*мм
	35*12

	13
	Расходимость, мрад
	4,5*1,5

	14
	Количество стабилизированных импульсов в пачке, имп.
	не менее 4*107

	15
	Ресурс лазерной камеры, имп.
	не менее 2*109

	16
	Плотность мощности падающего излучения на мишени, Вт/см2
	от 0.8 *108  до 1*109 и более

	17
	Плотность энергии в импульсе в каждом луче,
Дж/см2
	до 4

	18
	Устойчивость диаграммы направленности лучше,  мрад
	лучше ±0,5


4.1.2. Оптическая система проецирования. 
· Усиление плотности излучения: не менее 50.

· Потери излучения до ввода в вакуум: около 10%

· Потери на отражение менее 0,6% на одну поверхность.

· Общая длина пробега лазерного пучка: не менее 7 м.

· Уровень гомогенизации пучка вдоль короткой оси: ±5 % стандартного отклонения, макс.

· Наибольшая апертура пучка, макс.: 110 мм 

· Температурно-временная стабильность - 2 угл сек. / месяц при отклонении температуры ±2°C

4.1.3. Общие параметры
· плотность мощности падающего излучения -
(1-2)*108 Вт/см2,

· плотность энергии в импульсе в каждом луче -
(1.5-3) Дж/см2,

· энергия, передаваемая в зону за импульс -
(80-120)*10-3 Дж,

· частота повторения импульсов-


до 300 Гц, 

· стабильность энергетических характеристик -
не хуже 2% 

· устойчивость диаграммы направленности 
лучше  ±0,5 мрад.

4.2.  Требования надежности

4.2.1. Отклонение полученных параметров оптической системы инициирования при отсутствии разрушающих воздействий и при работе в заявленных режимах в течение календарного года не должно превышать 10%. 
Требование не распространяется на расходные материалы и комплектующие.

4.3. Требования стойкости к внешним воздействиям

4.3.1. Оптическая система проецирования должна сохранять свои параметры при следующих условиях:
температура воздуха, С,………………
………………………. 20(5

относительная влажность ……………………………………… 50(10%

барометрическое давление, ГПа …………………
……….. 1010(10%

4.1.2. Климатические условия  и категория размещения УХЛ -4.1 по ГОСТ 15150-69.

4.1.3. Окружающая среда при работе лазера невзрывоопасная, не содержащая агрессивной пыли и газов, влияющих на параметры устройства. 

4.4. Требования технического обслуживания и ремонта.

После монтажа системы должен быть сохранен доступ к юстировочным узлам и оптическим поверхностям элементов. 
4.5. Требования безопасности.

По электробезопасности изделие должно удовлетворять требованиям ГОСТ 12.1.019.-79 и ГОСТ 12.2.007.0-75.

Защита от воздействия статического электричества должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.018-86.

Степень защиты изделий в соответствии с ГОСТ 14254-80 - IP20 

4.6. Требования охраны природы
Требования не предъявляются.
4.7. Требования к конструктивному устройству.

Элементы оптической системы проецирования должны располагаться в соответствии с оптической схемой см. п. 3.1.
5. Перечень этапов, их содержание и сроки выполнения. 
	№

пп.
	Наименование основных этапов работ
	Сроки выполнения работ

(окончание)
	Расчетная цена этапа, тыс. руб.

	1
	«Выполнение работ по запуску, наладке и выведению на паспортные параметры эксимерного лазера Lambda SX-200».

	С даты вступления в силу договора 
-

25.09.2012г.
	

	Работа заканчивается передачей Заказчику протокола испытаний на соответствие требуемым параметрам с приложением акта сдачи-приёмки работы.

	2
	«Выполнение работ по монтажу, наладке и юстировке оптической системы проецирования».


	С даты вступления в силу договора 

-

01.12.2012г.
	

	Работа заканчивается передачей Заказчику протокола испытаний на соответствие требуемым параметрам с приложением акта сдачи-приёмки работы.


6. Порядок выполнения и приёмки этапов работы. 
По окончании этапов и работы в целом Заказчику представляются материалы в соответствии с п.5 настоящего ТЗ и календарного плана договора.

7. Дополнительные условия

В процессе выполнения работы отдельные пункты настоящего ТЗ могут корректироваться по согласованию сторон в установленном порядке.

