Техническое задание

на радиометр загрязненности поверхности

РЗС-09С2 ЖШ1.289.493-02
 (наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия 
«Научно-Исследовательский Технологический Институт имени А.П. Александрова»,
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Технические характеристики радиометра загрязненности поверхности
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	Радиометр загрязненности поверхности

Типа РЗС-09С2 ЖШ1.289.493-02 или эквивалент.
	Радиометр предназначен для контроля загрязненности поверхностей одежды и кожных покровов альфа-бета-активными веществами.

Технические характеристики

Диапазон измерения удельной поверхностной активности по альфа-излучению от 1 до 1•10⁴ част./см2•мин для источника 239Pu  и 238U.

Диапазон измерения альфа-излучения имеет 8 поддиапазонов (част./см2•мин) с автоматическим переключением поддиапазонов:

от 1 до 2,5

от 2,5 до 10,0

от 10,0 до 25,0

от 25,0 до 1•10²

от 1•10² до 2,5•10²

от 2,5•10² до 1•10³

от 1•10³ до 2,5•10³

от 2,5•10³ до 1•10⁴
Основная погрешность измерения альфа-излучения по источнику 239Pu при эксплуатации в нормальных условиях составляет:

- для 1-го и 2-го поддиапазонов  - не более ±40%

- для остальных поддиапазонов  - не более ±20%

Диапазон измерения удельной поверхностной активности по бета-нуклидов от 10 до 1•10⁷ част./см2•мин 

Диапазон измерения бета-излучения имеет 12 поддиапазонов (част./см2•мин) с автоматическим переключением поддиапазонов:

от 10,0 до 25,0

от 25,0 до 1•10²

от 1•10² до 2,5•10²

от 2,5•10² до 1•10³

от 1•10³ до 2,5•10³

от 2,5•103 до 1•104

от 1•10⁴ до 2,5•10⁴
от 2,5•10⁴ до 1•10⁵
от 1•10⁵ до 2,5•10⁵
от 2,5•10⁵ до 1•10*6

от 1•10*6 до 2,5•10*6

от 2,5•10*6 до 1•10⁷
Основная погрешность измерения бета-излучения по источникам 90Sr+90Y  при эксплуатации в нормальных условиях составляет:

- для 1-го  поддиапазона - не более ±30%

- для  поддиапазонов от  от 25,0 до 1•10⁴  част./см2•мин   - не более ±15%

- для  поддиапазонов от  от  1•10⁴  до 1•10⁵ част./см2•мин   - не более ±40%

- для  поддиапазонов от  от  1•10⁵  до 1•10⁷ част./см2•мин   - не более ±15%

Радиометр обеспечивает измерение загрязненности по альфа- и бета-излучению при наличии внешнего гамма-излучения от источника 137Cs независимо от его направления, при мощностях экспозиционной дозы от 1•10¯⁴ до 1,0 Р/ч, при этом дополнительная погрешность составляет – не более ±30%.

Радиометр обеспечивает световую и звуковую сигнализацию о превышении установленного порога в пределах:

- по альфа-излучению – от 1 до 10⁴ част./см2•мин   

- по бета-излучению – от 10 до 10⁴ част./см2•мин   

Нестабильность показаний за 24 ч – не более ±10%

Время измерения загрязненности:

- по альфа-излучению – от 60 до 5 сек   

- по бета-излучению – от 60 до 3 сек   

Уровень собственного фона радиометра:

- при измерении  альфа-излучения –   не более 0,6 част./см2•мин   

- по бета-излучению – не более 6,0  част./см2•мин   

Время установления рабочего режима – не более 15 мин

Мощность потребляемая радиометром – не более 25 ВА

Питание радиометра от однофазной сети переменного тока напряжением 127 и 220 В частотой 50 или 400 Гц.

Радиометр обеспечивает нормальную работу со следующими отклонениями напряжения и частоты сети от их номинальных значений:

- длительное отклонение ±5% по напряжению и ±2% по частоте

- повторно кратковременные отклонения не более 3 сек от -13% до +8% по напряжению и от -5% до +4% по частоте

- кратковременные отклонения не более 5 сек от -25% до +13% по напряженю и от -6% до +4% по частоте.

При этом дополнительная погрешность не превышает ±5%. 

Радиометр работоспособен в диапазоне температур окружающей среды от 0 до +40°С, при этом дополнительная погрешность не превышает ±6% на каждые 10°С.

Радиометр выполнен в брызгозащищенном исполнении и работоспособен после пребывания в условиях повышенной влажности – до 98% при температуре +35°С.

Радиометр допускает многократные проведения дезактивации штатными дезактивирующими растворами.

Радиометр работоспособен после пребывания в интервале внешних давлений от 80 до 304 кПа (от 600 до 2280 мм. рт. ст.).

Радиометр работоспособен при наличии внешнего магитного поля напряженностью 400 А/М (5Э), образованного постоянным током или магнитного поля напряженностью до 80 А/М (1Э), образованного переменным током частотой 50 или 400 Гц. При этом дополнительная погрешность – не превышает ±10%.

Комплект поставки радиометра:

1. пульт измерительный УХ-41С   ЖШ2.390.719 - 1шт

2. устройство детектирования УДЗС-04С   АБЛК.418276.002 в составе: панель установочная АБЛК.301413.067 - 1шт, блок детектирования БДЗГ-10С ЖШ2.327.007 - 1шт, блок детектирования БДЗГС-01С ЖШ2.328.903 - 1шт, жгут АБЛК.685621.031 - 1шт, жгут АБЛК.685622.417 -1 шт. 

3. комплект монтажных частей АБЛК.412911.004 - 1шт в составе: шпилька ЖШ8.927.801 - 4шт, гайка М8-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 -4шт, шайба 8.01.019 ГОСТ 11371-78 - 4шт, розетка 2РМДТ18КУН4Г5В1В ГЕО.364.126 ТУ - 1шт.

4.Ведомость эксплуатационных документов ЖШ1.289.493-02ЭД- 1шт.
Свидетельство о первичной поверке.
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Все указанные ссылки на марки товаров в настоящем разделе необходимо рассматривать со словами «или эквивалент».
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