
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

 Поставка автономной системы для длительного хранения эндоскопов «Olympus» -1 комплект.
Технические характеристики
	Шкаф для хранения эндоскопов 
	1 шт.

	Шкаф обеспечивает быструю и эффективную, полностью автоматизированную сушку и последующее хранение семи гибких эндоскопов
	Наличие

	Быстрая сушка обеспечивается путем использования сжатого воздуха медицинского назначения
	Наличие

	Шкаф обеспечивает мониторинг давления воздуха и воздушного потока
	Наличие

	Полностью автоматический контроль за процессом обеспечивает 
	Микроэлектронный блок управления

	Интерфейс шкафа 
	TCP/IP (интерфейс сети Интернет)

	Возможность интерактивного сохранения данных при помощи системы документирования ENDOALPHA Documentation (ENDOBASE).
	Возможность

	Внутри шкафа EDC создается избыточное давление посредством вентилятора с фильтром тонкой очистки (HEPA)
	Не более 0,2 микрона

	Характеристики входного фильтра тонкой очистки (HEPA):
	

	Размер пор
	Не более 0,2 микрона

	Допустимая утечка воздуха через фильтр HEPA 
	Не более 0,01%

	Минимальная цикличность циркуляции
	50 полных циклов воздухообмена в час

	Время восстановления
	Не более 20 минут

	Концентрация частиц
	Категория 7 по ISO

	Высокий объем воздушного потока в камере предотвращает подачу в камеру окружающего воздуха. 
	Наличие

	Поток воздуха удаляет остатки воды с наружных поверхностей эндоскопов
	Наличие

	Процесс хранения и сушки происходит за счет циркуляции воздуха через каналы эндоскопа под давлением 0,5 бар в течение двух часов.
	Наличие

	Каналы эндоскопа продуваются сухим чистым воздухом (сжатый воздух медицинского назначения, пропущенный через фильтр)
	Наличие

	Технические характеристики воздуха медицинского назначения:
	

	Концентрация частиц
	Категория 5 по ISO

	Точка росы сжатого воздуха
	Не более - 43 °C

	Воздух, циркулирующий по каналам эндоскопов дополнительно очищается при помощи гранул силикагеля
	Наличие

	Остатки воды поглощаются осушенным воздухом медицинского назначения и выводятся из шкафа
	Наличие

	Поток воздуха через каналы оказывает механическое действие, выталкивая оставшуюся воду.
	Наличие

	Поступающий внутрь шкафа воздух удаляется через основание шкафа и дверцы 
	Наличие

	В нижней части шкафа расположен поддон для сбора жидкости.
	Наличие

	Вывод на дисплей простой и понятной информации о готовности эндоскопов к использованию
	Наличие

	Шкаф работает согласно фиксированной повторяемой программе
	Наличие

	Параметры процесса могут быть изменены только уполномоченными сотрудниками (кодирование ключом/защищенный паролем доступ)
	Наличие

	Устройство обладает функцией сообщения об ошибках, которые выводятся при нарушении процесса сушки или при слишком долгом хранении эндоскопов в шкафу
	Наличие

	Визуальный и звуковой сигналы тревоги при открытии дверцы шкафа дольше установленного периода времени
	Наличие

	В шкафу можно одновременно хранить и сушить до семи эндоскопов.
	Наличие

	Количество одновременно загружаемых аппаратов
	Не менее 7 шт.

	Назначением шкафа является сведение к абсолютному минимуму роста бактерий в помещенном в шкаф эндоскопе
	Наличие

	Расположение эндоскопов в шкафу
	Вертикально

	Контроль внутренней температуры на уровне комнатной
	Наличие

	Система контроля за давлением
	Наличие

	Давление воздуха, подаваемого в шкаф
	Не более 0,5 бар

	Продолжительность сушки
	Не более 2 часов

	Время хранения стерильных эндоскопов
	Не менее 7 дней (168 часов)

	Максимальная продолжительность хранения эндоскопов
	Не более 40 дней

	Максимальное время нахождения с открытой дверцей
	Не более 5 минут

	Функция оповещения об открытой двери
	Наличие

	Функция отчета о нарушении режимов работы
	Наличие

	Наличие функции автоматического отслеживания времени пребывания каждого отдельного эндоскопа в шкафу и оповещения о слишком долгом хранении аппарата
	Наличие

	Габаритные размеры (ВхШхГ)
	Не более 2179х1280х470 мм

	Глубина камеры
	Не менее 370 мм

	Объем шкафа
	Не менее 0,6 куб. м

	Питание
	Не более 220 В

	Частота
	Не более 50Гц

	Максимальная потребляемая мощность
	Не более 128 Вт

	Комплектация:
	

	Шкаф для хранения эндоскопов;

7 наборов адаптеров 1 

7 дополнительных трубок без адаптеров

6 держателей для длинных эндоскопов (предварительно закрепленных)

6 ключей для замка дверцы

2 ключа для дисплея

Треугольный ключ

1 жестяная емкость с гранулами силикагеля

Настенная арматура
	Наличие

	Выносная система подготовки и подачи сжатого воздуха
	1 шт.

	Производительность
	Не менее 2 л/с (0.124 м3/мин)

	Мощность
	Не более 1.1 кВт

	Максимальное рабочее давление 
	Не более 10 бар

	Встроенный адсорбционный осушитель 
	Наличие

	Режим работы осушителя (точка росы -400С)
	Наличие

	Комплект адаптеров для эндоскопов
	1 шт.

	Комплектация:
	

	Аксессуары для ранее приобретенного оборудования товарного знака «OLYMPUS» (фиброгастроскопов товарного знака «OLYMPUS»), эквивалент недопустим п.2 ст.45 ФЗ №-94 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» «…извещение может содержать указание на товарные знаки, которые должны сопровождаться словами « или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком»
	Наличие

	Аксессуары для ранее приобретенного оборудования товарного знака «OLYMPUS» (видеогастроскопов товарного знака «OLYMPUS»), эквивалент недопустим п.2 ст.45 ФЗ №-94 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» «…извещение может содержать указание на товарные знаки, которые должны сопровождаться словами « или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком»
	Наличие

	Аксессуары для ранее приобретенного оборудования товарного знака «OLYMPUS» (видеобронхоскопов товарного знака «OLYMPUS»), эквивалент недопустим п.2 ст.45 ФЗ №-94 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» «…извещение может содержать указание на товарные знаки, которые должны сопровождаться словами « или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком»
	Наличие

	Аксессуары для ранее приобретенного оборудования товарного знака «OLYMPUS» (видеоколоноскопов товарного знака «OLYMPUS»), эквивалент недопустим п.2 ст.45 ФЗ №-94 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» «…извещение может содержать указание на товарные знаки, которые должны сопровождаться словами « или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком»
	Наличие

	Проведение монтажа, ввода в эксплуатацию, обучение персонала и гарантийного обслуживания представителями официального лицензированного сервисного Центра по обслуживанию эндоскопической техники «OLYMPUS» в Уральском регионе. В случае выхода из строя автономной системы для хранения эндоскопов время устранения неполадок в течение 24 часов.
	


Особые условия:
1. Поставка осуществляется в пределах г.Снежинска по адресу, согласованному с Заказчиком;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

3. Проведение монтажа, ввода в эксплуатацию и обучение персонала.

Применяемые в «Технической части» настоящей документации термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

Примечание:

1. Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса котировок цен.

2. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.

3. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

4. Въезд на территорию «ЗАТО» г. Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.06.1992г. № 3297-1 и «Положением о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным постановлением Правительства РФ от11.06.1996г. № 693. Процедуры согласования въезда на территорию «ЗАТО» г. Снежинск в соответствии со статьей 18 Положения №693 от 11.06.1996г., возлагаются на «Поставщика».
Требования к упаковке продукции

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Комплект поставки и технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке.
В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий.

Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.

Гарантийные обязательства
1. Гарантийный срок работы продукции не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи, но более 18 месяцев с момента поставки.
2. Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.
11
5

