ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Техническое задание 

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки: поставка персонального дозиметра 
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	- Название закупки: поставка персонального дозиметра.
- Дозиметр ДКГ РМ 1621 («или эквивалент»).
- Требуемое количество 04 комплекта.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

 Без вмятин, царапин и иных повреждений, с свидетельством о приемке и поверке 2015 года.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Код ОКП - 436210 


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Дозиметр предназначен для измерений:
индивидуальной эквивалентной дозы Hp(10) (ЭД) и мощности индивидуальной эквивалентной дозы Ĥp(10) (МЭД) гамма и рентгеновского излучений в пределах от значений естественного фона до 0,1 Зв/ч (ДКГ-РМ1621) и до 1 Зв/ч (ДКГ-РМ1621A) в энергетическом диапазоне от 10 кэВ до 20 МэВ.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Диапазон рабочих температур
Относительная влажность
Давление
	-40 до +60 °С
до 98% при 35°C
от 84 до 106,7 кПа.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Масса, не более                                                                                                   165 г

	Габаритные размеры                                                                                        87 x 72 x 35 мм

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Технические характеристики

Детектор
Счетчик Гейгера-Мюллера

Диапазон индикации мощности дозы
0.01 мкЗв/ч - 0.2 Зв/ч, Hp(10)

Предел допускаемой относительной погрешности
мощности дозы
± (15 + 0.0015/H + 0.01H) %
(в диапазоне 0.01 мкЗв/ч - 0.1 Зв/ч,
где H - мощность дозы в мЗв/ч)

Диапазон измерения дозы
0.01 мкЗв - 9.99 Зв

Предел допускаемой основной относительной
погрешности измерения дозы
± 15% (в диапазоне 1 мкЗв - 9.99 Зв) 

Диапазон регистрируемых энергий
10.0 кэВ - 20.0 МэВ

Энергетическая зависимость чувствительности
относительно энергии 0.662 МэВ (137Cs) 
во всем диапазоне
±30%



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Срок службы не менее 10 лет
Наработка на отказ не менее 20000 ч

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Степень защиты корпуса прибора  IP67
Дозиметр удовлетворяет требованиям стандартов 
ГОСТ 27451-87, IEC 61526, ANSI 42.20


	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Прибор прочен к падению на бетонный пол 
с высоты 0,7 м
Корпус прибора устойчив при погружении в 
воду на глубину 1м


	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Дозиметр прочен к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц и амплитудой смещения для частот ниже частоты перехода 0,75 мм;

- ударам с ускорением 100 м/с2, длительностью ударного импульса 2-50 с, частотой следования ударов 60 -180 в минуту.
Прибор прочен к падению на бетонный пол
с высоты
0.7 м

Корпус прибора устойчив при погружении
в воду на глубину
Дозиметр устойчив к воздействию постоянных и переменных магнитных полей напряженностью до 400 А/м
1 м



	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	    1,5 (+ 0,1; минус 0,4) В
Тип батареи одна АА батарея
Время непрерывной работы прибора от одного
элемента питания, не менее 12 месяцев


	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Методика поверки прибора изложена в инструкции по эксплуатации

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Дозиметр – 1 шт.
Техническое описание – 1 шт.
Элементы питания – 1 шт.
Упаковочная коробка – 1 шт.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	На корпус дозиметра нанесены маркировочные обозначения:

 - товарный знак и/или наименование предприятия-изготовителя;
- условное обозначение дозиметра;

- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка дозиметра производится в упаковочную коробку.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	- Передача товаров Поставщиком оформляется счетами-фактурами и товарными накладными (ТОРГ-12), выписываемыми в двух экземплярах на момент сдачи товара.

- Приемка товара по количеству производится в момент передачи его Покупателю. Факт проверки товара по количеству удостоверяется подписью представителя Покупателя (с расшифровкой должности и фамилии) на товарно-транспортной накладной, заверенной четким оттиском штампа или печати Покупателя. При обнаружении дефектов упаковки, брака или недостачи в поставленной партии товара Покупателем сразу же при приемке товара составляется двусторонний акт, в котором указывается количество недостающего, либо некачественного товара.

- В случае приемки товара по количеству мест товар должен быть проверен  в течение 3 (трех) рабочих дней после фактического получения товара. При обнаружении дефектов упаковки, брака или недостачи в поставленной партии товара Покупатель обязан предоставить акт о расхождениях (дефекты упаковки, брак, недостача) Поставщику в течение 10 рабочих дней. 

- После подтверждения Поставщиком акта о расхождениях Поставщик обязуется заменить товары с недостатками либо до поставить недостающий товар в течение 5 дней со дня получения претензии.

- Заявления Покупателя о возврате или замене товара, принимаются в течение 10 рабочих дней с момента фактического получения товара Покупателем.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке, гарантийный талон, свидетельство о поверке, сертификат об утверждении типа средств измерений.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	 Дозиметр в упакованном виде допускает транспортирование любым закрытым видом

транспорта при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50о C.

 Упакованный дозиметр должен быть закреплен в транспортном средстве.

Размещение и крепление в транспортном средстве упакованных дозиметров должно

обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортного средства.

 В случае перевозки морским транспортом дозиметр в упакованном виде должен

помещаться в полиэтиленовый герметичный чехол с осушителем силикагелем по ГОСТ 3956-76.

 При транспортировании самолетом дозиметр в упакованном виде должен

размещаться в герметизированных отсеках.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Дозиметр должен храниться на складах в упаковке изготовителя при температуре

окружающего воздуха от минус 15 до плюс 50оС и относительной влажности до 95 % при температуре 35оС.

Хранить дозиметры без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 С и относительной влажности 80 % при температуре 25оС.

В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей,

агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента ввода прибора в эксплуатацию


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Отсутствуют


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Отсутствуют


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	 Степень защиты корпуса прибора
	IP67



	


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Наличие сертификата Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии об утверждении типа средств измерений


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Отсутствуют


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	    Доставка Покупателю по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, ул. Заводская, дом 5, АО «СПб «ИЗОТОП»


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Количество – 04 комплекта. Срок поставки – до 15.12.2015 года.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	 Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке, гарантийный талон, свидетельство о поверке, сертификат об утверждении типа средств измерений.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Отсутствуют


5

