|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер отделения ОиИТ А.В. Артемьев «___» июня 2013 года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку лазерного источника TITAN 100 FM (или эквивалент)

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

СОГЛАСОВАНО

Начальник лаборатории 182

В.Г. Жупанов

«___» июня 2013 г.

Заместитель директора отделения ОиИТ

В.Н. Федосеев

«___» июня 2013 г.

Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru/223

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru

Извещение размещено на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru

Подольск, 2013 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку лазерного источника TITAN 100 FM (или эквивалент)

| ОКВЭД | 33.40.1 |
| --- | --- |
| ОКДП | 3321110 |

Таблица технических характеристик:

| Параметры луча |  |
| --- | --- |
| Длина волны | 1064 нм |
| Средняя мощность | 100 Вт |
| Частота повторения | 1000 Гц |
| Длительность импульса | 10 нс |
| Качество пучка (М2) | <1.5 |
| Диаметр пучка | 3 мм |
| Стабильность импульса к импульсу | <1 % |
| Поляризация | линейная 100:1 |
| Расходимость | <4 мРад |
| Время жизни диода (импульсов) | > 4 Гига |
| Электрические характеристики |  |
| Источник питания | 400 В/16 А 3фазы |
| Частота сети | 50 Гц/60 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность блока питания | <6000 ВА |
| Максимальная потребляемая мощность охладителя Р320 | <2000 ВА |
| Максимальная потребляемая мощность охладителя Р315 | <2000 ВА |
| Класс защита | IP40 |
| Дополнительные данные |  |
| Вес блока питания | ~150 кг |
| Вес охладителя без воды | ~130 кг |
| Вес лазерной головки (излучателя) | ~80 кг |
| Размер блока питания(д×ш×в) | 780×550×860 |
| Размер блока охлаждения(д×ш×в) | 780×550×770 |
| Размер лазерной головки(д×ш×в) | 1246мм×376мм×341.6мм |
| Длина питающего кабеля излучателя (не менее) | 4 м |
| Параметры окружающей среды | 15-35 °С, не конденсирующая |
| Температура хранения | 0-50 °С |
| Резервуар для воды | 20 л |
| Температура воды | 29 °С/ 30 °С |
| Проводимость воды | < 10 мкС/мс |
| Коммуникационное соединение |  |
| RS232 | 9600 8N1 (8 информационных бит, без паритета, 1 стоп-бит) нет управления потоком |

Комплект поставки:

- Излучатель 1шт

- Блок питания 1шт

- Блок охлаждения 1шт

- Комплект кабелей 1шт

- Эксплуатационная документация 1 комплект

- ПО для связи с персональным компьютером 1шт

Требования к пуско-наладке:

Поставщик обеспечивает проведение пуско-наладочных работ с привлечением сотрудников фирмы производителя. Покупатель обеспечивает доступ указанных сотрудников в помещения, где будет установлен лазерный источник.

Требования к гарантийному обслуживанию:

Поставщик обеспечивает гарантию на поставляемое оборудования в течении 1-го календарного года поле запуска в эксплуатацию (за исключением элементов фильтрации, вентиляторов и диодов накачки).  На диоды накачки предоставляется гарантия на 1 год либо 5 Гигаимпульсов (в зависимости от того какое событие произойдет первым). Поставщик обеспечивает проведение ремонтных работ по гарантии с привлечением сотрудников фирмы производителя. Покупатель обеспечивает доступ указанных сотрудников в помещения, где будет установлен лазерный источник.