ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку радиометрической контрольной установки РЗБ-05Д-01 (либо аналог) для нужд филиала Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

для  объекта:  Свердловское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16 ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплект-ность | Еди-ница изме-рения | Коли-чество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантий-ный срок | Данные из ниже приведен-ного перечня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Радиометрическая контрольная установка РЗБ-05Д-01 (либо аналог) | РЗБ-05Д-01 ФВКМ.412125.001-01 – напольная, с выносным блоком детектирования альфа-излучения. 1.2 Технические характеристики 1.2.1 Диапазон регистрируемых энергий бета-излучения от 0,08 до 3,5 Мэв. 1.2.2 Диапазон измерений плотности потока: - бета-излучение от 10 до 9999 мин-1∙см-2 ; - альфа-излучение от 1 до 9999 мин-1∙см-2. 1.2.3 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений плотности потока: - бета-излучение ±(20 +200/Рβ) %; - альфа-излучение ±(20 +20/Рα) %. 1.2.4 Диапазон установки порогов срабатывания тревожной сигнализации: - бета-излучение от 10 до 9900 мин-1∙см-2; - альфа-излучение от 1 до 9900 мин-1∙см-2. Дискретность установки порогов во всем диапазоне измерения 1 мин-1∙см-2. 1.2.5 Энергетическая зависимость чувствительности отличается от типовой не более ±10 %. 1.2.6 Эффективность регистрации бета-излучения по нуклидам 90Sr-90Y - от 40 до 60 %. 1.2.7 Эффективность регистрации альфа-излучения по нуклидам: - 239Pu -.. от 30 до 40 %; - 234U - . от 20 до 30 %; - 238U -. от 10 до 20 %; 1.2.8 Собственный фон установки не превышает: - бета-излучение - 15 мин-1∙см-2; - альфа-излучение - 1 мин-1∙см-2 1.2.9 Установка устойчива к кратковременным, в течение 5 мин, перегрузкам контролируемого излучения по ГОСТ 29074 с МЭД гамма-излучения 18 мЗв∙ч-1 и сохраняет работоспособность и основную относительную погрешность измерения в пределах нормы. 1.2.10 Установка сохраняет работоспособность при воздействии фонового гамма- излучения МЭД 10 мкЗв∙ч-1 при дополнительной погрешности не более ±10 % во всем диапазоне измерения. 1.2.11 Установка обеспечивает выдачу световой и звуковой сигнализации превышения установленного порога срабатывания тревожной сигнализации загрязненности альфа- и бета - активными веществами рук, ног (обуви) и основной спецодежды персонала - сигнал «ГРЯЗНО» (свечение красного светодиода и серия коротких звуковых сигналов) или непревышения - сигнал «ЧИСТО» (свечение зелёного светодиода и короткий звуковой сигнал). 1.2.12 Время одной экспозиции в среднем составляет 4 с, а при загрязнении объекта близком к пороговому значению – не более 32 с. 1.2.13 Время между экспозициями - не менее 5 с. 1.2.14 Время установления рабочего режима установки - не более 5 мин. 1.2.15 Время непрерывной работы установки - не менее 24 ч. 1.2.16 Нестабильность показаний установки за 8 ч непрерывной работы не превышает ±10% от среднего значения показаний за этот промежуток времени. 1.2.17 Установка обеспечивает автоматическую компенсацию внешнего гамма-фона и собственного фона детекторов. 1.2.18 Электропитание осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 (+22, -33) В, частотой 50±1 Гц. 1.2.19 Потребляемая мощность -. не более 20 ВА. 1.2.20 Значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации установки в рабочем состоянии: - диапазон рабочих температур - от минус 10 до +50С; - предельное значение относительной влажности 95 % при +35С; - атмосферное давление в диапазоне от 84,0 до 106,7 кПа; - содержание в воздухе коррозионно-активных агентов соответствует типу атмосферы - I, II. Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений: - при отклонении температуры окружающего воздуха от нормальных условий до предельных рабочих значений - ±10 %; - при повышении влажности окружающего воздуха до 95 % при +35С - ±10 %. 1.2.21 Установка устойчива к воздействию синусоидальных вибраций в диапазоне частот от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм. 1.2.22 Установка устойчива к ударным воздействиям с ускорением 5,0 g с частотой в пределах от 40 до 80 ударов в минуту, общим числом ударов не менее 1000. 1.2.23 Степень защиты, обеспечиваемая оболочками установки от проникновения твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-96 - IP23. 1.2.24 По влиянию на безопасность установка относится к элементам нормальной эксплуатации класса безопасности 4Н в соответствии с ОПБ-88/97. 1.2.25 Установка устойчива к воздействию электромагнитных помех в соответствии с ГОСТ Р 50746-2000 для группы исполнения III, критерий качества функционирования А. Воздействие электромагнитных помех не приводит к ложным срабатываниям и перезапуску измерительных каналов. 1.2.27 По степени защиты от поражения электрическим током установка относится к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. 1.2.28 По противопожарным свойствам установка соответствует ГОСТ 12.1.004-91 с вероятностью возникновения пожара не более 10-6 1/год. 1.2.29 Установка стойка к воздействию дезактивирующих растворов: 1) борная кислота (Н3ВО3) – 16 г, тиосульфат натрия (Na2S2O3∙5H2O) – 10 г, вода дистиллированная до 1 л; 2) тринатрийфосфат или гексаметафосфат натрия – 10-20 г/л в воде (любое синтетическое моющее средство); 3) 5 % раствор лимонной кислоты в ректификованном этиловом спирте – для внутренних поверхностей электронных средств. 1.2.30 Габаритные размеры установки не более: - 740 х 750 х 1180 мм; - 1.2.31 Масса установки не более: - 45,0 кг. | ТУ 4362-011-31867313-01 | Комплектность: узел «Руки» – 1 шт, узел «Ноги» - 1 шт, стойка – 2 шт, Блок детектирования (выносной) БДЗА-96 – 1 шт, паспорт – 1шт, руководство по эксплуатации – 1 шт, упаковка – 1 шт; Комплектность ЗИП: блок детектирования бета-излучения – 1 шт, лавсановая защитная пленка – 3 шт, вставка плавкая ВП1-1 0,25А 250 В – 3 шт, ключ для доступа в режим калибровки –2 шт. | шт | 1 | 45 дней с момента заключения договора (возможна досрочная поставка), но не позднее 15.12.2014 г. | 12 месяцев | 436210 |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц, срок службы оборудования должен составлять не менее 5 лет.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителями (на изделие должен иметься товарный знак или обозначение предприятия-изготовителя и условное обозначение изделия).

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Предмет поставки поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность предмета поставки на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Порядок сдачи и приемки: Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству. Поставка, разгрузка товара производится силами Поставщика и за счет Поставщика до склада Заказчика. Место поставки товара: г.Екатеринбург, ул.Корепина, д.52, Свердловское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Порядок приемки товара: Приемка производится в соответствии с договором и подтверждается подписанием товарной накладной с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого товара в соответствии с заявкой Заказчика.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: На момент поставки, на Товара (оборудования) должен быть предоставлен Сертификат соответствия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поставщик должен предоставить полный комплект Технической документации на Товар (оборудование) на русском языке: а) документы о сертификации Товара (оборудования) и/или иную документацию подтверждающей качество товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); б) технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке; в) поставляемое оборудование должно быть зарегистрировано в Государственном реестре средств измерений, с предоставлением копии сертификата об утверждении типа средства измерения, действующего на момент приобретения оборудования и должно иметь свидетельство о первичной поверке завода-изготовителя (с оттиском поверительного клейма и подписью государственного поверителя страны-изготовителя в техническом паспорте или руководстве по эксплуатации на оборудование), со сроком действия свидетельства о первичной поверке не менее 9 месяцев с момента поставки Заказчику; г) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы (с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования)) и гарантийного периода; д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Исполнителя) и счет-фактуру.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка Товара должна производиться без нарушения целостности и внешнего вида упаковки, в соответствии с требованиями, установленными в технической документации на поставляемое оборудование.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение должно производиться в соответствии с требованиями, установленными в технической документации на поставляемое оборудование.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Предоставляемый Товар должен соответствовать показателям надежности, заявленным производителем оборудования, в котором он используется, и обеспечивать качественную и бесперебойную работу.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

При поставке поставщик передает заказчику полный комплект сопроводительной документации на русском языке.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

Установка приобретается для установки в санпропускнике на ПХРО Свердловского отделения для измерения уровня загрязненности поверхности рук, ног (обуви), спецодежды персонала альфа- и бета-активными веществами и сигнализации о превышении установленных максимально допустимых значений загрязнённости (порогов).