Том 2 «Техническая часть»

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям Заказчика | Страна Произво-дитель | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализатор спектрометрический СТА-01 | Технические требования Основные параметры и характеристики Анализатор должен соответствовать: - требованиям настоящих технических условий; - требованиям ГОСТ 16957. 1.1.2 Параметры входных сигналов анализатора (на вход блока усилителя) должны быть следующими: - диапазон входных сигналов от 0 до 3 В; - полярность положительная или отрицательная; - время нарастания не более 200 нс; - постоянная времени спада не менее 50 мкс. Число каналов анализатора должно быть не менее 4064. Емкость канала должна быть не менее 224 - 1. Ширина канала АЦП должна быть 1,25 мВ. Допускаемая основная погрешность ширины канала должна быть в пределах ±5 %. Допускаемая основная погрешность начальной точки характеристики преобразования должна быть в пределах ±50 мВ. Интегральная нелинейность спектрометрического тракта (усилителя и АЦП) должна быть не более 0,05 %. Дифференциальная нелинейность АЦП должна быть не более 1 %. Максимальная загрузка спектрометрического тракта (усилителя и АЦП) должна быть не менее 1,0*105 с-1. При этом смещение пика, соответствующего энергии 1332,5 кэВ при применении анализатора в составе спектрометра с диапазоном регистрируемых энергий от 50 кэВ до 3 МэВ, и изменение его разрешения не должны превышать ±0,07 % и 100 % соответственно. Погрешность измерения «живого» времени при загрузке 50000 имп/с не должна быть более 10 %. Диапазон задания экспозиции по «живому времени» должен быть от 1 с до 100 ч. Диапазон регулировки уровней дискриминации (с шагом 5 мВ) должен быть от 20 до 5000 мВ. Анализатор должен обеспечивать накопление, обработку и сохранение информации в двух независимых каналах: спектрометрическом и канале интенсиметра. Интенсиметр должен обеспечивать интегральный счет всех импульсов, поступающих на вход амплитудно-цифрового преобразователя анализатора (вне зависимости от того, включен процесс накопления спектра в АЦП или нет), в течение каждой секунды в рабочем диапазоне амплитуд и статистических загрузок. Анализатор должен обеспечивать предварительную обработку и хранение спектрометрической информации, управление по последовательному интерфейсу RS-485 внешними устройствами и обмен информацией с удаленной ЭВМ. Анализатор должен осуществлять передачу информации на внешнюю ЭВМ по последовательному каналу на расстояние до 1000 м. Анализатор должен обеспечивать детектор и предусилитель низковольтным и высоковольтным электрическим питанием. Высоковольтное выходное напряжение анализатора должно быть в пределах от 0,1 до 4 кВ при токе до 100 мкА при уровне пульсаций не более 5 мВ эфф., при этом погрешность установки выходного напряжения не должна превышать ±1 % на холостом ходу. Скорость нарастания и спада напряжения питания полупроводникового детектора не должна превышать 15 В/c. По сигналу низкого уровня от устройства детектирования должна осуществляться блокировка подачи высоковольтного напряжения на полупроводниковый детектор. Низковольтное выходное напряжение анализатора должно быть: - ±24 В при токе нагрузки по каждому источнику до 100 мА; - ±12 В при токе нагрузки по каждому источнику не менее 100 мА. При этом погрешность установки выходного напряжения не должна превышать ±5 % при уровне пульсаций не более 10 мВ эфф. Питание анализатора должно осуществляться от сети переменного тока частотой (50 ｱ 2,5) Гц напряжением (220 + 22 –33) В. Мощность, потребляемая анализатором от сети, должна быть не более 150 В·А. Время установления рабочего режима анализатора должно быть не более 30 мин. Нестабильность ширины канала за время непрерывной работы 24 ч должна быть в пределах ±0,03 %. Нестабильность начальной точки характеристики преобразования за время непрерывной работы 24 ч должна быть в пределах ±2 мВ. Изменение высоковольтного выходного напряжения за время непрерывной работы 24 ч не должно быть более 0,25 % от установленного значения. Конструктивно - технические требования Габаритные размеры анализатора должны быть не более (560*340*410) мм. Масса анализатора должна быть не более 30 кг. Изоляция между корпусом анализатора и изолированной электрической цепью сетевого питания должна выдерживать в течение 1 мин действие испытательного напряжения переменного тока 1,5 кВ. Сопротивление изоляции между корпусом анализатора и изолированной электрической цепью сетевого питания должно быть не менее 20 МОм при напряжении постоянного тока 500 В. Переходное сопротивление между зажимом защитного заземления и каждой металлической частью анализатора, подлежащей заземлению, должно быть не более 0,1 Ом. В анализаторе должны быть применены материалы и комплектующие изделия, соответствующие требованиям “Специальных условий поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики”. Допускается применение других комплектующих изделий, в том числе и импортного производства, если типы этих комплектующих изделий оговорены в перечне покупных изделий, разрешенных для применения при создании и модернизации объектов атомной энергетики, действующем в отрасли, а также в “Решениях”, оформленных в порядке, установленном РД-03-36. Требования по прочности, устойчивости и стойкости к внешним воздействующим факторам Анализатор должен быть устойчивым к изменению напряжения сетевого питания в диапазоне от 187 до 242 В и к изменению частоты переменного тока в диапазоне от 47,5 до 52,5 Гц, при этом: - допускаемая дополнительная погрешность ширины канала должна быть в пределах ±0,2 %; - допускаемая дополнительная погрешность начальной точки характеристики преобразования должна быть в пределах ±2 мВ. Анализатор должен быть устойчивым к воздействию температуры окружающего воздуха в диапазоне от плюс 5 до плюс 40С, соответствующей рабочим условиям. При этом: - анализатор должен сохранять внешний вид, - допускаемая дополнительная погрешность ширины канала должна быть в пределах ±0,015 % /С; - допускаемая дополнительная погрешность начальной точки характеристики преобразования должна быть в пределах ±0,1 мВ/С; - изменение установленного значения высоковольтного выходного напряжения анализатора должно быть не более ±0,05 %/С; Анализатор должен быть устойчивым к воздействию относительной влажности окружающего воздуха до 95 % при температуре плюс 30С, соответствующей рабочим условиям, (влагоустойчивость). При этом: - анализатор должен сохранять внешний вид; - анализатор должен сохранять значение основной погрешности ширины канала в пределах нормы ±5 %; - изоляции между корпусом анализатора и изолированной электрической цепью сетевого питания должна выдерживать в течение 1 мин действие испытательного напряжения переменного тока 900 В; - сопротивление изоляции электрических цепей между корпусом анализатора и изолированной электрической цепью сетевого питания должно быть не менее 1 МОм при напряжении постоянного тока 500 В. Анализатор должен быть устойчивым к воздействию синусоидальных вибраций, соответствующих рабочим условиям, в диапазоне частот от 5 до 120 Гц с амплитудой смещения 0,15 мм для частоты ниже частоты перехода и с ускорением 19,6 м/c2 для частоты выше частоты перехода (частота перехода от 57 до 62 Гц) (виброустойчивость). При этом анализатор не должен иметь механических повреждений и должен сохранять значение основной погрешности ширины канала в пределах нормы ±5 % Анализатор в транспортной таре должен выдерживать воздействие температуры в диапазоне от минус 20 до плюс 50С (холодопрочность и теплопрочность), после чего он должен сохранять внешний вид и значение основной погрешности в пределах нормы ±5 %;. Анализатор в транспортной таре должен выдерживать воздействие относительной влажности (95±3) % при температуре плюс 35С (влагопрочность), после чего он должен сохранять внешний вид и значение основной погрешности в пределах нормы, указанной в 1.1.6. Анализатор в транспортной таре должен быть прочным к воздействию механико-динамических нагрузок, действующих в направлении, обозначенном на таре: - вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц при амплитуде смещения 0,35 мм; - ударам со значением пикового ударного ускорения 98 м/с2, длительностью ударного импульса 16 мс; - число ударов 1000±10 для каждого направления. После этих воздействий анализатор должен сохранять внешний вид и значение основной погрешности в пределах нормы ±5 %;. Анализатор по степени сейсмостойкости должен соответствовать категории II по НП-031-01 и группе А по способу монтажа, а по функциональному назначению - исполнению 3 по РД 25 818 (проектное землетрясение 7 баллов по шкале МSK-64, высота размещения +20 м от нулевой отметки). Анализатор должен соответствовать степени защиты IP44S по ГОСТ 14254. Анализатор должен быть стойким к радиационным воздействиям экспозиционной дозы гамма-излучения мощностью до 5010-3 рад/ч (экспозиционная доза гамма-излучения за 10 лет 0,6103 рад). Анализатор должен быть устойчивым к дезактивирующим растворам следующего состава, при дезактивации методом обтирки тампонами: а) едкий натр (NаОН) 50-60 г/л плюс перманганат калия (КМnО4) 5-10 г/л; б) щавелевая кислота (CH2СООН)2 20-40 г/л. Уровень индустриальных радиопомех при работе анализатора не должен превышать значений, установленных для класса А по ГОСТ Р 51318.22. Анализатор должен быть устойчивым к электромагнитным воздействиям, установленным для III группы исполнения по ГОСТ Р 50746 по качеству функционирования для критерия В в условиях эксплуатации при электромагнитной обстановке средней жесткости, для следующих видов испытательных воздействий: а) радиочастотное электромагнитное поле по ГОСТ Р 51317.4.3 в диапазоне от 80 до 1000 МГц; б) кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями, в полосе частот 0,15-80 МГц по ГОСТ Р 51317.4.6; в) наносекундные импульсные помехи по ГОСТ Р 51317.4.4; - в цепи электропитания; - в цепи ввода-вывода; г) магнитные поля промышленной частоты по ГОСТ Р 50648 для длительного и кратковременного магнитных полей; д) импульсные магнитные поля по ГОСТ 30336/ГОСТ Р 50649; е) динамические изменения напряжения электропитания по ГОСТ Р 51317.4.11; ж) электростатические разряды по ГОСТ Р 51317.4.2; и) микросекундные импульсные помехи большой энергии по цепи питания по ГОСТ Р 51317.4.5; - по схеме провод - провод; - по схеме провод - земля; к) токи кратковременных помех промышленной частоты в цепях защитного и сигнального заземления по ГОСТ Р 50746; л) токи микросекундных импульсных помех в цепях защитного и сигнального заземления по ГОСТ Р 50746; м) затухающие колебательные импульсные помехи частотой 1 МГц по ГОСТ Р 51317.4.12. Требования по надежности Наработка на отказ анализатора должна быть не менее 10000 ч. Средний срок службы анализатора должен быть 10 лет, при условии замены отдельных составных элементов по мере выработки их ресурса. Среднее время восстановления работоспособности анализатора должно быть не более 2 ч. Средний срок сохраняемости в упаковке изготовителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 должен быть не менее двух лет. | Россия | шт. | 4 |
|  | ЗИП |  |  | к-т | 1 |

Закупка аналога не предусмотрена в соответствии с п. 12.2.2 г ЕОСЗ (закупка продукции конкретных товарных знаков,  места происхождения товара или изготовителя предусмотрена требованиями внешнего заказчика).

Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной и технической документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке);

- гарантийный срок – не менее установленного производителем;

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее  2015 года;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам.