                                                                             Приложение № 1 к спецификации № __ от _____                                

Техническое задание
на поставку блоков детектирования БДЛГ-31Д
Все ссылки на товарные знаки и марки производителей, встречающиеся в техническом задании сопровождаются словами «или эквивалент».

1.
Наименование поставляемого товара

1.1.
Блок детектирования БДЛГ-31Д    АФИБ.418251.020.


1.2.
Оборудование для Уранового горнорудного управления сетей ОАО «Приаргунское Производственное Горно-Химическое Объединение».
2.
Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.
Блок детектирования БДЛГ-31Д    АФИБ.418251.020.

[image: image1.emf]
предназначен для преобразования потока гамма-квантов в поток статистически распределенных импульсов тока, нормализованных по амплитуде и длительности.
2.2.
Комплект поставки: 
	Обозначение
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	АФИБ.418251.020
	Блок БДЛГ-31Д
	шт.
	28

	
	Запасные части, инструмент и принадлежности согласно ведомости ЗИП АФИБ.418251.020ЗИ
	Комп.
	28

	
	Эксплуатационные документы
согласно ведомости
АФИГ..418251.020 ВЭ
	Комп.
	28

	АФИБ.418251.020 ВЭ
	Ведомость эксплуатационных документов
	шт.
	28


2.3.
Основные технические параметры БДЛГ-31Д
2.3.1. Параметры выходного сигнала при сопротивлении нагрузки 300 Ом:

·  полярность
………………………положительная;

·  амплитуда, В
…………………………5.0+0,5;

-      длительность, мкс.......................................................................................................1,7 +/-0.2;

-      длительность переднего фронта, мкс, не более
………………………….0,3;

·  длительность заднего фронта, мкс, не более
………………………….0,4.
2.3.2. Диапазон энергий гамма-излучения, регистрируемый блоками, от 3,2до 480 фДж (от 20 до 3000 кэВ).

2.3.3. Диапазон измерения потока импульсных сигналов, при преобразовании
потока гамма - квантов, с -1:
· БДЛГ-31Д…………………………………………………………………от 750 до 30000;
2.3.4. Чувствительность к гамма-излучению источника радий-226 типа ЕP, с-1*мг-1 (с-1мкР'ч):
· БДЛГ-31Д …………………………………………………от 5200 до 6500 (от 6.0 до 7,5);
2.3.5. Уровень собственного фона блока при внешнем гамма-фоне
1,8*10-12 А*кг-1 (25 мкР*ч -1).с-1. не более:
БДЛГ-31 Д
……………………………150.

2.3.6. Пределы допускаемой основной относительной погрешности с доверительной вероятностью 0.95 не более ±10 %.
2.3.7. Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности, вызванной изменением напряжения питания ±12.0 В от плюс 3 до минус 3 % от номинального значения, не более ±1 %.
2.3.8. Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности накаждые ±100 С изменения температуры окружающей среды от нормальной не более ±3%.
2.3.9. Время установления рабочего режима не более 15 мин.
2.3.10. Нестабильность блока  за 24 ч непрерывной работы не более 3%.
2.3.11. Время непрерывной работы не менее 24 ч.
2.3.12. Сила тока потребления по цепям питания:
плюс 12 В, мА, не более
…………………………150;
минус 12 В, мА, не более
………………………….50.
2.3.13. Габаритные размеры блока соответствуют значениям, указанным в таблице.  
	Наименование
	БДЛГ-31Д

	Диаметр, мм.не более
	90

	Длина.мм. не более
	430


2.3.14. Масса блока, кг, не более: …………………………………………………………3.1:
2.3.15.  Исполнение - пылеводонепроницаемое
2.3.16. Средняя наработка на отказ блока составляет не менее 4000 ч 
2.3.17. Средний срок службы блока составляет не менее 6 лет
2.3.18. Среднее время восстановления работоспособного состояния блока не более 2 ч.
2.3.19. Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды - от минус 30 до плюс 500С; 
- относительная влажность не более 95 % при температуре плюс 35 0 С.;
- атмосферное давление от 86 до 106.7 кПа;
- уровень внешнего гамма-фона не более 1.8*10 -12 А*кг -1 (25мкР*ч -1 );
- вибрация с частотой до 55 Гц с амплитудой не более 0,35 мм.
2.4. Требования к закупаемой продукции:
Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным в техническом задании. Оборудование должно быть выполнено согласно АФИБ.418251.020 с Заказчиком в строгом соответствии с данными приведёнными в Т.З. Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, согласно техническому заданию, документацию на русском языке.

2.5. Требования к потенциальному участнику:
Поставщик обязан предоставить сертификат соответствия на поставляемое оборудование, действующее на момент поставки. 
2.6. Ответственность поставщика:
Качество и комплектность оборудования должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям, приведённым выше в Т.З. Оборудование должно быть новым (не позднее 2011-2012 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов. 
3.
Требования к количеству и комплектации поставляемого товара

3.1.
Согласно приложению № 1 к договору (спецификация).

4.
Требования к упаковке, отгрузке и поставке товара

4.1.
Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке, с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа.

5.
Требования к обслуживанию товара

5.1.
Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

6.
Требования к месту поставки товара

6.1.
Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

7.
Требования к качеству поставляемого товара

7.1.
Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования, согласно действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

8.
Требования к результатам работ

8.1.
Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

8.2.
Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев.

            _________________________ подписи сторон ________________________

_1403337345.psd

