ТОМ 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Наименование закупаемой продукции: Установка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей УДАС-203 М (или эквивалент).

ОКВЭД 33.20.4

ОКДП 2813343

2. Назначение: измерение объемной активности альфа- и бета- активных аэрозолей в воздухе помещений и систем вентиляции на радиационно-опасных объектах в автономном режиме и в составе автоматизированных систем радиационного контроля.

3. Количество: 1 штука.

4. Описание:

Конструктивно установка представляет собой стальную тележку с колесами, на которой закреплены блоки:

- блок детектирования,

- блок первичной обработки данных с дисплеем и сигнализаторами,

- электротехнический блок,

- насос.

Работа основана на отборе аэрозольной пробы фильтром, с помощью прокачки контролируемого объема воздуха через этот фильтр, улавливающий радиоактивные частицы и регистрации альфа- и бета- излучения, которое эти частицы излучают.

5. Рабочие условия применения:

- температура от 0 до +45 С;

- относительная влажность до 80% при температуре +25С и более низких температурах без конденсации влаги;

- атмосферное давление от 86,0 до 106,7 кПа;

- атмосфера II  типа при содержании сернистого газа с выпадением от 20 до 250 мг/(м2сут), хлоридов с выпадением до 0,3мг/(м2сут).

6. Технические характеристики:

- диапазон измерения, Бк/м3:

для альфа - излучения: от 1,0-2 до 1,0104;

для бета-излучения: от 1,0 до 1106;

- пределы допускаемой отностительной погрешности (при доверительной вероятности 0,95): 50 %

- регистрируемый диапазон энергий:

-частицы 4,2 - 5,5 МэВ, -частицы 0,08 - 2,00 МэВ;

- чувствительность регистрации:

-частиц от рабочих эталонов 2-го разряда, типа 1П9, не менее 0,06 Вк-1с-1

-частиц от рабочих эталонов 2-го разряда, типа 1СО, не менее 0,04 Вк-1с-1;

- собственный фон установки:

в -канале 210-3 с-1,

в -канале 210-3 с-1;

- объемная скорость прокачки воздуха: от 4 до 35 л/мин;

- пределы допускаемой основной относительной погреш-ности объемной скорости прокачки воздуха 15 %;

- эффективность улавливания дисперсной фазы аэрозолей 99,630,1%;

- степень защиты: IP32;

- соответствие требованиям класса 4 по НП-001-97 (ОПБ-88-97)

- габариты и масса: не более 1200х340х240 мм, не более 26 кг.

- электропитание от однофазной сети переменного тока:

номинальное напряжение 220 В,

допустимое отклонение от номинального напряжения от минус 15 до +10 %

частота 501 Гц;

- потребляемая мощность 540 ВА (при номинальном напряжении ~220 В).

7. Свойства:

- измерение объемной активности альфа- и бета- активных аэрозолей в воздухе и вывод показаний на дисплей и по каналу передачи данных RS485;

- автоматическая компенсация гамма-фона;

- автоматическая самодиагностика, формирование сигнала о неисправности, вывод его на дисплей и по каналу передачи данных RS485;

- обеспечение установки трех пороговых уровней сигнализации (предупредительного и двух аварийных);

- возможность выдачи сигнализации при «значительном изменении» измеренного значения;

- выдача сигналов «сухой-контакт» при превышении пороговых уровней;

- стандартный (0 - 20 мА / 4 - 20 мА) аналоговый выход для выдачи измерений во внешние системы;

- стандартный (0 - 20 мА / 4 - 20 мА) аналоговый вход для подключения внешних устройств и учет их измерений в алгоритмах;

- контроль и измерение расхода прокачиваемого воздуха;

- встроенный побудитель расхода воздуха;

- отбор пробы в месте расположения установки.

8. Комплект поставки:

- установка УДАС-203М;

- руководство по эксплуатации;

- паспорт;

- свидетельство о поверке.

- сертификат об утверждении типа СИ, описание типа СИ, методика поверки СИ, рег. номер в Госреестре СИ. (СТП 2.07.8.-2008).

9. Требования к упаковке

Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ.

Импортный товар – международным стандартам упаковки.

Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование грузополучателя, наименование фирмы-изготовителя, местонахождение изготовителя ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учётом нескольких перегрузок).

Оборудование поставляется в стандартной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения (не менее 18 месяцев).

10. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию оборудования

Гарантийные сроки на предлагаемое оборудование не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи оборудования. Обслуживание и ремонт  в течение гарантийного срока с продлением гарантийного срока на время  ремонта. Наработка на отказ не менее 20 тысяч часов.

Поставщик должен указать способ осуществления гарантийного обслуживания поставляемого оборудования.

Поставщик должен обеспечить восстановление работоспособности оборудования в гарантийные периоды без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных производителем оборудования.

Во время гарантийного периода обнаруженные неисправности должны устраняться, по возможности, на месте эксплуатации оборудования в срок не более 10 (десяти) рабочих дней после получения извещения о неисправности.

Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие оборудования и иметь не худшие функциональные характеристики, в том числе при снятии с производства комплектующих.

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации) выпуска не ранее 2013 года.

Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

Поставщик, в случае предоставления оборудования-эквивалента, обязан приложить к своей заявке на торги документы, подтверждающие соответствие технических характеристик эквивалента характеристикам, указанным в ТЗ.

В целях корректного сравнения заявка должна содержать детальную спецификацию предлагаемого оборудования с указанием производителей, моделей, каталожных номеров отдельных блоков, а также точных значений их технических характеристик.