«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Техническое задание

# Предмет закупки: поставка фотоумножителей и комплектующих к ним.

# Обнинск

# 2015г.

Содержание

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров.

Подраздел 3.2. Требования к комплектности

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Подраздел 1.1 Наименование

- Матрица кремниевых фотоумножителей ArrayC-60035-64P-PCB или эквивалент. - Интерфейсный модуль SIPMIM16 или эквивалент. - Плата схемы считывания ABT-ARRAYB64P или эквивалент. - Корпусированный ФЭУ (фотоумножитель) B2FV45/RFI_9266QSB или эквивалент. - Корпусированный ФЭУ B2FV45/RFI_9813QSB или эквивалент. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям в соответствии с разделом 3.

## Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

## Подраздел 1.3 Код ОКП

630000

# РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## - условия эксплуатации: в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без средств создания микроклимата при температуре 20 ... 55 °С и влажности: 5 ... 95 %, атмосферное давление: от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

# РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

- Матрица кремниевых фотоумножителей ArrayC-60035-64P-PCB или эквивалент. -формат-8х8; -размер пикселя-6х6 мм2; -размер матрицы-57.4х57.4 мм2; -число контактов-160; -спектральный диапазон от 300 нм до 800нм; -пиковая длина волны -420 нм; -диапазон напряжения смещения1-5 В; - квантовая эффективность (при напряжении смещения +5 В)-41%; -коэффициент усиления -3х106; -максимальный темновой ток-1749 нА; -максимальная темновая скорость счета -3400 кГц; -время нарастания импульса-1нс; -ширина импульса-3нс. 2. Интерфейсный модуль SIPMIM16 или эквивалент. -наличие возможности подключения одной 16-канальной платы считывания; -наличие суммирования 16-ти сигналов положения событий с матрицы кремниевого фотоумножителя с регулировкой порога и коэффициента усиления: - Время нарастания сигнала-4нс; - Диапазон усиления-0,25-2,5; -внутренний дискриминатор: - Минимальное временное разрешение-100пс; - Порог-0-1В; - Ширина импульса на выходе-20нс. 3.Плата схемы считывания ABT-ARRAYB64P или эквивалент. -совместимость с ArrayC-60035-64P-PCB или эквивалент; -16-канальная система считывания с предусилением (8 сигналов по строкам и 8 сигналов по столбцам); -время нарастания меньше-20с; -выходное соптротивление-100Ом; -максимальный ток на выходе-50мА. 4.Корпусированный ФЭУ (фотоумножитель) B2FV45/RFI_9266QSB или эквивалент. -диаметр баллона-51,5мм; -бищелочной фотокатод с кварцевым входным окном; -число динодов-10; -квантовая эффективность-30%; -спектральный диапазон-160-630 нм; -максимальное рабочее напряжение-1150В; -номинальная анодная чувствительность -50 А/лм; -номинальная световая анодная чувствительность -70 мкА/лм; -коэффициент усиления-7*106; -максимальный темновой ток-3нА; -максимальный анодный ток-100мкА; -время нарастания импульса-4нс; Делитель напряжения должен отвечать следующим требованиям: -равномерное распределение напряжения между динодами фотоумножителя; -удвоенный номинал сопротивления между катодом и первым динодом; -номинал сопротивления-R=150 кОм; -отрицательная полярность; -отсутствие анодной нагрузки; -пластиковая колодка для подключения делителя к фотоумножителю; Внешний цилиндрический корпус должен отвечать следующим требованиям: -внутри корпуса должен размещаться фотоэлектронный умножитель с подключением к нему делителем напряжения; -интегрированный электромагнитный экран; -вакуумный адаптер для работы в ультрафиолетовой области спектра; -сигнальный BNC разъем; -разъем SHV для подачи высокого напряжения; -габаритные размеры корпуса:длина231,1мм, диаметр 75,4мм. 5.Корпусированный ФЭУ B2FV45/RFI_9813QSB или эквивалент: -диаметр баллона-51,5мм; - фотокатод КСs с кварцевым входным окном; -число динодов-14; -квантовая эффективность-30%; -спектральный диапазон-160-630 нм; -максимальное рабочее напряжение-2200В; -номинальная анодная чувствительность -5000 А/лм; -номинальная световая анодная чувствительность -70 мкА/лм; -коэффициент усиления-14*107; -максимальный темновой ток-20нА; -максимальный анодный ток-100мкА; -время нарастания импульса-2нс; Делитель напряжения должен отвечать следующим требованиям: -равномерное распределение напряжения между динодами фотоумножителя; -удвоенный номинал сопротивления между катодом и первым динодом; -номинал сопротивления-R=150 кОм; -отрицательная полярность; -отсутствие анодной нагрузки; -пластиковая колодка для подключения делителя к фотоумножителю; Внешний цилиндрический корпус должен отвечать следующим требованиям: -внутри корпуса должен размещаться фотоэлектронный умножитель с подключением к нему делителем напряжения; -интегрированный электромагнитный экран; -вакуумный адаптер для работы в ультрафиолетовой области спектра; -сигнальный BNC разъем; -разъем SHV для подачи высокого напряжения; -габаритные размеры корпуса:длина231,1мм, диаметр 75,4мм.

## Подраздел 3.2 Требования к комплектности

- В комплект поставки с интерфейсным модулем SIPMIM16 или эквивалент должны входить: источник питания (12А, 1А), 4шт шлейфовых кабелей с разъемами длиной 1 м для подключения 16-канальной платы считывания, 1шт шлейфового кабеля с разъемом длиной 30 см для подключения платы АЦП серии MDU, алюминевый корпус. - В комплект поставки с корпусированным ФЭУ B2FV45/RFI_9266QSB или эквивалент должны входить: внешний цилиндрический корпус, фотоэлектронный умножитель и делитель напряжения. - В комплект поставки с корпусированным ФЭУ B2FV45/RFI_9813QSB или эквивалент или эквивалент должны входить: внешний цилиндрический корпус, фотоэлектронный умножитель и делитель напряжения.

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия не менее 12 месяцев с момента приемки продукции.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Матрица кремниевых фотоумножителей ArrayC-60035-64P-PCB или эквивалент-1шт. - Интерфейсный модуль SIPMIM16 или эквивалент-1шт. - Плата схемы считывания ABT-ARRAYB64P или эквивалент-1шт. - Корпусированный ФЭУ (фотоумножитель) B2FV45/RFI_9266QSB или эквивалент-4шт. - Корпусированный ФЭУ B2FV45/RFI_9813QSB или эквивалент-2шт. Поставка должна быть осуществлена до 30 июня 2015 г.

Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.