Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на поставку общелабораторного оборудования и приборов

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

# Указание Участником запроса цен эквивалентов товаров, указанных в техническом задании, не может являться причиной для отклонения Участника.

| № п/п | Наименование Продукции (марка, модель, технические характеристики, параметры эквивалентности) | Ед. изм-я | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спектрофотометр LEKI SS2107универсальный однолучевой спектрофотометр общего назначения. Предназначен для измерения коэффициентов пропускания и оптической плотности образцов различного происхождения в видимом диапазоне волн. Прибор с поверкой в комплекте: - аналитическое ПО для подключения к ПК с USB-кабелем - 10 мм стеклянные кюветы (1 набор из 4 штук) - кюветодержатель на 4 кюветы 10 мм - кабель питания - руководство по эксплуатации, методика поверки. Технические характеристики: Спектральный диапазон длин волн, нм - 325-1000 Выделяемый диапазон длин волн, нм - 4 Оптическая схема - однолучевая Коэффициент пропускания, % - 0-125 Оптическая плотность, Б - 0-2,5 Точность установки длины волны, нм - ±2 Воспроизводимость длины волны, нм - ±1 Фотометрическая точность, % - 0,5 Рассеянный свет, % - 0,1 Режимы работы спектрофотометра - Основной, Количественный Режимы работы с ПО для ПК - Основной, Количественный, Сканирующий, Кинетический, Многоволновой Длина оптического пути кювет, мм - 5-100 Материал кюветы - стекло Источник света - галогенная лампа Размер энергонезависимой памяти, массивы данных - 200 Подключение к ПК - USB-порт Габаритные размеры (ДхШхВ), мм не более - 570х460х230 Масса, кг не более - 13,5 | шт | 1 |
| 2 | Лабораторный двухканальный прибор SevenMulti S80-K Mettler Toledo с модулями pH/ISE - универсальная модульная система для измерения величины рН и проведения ионселективных измерений. Прибор в комплекте с: - Модули pH/ISE - Универсальный комбинированный pH электрод InLab Expert Pro - держатель электрода - набор буферных растворов Технические характеристики - Диапазон измерения pX - 10-6 - 1 моль/л - Диапазон измерения pH - -1.99 - 19.999 - Диапазон измерения мВ - -1999 - 1999 - разрешение pH - переменное 0,001/0,01/0,1 pH - разрешение мВ - 0,1 - Точность измерения pH/мВ - ±0,001/±0,1 - Диапазон температуры oC/разрешение - -30-130 oC/0,1 - Входы датчиков - BNC(pH, мВ) 2mm banana (для электрода сравнения), NTC 30 кОм (температура), PT1000 (температура) - Автоматическая калибровка - Максимум по 5 точкам с возможностью выбора из хранящихся в памяти прибора 8 буферных групп. Возможность создания пользовательской группы буферных растворов. Автоматический учет температуры буферных растворов при калибровке. - Алгоритм калибровки - линейный или сегментный - Меню ионоселективных измерений - Возможно подключение ряда комбинированных и некомбиниронных ионселективных датчиков: F-, Br-Cl-, I-, NO3-, S2-, K+, Na+, Ag+, NH4+, Ca2+ и других. В меню запрограммирован выбор из более чем 25 типов электродов. Калибровка по пользовательским стандартам, до 9 точек. Предусмотрены инкрементные методы измерения концентрации ионов: метод стандартных добавок, стандартного вычитания, добавление и вычитание образца -Меню - Подробное меню на русском языке с подсказками. Результаты измерений по двум каналам одновременно отражаются на дисплее. - Соответствие нормам GLP - Протоколирование результатов измерений в соответствие с нормами GLP - Предупреждение при выходе за заданные значения - При превышении заданных значений на дисплей выводится предупреждение - таймер калибровки - Прибор напоминает о необходимости проведения калибровки через заданный пользователем промежуток времени - Хранение результатов - До 1000 результатов в памяти прибора. Возможность сохранения калибровочных кривых для каждого датчика в памяти прибора. - Режим фиксирования стабильного результата измерений - Автоматический, ручной или через программируемый интервал времени - Количество методик - до 10 на каждый модуль - Модернизация - возможность подключения кондуктометрического модуля вместо одного из имеющихся ионселективных модулей. - передача результатов - Через программируемый интервал времени на принтер, в ПК, память прибора - Дисплей - Жидкокристаллический дисплей высокого разрешения с подсветкой - Питание - 230В/50Гц - Аппаратный интерфейс - RS232 для передачи результатов измерений на принтер или ПК. USB и TTL-интерфейсы (опция). - Габариты/Вес не более - 190х240х65 мм/1,0 кг | шт | 2 |
| 3 | Модуль УЭП для двухканального прибора SevenMulti S80-K Mettler Toledo | шт | 1 |
| 4 | Дополнительный комплект расходных материалов для SevenMulti S80-K Mettler Toledo: - IInLab 731 Датчик кондуктометрический, Mettler Toledo - 1 шт - Буферный раствор рН 4.01, 30х20мл, Меттлер Толедо (51302069) - 1 уп - Буферный раствор рН 7.00, 30х20мл, Меттлер Толедо (51302047) - 1 уп - Буферный раствор рН 9.21, 30х20мл, Меттлер Толедо (51302070)- 1 уп - Буферный раствор рН 10.01, 30х20мл, Меттлер Толедо (51302079)- 1 уп. - Раствор для очистки мембран рН-электродов от белковых загрязнений HCl/пепсин, 250 мл (51350100) - 1 уп. - Раствор для регенерации pH-электродов, 25 мл (51350104) - 1 уп. - Стандарт электропроводимости 12.88 мСм/cм, 30х20 мл, Mettler Toledo (51302050) - 2 уп. - Стандарт электропроводимости 1413 мкСм/cм, 30х20 мл, Mettler Toledo (51302049) - 3 уп. | шт | 1 |
| 5 | Центрифуга С 2202 с ротором CRA 2015 - лабораторная настольная центрифуга с различными типами роторов. Скорость вращения от 100 об/мин до 3500 об/мин с шагом в 50 об/мин.. Технические характеристики - напряжение питания 220В/50Гц - потребляемая мощность, не более 280 ВА - габаритные размеры не более - 420х480х240 мм. - масса без ротора не более - 19 кг Особенности - низкий уровень шума - Высокая емкость центрифуги (до 360 мл центрифугата) -диапазон скорости вращения от 100 до 3500 об/мин - прочный металлический корпус с применением устойчивого к обработке эпоксиполиэфирного порошкового покрытия - Отличная устойчивость положения на столе, даже в случае аварийной ситуации - встроенный датчик дисбаланса и экстренный электронный тормоз, предотвращающие повреждение оборудования в нестандартных ситуациях; - Простая и удобная в работе система управления, с функцией запоминания последнего выбранного режима; - Плавный разгон и торможение, исключающие перемешивание проб; - Автоматическая блокировка крышки при вращении ротора - Импортные комплектующие и двигатель европейской сборки. Ротор CRA 2015 - вместимость 20 мест - максимально-допустимый размер пробирок 120х18 мм - Возможность применения т. н. «белковых» пробирок — пробирок цилиндрической формы высотой 120 мм и диаметром 15 мм | шт | 1 |
| 6 | Центрифуга С 2201 с ротором CRA 2415 - Центрифуга лабораторная медицинская настольная повышенной емкости. Технические характеристики - напряжение питания 220В/50Гц - потребляемая мощность, не более 280 ВА - габаритные размеры не более - 420х480х240 мм. - масса без ротора не более - 19 кг Особенности - низкий уровень шума -диапазон скорости вращения от 500 до 2700 об/мин - прочный металлический корпус с применением устойчивого к обработке эпоксиполиэфирного порошкового покрытия - Отличная устойчивость положения на столе, даже в случае аварийной ситуации - встроенный датчик дисбаланса и экстренный электронный тормоз, предотвращающие повреждение оборудования в нестандартных ситуациях; - Простая и удобная в работе система управления, с функцией запоминания последнего выбранного режима; - Плавный разгон и торможение, исключающие перемешивание проб; - Автоматическая блокировка крышки при вращении ротора - Импортные комплектующие и двигатель европейской сборки. Ротор CRA 2415 - вместимость 24 места - максимально-допустимый размер пробирок до 110х18 мм. | шт | 1 |
| 7 | Весы аналитические A&D GR-200 (210 г, 0,1 мг) с поверкой Характеристики: - Размер платформы: диам. 85мм - Габаритные размеры, мм 327х249х330 - Масса весов, кг 6,0 - Класс точности – Специальный – I (ГОСТ 24104-01); - Внутренняя калибровка (юстировка) – встроенная калибровочная гиря - Выбор единиц измерения (грамм, карат, фунт и т.д.) - Дизайн корпуса, позволяющий управлять дверцами ветрозащитного бокса при помощи центрального рычага - Режимы процентного взвешивания, штучного подсчета изделий с функцией ACAI, вычисления плотности - Возможность измерения плотности веществ и работы с магнитным материалом при помощи стандартного поддонного крюка - Память на 200 результатов измерений - Соответствие международным нормам организации работ в лаборатории GLP, а так же GMP, ISO - Встроенный интерфейс RS-232, программное обеспечение WinCT на CD ROM; - Системная самодиагностика, автоматическая настройка под факторы окружающей среды | шт | 1 |
| 8 | Весы лабораторные A&D GF-600 (610 г, 0,001 г) с поверкой Основные характеристики: - Размер платформы, мм не менее - 128х128 - Габаритные размеры, мм не более - 210х317х86 - Масса весов, кг 3,8 - Класс точности – Специальный – I или Высокий – II (ГОСТ 24104-01) - Скорость отклика около 1 секунды - Выбор единиц измерения (грамм, карат, фунт и т.д.) - Режимы: процентное взвешивание, штучный подсчет с функцией ACAI, компаратор, взвешивание животных, вычисление плотности - Возможность измерения плотности веществ и работы с магнитным материалом при помощи стандартного поддонного крюка - Соответствие GLP, а так же GMP, ISO - Память на 200 результатов измерений - Встроенный интерфейс RS-232С, программное обеспечение WinCT на CD ROM | шт | 2 |
| 9 | Весы ВЛТ - 1500 -П тензометрические с поверкой Основные характеристики: - количество диапазонов взвешивания - 1 - Класс точности по ГОСТ 24104-2001 - II (высокий) - цена деления весов, г. - 0,01 - Наибольший предел взвешивания , г.- 1500 - Тип калибровки весов - калибровка внешней гирей - Конструкция весовой чашки - прямоугольная открытая весовая чаша - Размер чаши - 178х147 - габаритные размеры весов, мм - 250х188х70 - переключения единиц измерения массы; - запоминания массы тары; - рецептурного взвешивания; - подсчета количества штук ( деталей ); - определения массы нестабильных образцов; - представления результата взвешивания в процентах. | шт | 2 |
| 10 | Гиря 1 кг F1 цилиндрическая | шт | 2 |
| 11 | Устройство для сушки посуды ПЭ-0165 | шт | 2 |
| 12 | Устройство для сушки посуды ПЭ-2000 | шт | 2 |
| 13 | Набор дозаторов: 1-канальный электронный дозатор переменного объема BIOHIT eLINE 50-1000 мкл (без адаптера для электросети) Характеристики: Объем - 50-1000 мкл Приращение - 10,0 мкл Объем при тестировании - 1000 мкл….50 мкл Воспроизводимость - 0,60 %......2,00 % Точность 0,30 %......1,00 % 1-канальный электронный дозатор переменного объема BIOHIT eLINE 100-5000 мкл (без адаптера для электросети) Характеристики: Объем - 100-5000 мкл Приращение - 10,0 мкл Объем при тестировании - 5000 мкл….100 мкл Воспроизводимость - 0,50 %......1,00 % Точность 0,30 %......0,60 % 1-канальный механический дозатор переменного объема BIOHIT PROLINE 100-1000 мкл Характеристики: Объем - 100-1000 мкл Приращение - 5,0 мкл Объем при тестировании - 1000 мкл….100 мкл Воспроизводимость - 0,60 %......2,00 % Точность 0,30 %......0,70 % 1-канальный механический дозатор переменного объема BIOHIT PROLINE 1-5 мл Характеристики: Объем - 1-5 мл Приращение - 50,0 мкл Объем при тестировании - 5000 мкл….1000 мкл Воспроизводимость - 0,50 %......2,00 % Точность 0,30 %......0,70 % | шт | 2 |
| 14 | Набор наконечников к дозаторам: Наконечники 1000 мкл 1000шт. в коробках (71.5мм) Наконечники 5000 мкл (1000 шт. в коробке) Наконечник 10000 мкл (250 шт) Наконечник 5000 мкл в коробке (100шт.) | шт | 2 |
| 15 | Кондуктометр КС-Л-1 с проточной ячейкой тип В и наливной ячейкой тип А Характеристики: Диапазон измерения удельной электрической проводимости, См/м - 0,000001…150 Основная погрешность измерения УЭП, % -в диапазоне 0,0001...150 См/м - не более 0,5 Основная погрешность измерения УЭП, % -в диапазоне 0,000001...0,0001 См/м - не более 1 Абсолютная погрешность измерения температуры oC - не более 0,1 Температура анализируемой жидкости oC - 0…100 Габаритные размеры блока, мм - 225х75х200 Масса измерительного блока - 2 кг Потребляемая мощность - не более 5 ВА Наливная ячейка тип А диапазон 0,000001…0,1 См/м Проточная ячейка тип В диапазон 0,000001…0,1 См/м | шт | 1 |
| 16 | Ванна ультразвуковая Сапфир 9,5 л. ТТЦ (РМД). для очистки любых поверхностей от различных видов загрязнений. В комплекте: - ультразвуковая ванна - корзина из нержавеющей стали - крышка пластиковая -паспорт -упаковка Технические характеристики - напряжение питания - 220 В/ 50-60 Гц. - Рабочая частота - 35 кГц - таймер цифровой - 1-99 мин - термостат цифровой - 20-65 oC - Потребляемая мощность - 460 Вт - Модель (РДМ) дополнительно оснащена регулятором мощности и дегазатором - Мощность генератора - 200 Вт - Мощность нагревателя - 260 Вт - Габаритные размеры (ДхШхВ) мм - 325х265х330 - Габариты емкости (ДхШхВ) мм - 295х235х150 - Объем - 9,5 л. - Вес - 8,0 кг | шт | 1 |