

Техническое задание

	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна 
произво-дитель


	Ед. изм
	Коли-чество

	1. 
	Хроматограф жидкостный
ионный

«Стайер»
	Общие требования и характеристики:

Хроматограф жидкостной ионный «Стайер»

предназначен для комплексного качественного и количественного анализа неорганических и органических ионов в воде и технологических водных средах ЯЭУ. Точное (<0,1˚С) поддержание температуры ячейки в сочетании с прецизионными электронными компонентами кондуктометрического детектора, а также использование высокоэффективных колонок должно обеспечить необходимую погрешность анализа минеральных катионов 1-й и 2-й групп, в том числе катиона

аммония, на уровнях до 200 ppb (мкг/л) при прямом вводе образца в одноколоночном режиме.

Основные определяемые ионы и пределы их обнаружения:

Тип иона

Название

Диапазон, мг/л

Анионы

Фторид

Хлорид

Нитрат

Сульфат

Фосфат

от 0,10

от 0,10

от 0,10

от 0,10

от 0,10

Катионы

Натрий

Аммоний

Калий

Магний

Кальций

Стронций

от 0,10

от 0,10

от 0,10

от 1,00

от 1,00

от 1,00

В таблице приведен нижний предел обнаружения основных неорганических ионов при прямом вводе образца.

Основные аналитические и методические требования: 
- высокая чувствительность, воспроизводимость  и скорость анализа (15 – 20 мин для основных анионов);

- полимерный жидкостной тракт;

- возможность установки любых типов колонок и работы в одно - и двухколоночном вариантах;

- микропроцессорный контроль работы модулей системы;

- система подавления фоновой электропроводимости;

- компьютерный комплекс сбора, обработки и хранения хроматографических данных;

- высокая надежность и простота обслуживания.

В составе:

– Насос для ВЭЖХ серии II, РЕЕК, 0,01-9,99 мл/мин, 0-275 бар 

– Детектор кондуктометрический СD 510 ТУ 4215-003.1.1-81696414-2007 

– Стартовый набор № 1 РЕЕК "Набор коммуникаций и уплотнений для ионной системы 

– Инжектор Rheodyne 9740-001 на планке 

– «Chrom&Spec. Программа сбора и обработки хроматографических данных» 

– ICSep AN2 Cartridge Kit ANX-99-8545K (комплект: колонка аналитическая для определения анионов 250×4,6 мм, картридж 3×10 мм (3 шт.), держатель картриджа) 

– Подавитель капиллярный анионный АМП 01

- Кабель RS 232 

– Сетевой фильтр 

– Петлевой дозатор PEEK 50 мкл под инжектор Rheodyne 

– Петлевой дозатор PEEK 1000 мкл под инжектор Rheodyne 

– Расширитель СОМ портов МОХА СР-104EL 

ЗИП в составе:
- Демпфер пульсаций к насосу серии II, Custom 2,5'' pulse-damper, материал - РЕЕК

- Клапанная вставка к насосу серии  II, PEEK 

- Комплект манжет к насосу серии II, для головки 10 мл

- Кран сброса/готовности линии
к насосу серии II (Prime/purge valve) 1/16'' CPI, PEEK
- Входные коммуникации насоса, к насосу серии II, KIT0034 START UP KIT, 1/8TTE
- Плунжер для насоса серии II, Piston 10 ml

- Ремень к насосу серии II
- Ремонтный набор к демпферу пульсации из состава насоса серии II

- Фильтр входной к насосу серии II

- Фильтрующий элемент входного фильтра насоса, к насосу серии II, (2 шт/уп), материал – PE, тонкость фильтрации – 20 мкм 

- Фильтрующий элемент входного фильтра насоса, к насосу серии II, GLASS FRIT ASSM, тонкость фильтрации – 4 мкм 

- Капилляр 1/16''×0,010'' (0,25 мм), голубой, материал - РЕЕК

- Капилляр 1/16''×0,020'' (0,5 мм), оранжевый, материал - РЕЕК

- Капилляр 1/16''×0,030'' (0,75 мм), голубой, материал - РЕЕК

- Капилляр 1/8''×0,062'' (1,55 мм), материал - РFA
- Фильтр In-line, материал – PEEK, тонкость фильтрации - 2 мкм 

- Фильтрующий элемент (фрит) к фильтру In-line, тонкость фильтрации - 2 мкм 

- Банка круглая, материал – п/э, объем - 1000 мл, высота – 200 мм, диаметр – 100 мм, диаметр горловины 54 мм

- Емкость для элюента круглая, материал – п/э, широкое горло 45 мм, дно 100 мм, высота 150 мм, белая 

- Техническая и эксплуатационная документация к модулям и ЗИП на английском языке
	Россия

ЗАО

«НПКФ

Аквилон»
	шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
шт
шт
шт

шт
шт

шт

шт

м

м

м
м
шт

шт

шт

шт

шт
	1

1

1

1

2

1

2

2

4

1

1

1

1

1

8

2

1

2

1
1

2

2

5

2

2

5

5

5
2

10

20

2
1


В соответствии с п.12.2.2а ЕОСЗ ГК «Росатом» закупка эквивалентов заявленных приборов не предусмотрена, так как использование указанного оборудования предусмотрено технической эксплуатационной документацией на изготовление и поставку УСПР.
Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие сопроводительной документации (сертификаты соответствия, товарная накладная, товарно - транспортная накладная счет, счет-фактура, техническое описание);
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным; изготовлен не ранее 2013г.; не допускается поставка выставочных образцов;
другие дополнительные требования:  

-  возможность выездной консультации представителя фирмы – производителя хроматографа по вызову в недельный срок; 

-  срок поставки не более 90 дней;

-  наличие лицензии на изготовление средства измерения;

-  наличие свидетельства о первичной поверке хроматографа и утверждения типа средства измерения; 

-  качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).
3

