Технические требования

Весы аналитические 

GR-200 A&D (или эквивалент)
Основные требования к весам:

- внутренняя калибровка;

- 10 единиц измерения;

- объем памяти более 200 измерений 
- возможность определения плотности веществ; 

- поддержка GLP; 
- встроенный стандартный интерфейс RS-232C;
- программное обеспечение WinCT (CD ROM);
- самодиагностика;
- наличие вспомогательной памятки;
- автоматическая компенсация влияния изменений окружающей среды;
- возможность управление дверцами витрины при помощи центрального рычага.

Технические характеристики:

	Модель 
	GR-200 (или эквивалент)

	Наибольший предел взвешивания, г 
	210 

	Дискретность отсчета, мг
	0.1 

	Наименьший предел взвешивания, г
	0.01 

	Цена поверочного деления (е), мг
	1

	Пределы допускаемой погрешности, мг 
	±0.3 

	Среднее квадратичное отклонение  (СКО) мг, не более 
	0.1 

	Время установления показаний, с 
	3,5 

	Рабочий диапазон температур, оС 
	От 5оС до 40оС при влажности менее 85%

	Размер платформы, мм 
	D 85

	Размер весов, мм 
	249×330×327

	Внутренние размеры противосквознякового бокса, мм 
	178×160×233

	Масса весов, кг 
	6,0

	Потребляемая мощность, Вт 
	11

	Класс точности по ГОСТ 24104-88/МР МОЗМ №76 
	1 / I

	Госреестр средств измерений 
	внесен


 Дополнительное оборудование:

 - AD-1653 Набор принадлежностей для определения плотности;

- AD-8524B Адаптер клавиатуры (для IBM - совместимых ПК);
- программное обеспечение WinCT.
Сертификат соответствия.

Соответствие ГОСТ Р ISO 9001-2001.

Наличие свидетельства о первичной поверке.

Главный инженер ООО «Аргон»                                        М.В. Гончаров

Начальник НИЛ ООО «Аргон»                                           О.А.Беляева
