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Техническое задание на поставку стандартного промышленного оборудования для филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Техническое задание на поставку стандартного промышленного оборудования для филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	1.1 Наименование

	- Дозиметры индивидуальные фотонного и нейтронного излучения ДВНГ-М в количестве 38 шт. для регистрации фотонного и нейтронного излучения с последующим измерением накопленной информации в составе термолюминесцентных дозиметрических систем ДВГ-02Т, ДВГ-02ТМ, ДОЗА-ТЛД и т.п. с ручной загрузкой детекторов

	1.2 Сведения о новизне

	- Поставляемое оборудование должно быть новым, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованием технического задания), не является выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

	1.3 Код ОКП

	- Начало формы

Конец формы





РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Дозиметры индивидуальные фотонного и нейтронного излучения ДВНГ-М (далее дозиметры) предназначены для регистрации фотонного и нейтронного излучения с последующим измерением накопленной информации 
Дозиметры применяются для индивидуального дозиметрического контроля дозовых нагрузок нейтронного и фотонного излучения персонала атомных станций, радиохимических производств, предприятий, организаций, медицинских учреждений в смешанных полях гамма-нейтронного излучения.
Дозиметры соответствуют классу Ре (1000 мг .см-2) по ГОСТ Р МЭК 1066-93.
Дозиметры обеспечивают:
- регистрацию индивидуального эквивалента дозы нейтронного излучения для энергий от 0,4 эВ до 10,0 МэВ в диапазоне от 0,1 до 100 мЗв;
- регистрацию индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения для энергий от 0,03 до 10,0 МэВ в диапазоне от 20 мкЗв до 10 Зв.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Дозиметры должны быть защищены от механических повреждений: падений, ударов, сдавливания с усилием более 5 кг.
Дозиметры должны быть защищены от попадания света, влаги и пыли.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	4.1. Основные параметры и размеры

	Масса
	Не более 50 г

	Габаритные размеры дозиметра:
	45×35×18 мм.

	4.2 Основные технико- экономические и эксплуатационные показатели

	Число циклов использования дозимертов
	Не менее (200±10) рабочих циклов

	Диапазон энергий измеряемого излучения:
- при регистрации индивидуального эквивалента дозы нейтронного излучения
	

0,04 эВ – 10,0 МэВ

	- при регистрации индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения
	
0,03 – 10,0 МэВ

	Диапазон измерения 
- при регистрации индивидуального эквивалента дозы нейтронного излучения
	
0,1  ÷ 100 мЗв

	- при регистрации индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения
	20 мкЗв  ÷ 10 Зв

	Температура отжига детекторов в муфельной печи («глубокий» отжиг при дозах более 0,5 Зв)
	400 °С

	4.3 Требования по надежности 

	– назначенный срок эксплуатации, лет, не менее	                                                      5

	4.4 Требования к конструкции, монтажно- технические требования  

	Дозиметр состоит из корпуса, двух детекторов ДТГ-4-6 на основе 6LiF : Mg, Ti и двух детекторов ДТГ-4-7 на основе 7LiF : Mg, Ti.
Для удобства подготовки дозиметра к работе он комплектуется вспомогательным устройством – кондуктором.
Дозиметры поставляются партиями в сборе.

	4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Согласно технической документации

	4.6  Требования к стабильности 

	Нелинейность регистрации дозиметров при использовании ТЛД-систем типа ДВГ-02Т, ДВГ-02ТМ, ДОЗА-ТЛД в диапазоне от 0,1 до 100 мЗв
	Не более ±10%

	Воспроизводимость показаний дозиметров при регистрации условно-истинной дозы фотонного и нейтронного излучения 5 мЗв
	Не более ±5%

	Отклонение энергетической зависимости чувствительности к фотонному излучению относительно рекомендованной в диапазоне от 30 кэВ до 3 МэВ 
	Не более 20%

	4.7 Требования к электропитанию

	нет

	4.8 Требование к контрольно- измерительным приборам и автоматике

	нет

	4.9 Требование к комплектности 

	количество дозиметров – 38 шт.

	4.10 Требование к маркировке

	На корпуса дозиметров должны быть нанесены следующие обозначения:
1) Лицевая сторона:
-товарный знак или обозначение предприятия изготовителя,
-условное обозначение изделия;
2) тыльная сторона – индивидуальный номер дозиметра.
Место и способ нанесения маркировки на дозиметр должен соответствовать конструкторской документации.

	4.11 Требования к упаковке

	Упаковка дозиметров производиться согласно требованиям категории КУ-3 по ГОСТ 23170-78 и обеспечивает защиту от проникновения атмосферных осадков и аэрозолей, брызг воды, пыли, песка, солнечной ультрафиолетовой радиации и ограничения проникновения водяных паров и газов.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ 
	5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка Товара (оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу, указанному в пункте 2.2 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации (Приложение №1 к Договору). 
Отгрузка Товара (оборудования) производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика.
За 5 (Пять) календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором – номер и дату Договора, наименование Товара (оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).
Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (оборудования)
Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на месте доставки по адресу указанном в договоре. 
Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).
В случае поставки Товара (оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (оборудование) ненадлежащего качества качественным, Расходы, связанные с заменой ненадлежащего Товара (оборудование) на Товар (оборудование) надлежащего качества  несет Поставщик.
По факту приемки Товара (оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (оборудования) (форма установлена в Приложении №3 к Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

	5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозки товара

	При поставке Товара (оборудования) Поставщик предоставляет покупателю следующую документацию:
а) паспорт и руководство по эксплуатации на Товар (оборудование) на русском языке;
б) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием гарантийного периода;
в) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);
г) счет-фактуру 
д) акт приема-передачи Товара (оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);
е) счет на оплату.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Дозиметры в упаковке предприятия-изготовителя могут транспортироваться всеми видами транспорта в специальной таре. При этом должна быть предусмотрена защита от попадания атмосферных осадков. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Дозиметры должны храниться в потребительской или транспортной таре в закрытых отапливаемых и вентилируемых  складских помещениях, исключающих контакт с парами кислот и щелочей, при нормальных условиях и в интервале температур от +5 0 до +40 0 С.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ
	- гарантийный срок эксплуатации……………………………………не менее 12 месяцев



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	нет


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ
	нет


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Согласно технической документации



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Дозиметр пожаробезопасен. Материал детекторов ДТГ-4 фторид лития относится к веществам 2-го класса опасности. Детектор представляет собой монокристалл и пылевыделением не обладает. 



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
	Оборудование должно быть снабжено эксплуатационной и сопроводительной документацией, содержащей описание основных характеристик оборудования. Эксплуатационная и сопроводительная документация на оборудование должна содержать информацию о влияющих на безопасность оборудования его характеристик и свойств.



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Партия дозиметров должна иметь паспорт с указанием основных технических характеристик и погрешности их определения. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие дозиметров технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев с момента изготовления дозиметра с учетом срока хранения детекторов. Средний срок службы должен составлять не менее 5 (пяти) лет. Предприятие-изготовитель должно обеспечить прием рекламации при условии несоответствия дозиметров техническим требованиям до истечения  гарантийного срока при соблюдении потребителем всех требований и правил транспортирования, хранения и эксплуатации


  
РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПЕРЕОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Все обязательства Поставщика по поставке Товара (оборудования) Покупателю должны быть исполнены до 25 декабря 2014 года.



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Вся информационная продукция должна быть на русском языке. 



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	нет



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	Сокращения отсутствуют



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№
п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Приложения отсутствуют
	




Москва
2014
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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на приобретение дозиметров индивидуальных фотонного и нейтронного излучения ДВНГ-Мв количестве 38 штук для нужд филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
