Том2 Техническая часть

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.6. Требования к электропитанию

Подраздел 4.7. Требования к комплектности

Подраздел 4.8. Требования к упаковке

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

# РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Калибратор многофункциональный Типа FLUKE 5080A/SC/MEG со встроенными опциями для калибровки осциллографов и мегомметров и токовой катушкой 9100-200 10/500 или эквивалент

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

668230

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а так же иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура Рабочая.......................................................... от 0°C до 50°C Калибровки (tcal) ........................................... от 15°C до 35°C Хранения........................................................ от -20°C до +70°C Относительная влажность Рабочая............................... < 80% до 30°C, < 70% до 40°C, < 40% до 50°C. Хранения........................................................ < 95%, без конденсации Высота над уровнем моря Рабочая.......................................................... до 2000 м (6500 футов) Транспортировки ........................................... до 12200 м (40000 футов)

# РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Метрологические и технические характеристики. Напряжениепостоянноготока(воспроизведение) Диапазон; Пределыдопускаемойотносительнойпогрешности; Разрешение,мкВ. ±(10-6·отн.ед.отустановленногозначения+мкВ). 0...329,999мВ; 130+10; 1. 0...3,29999В; 100+15; 10. 0...32,9999В; 100+150; 100. 10...101,999В; 120+1500; 1000. 30…329,999В; 120+1500; 1000. 100...1020,00В; 120+5500; 10000. Дополнительныйвыход(тольковрежимеодновременноговоспроизведениядвухвыходных сигналов). 0...329,99мВ; 1200+1000; 10. 0...3,2999В; 1200+1000; 100. 3,3...7,000В; 1200+1000; 1000. Примечание:U-значениевоспроизводимогонапряженияпостоянноготока. Силапостоянноготока(воспроизведение) Диапазон; Пределыдопускаемойотносительнойпогрешности; Разрешение мкА. ±(10-6·отн.ед.отустановленногозначения+мкА). 0...329,99мкА; 750+0,1; 0,01. 0...3,2999мА; 650+0,25; 0,1. 0...32,999мА; 500+1,25; 1. 0...329,99мА; 500+16,5; 10. 0…1,0999А (вдиапазоне3А); 1500+220; 100. 1,1…2,9999А; 1900+220; 100. 0...10,999А (вдиапазоне20А); 2500+2500; 1000. 11...20,500А; 5000+3750; 1000. Примечание:I–значениевоспроизводимойсилыпостоянноготока. Электрическоесопротивлениепостоянномутоку(воспроизведение) Номинальноезначение; Пределыдопускаемойотносительнойпогрешности. ±10-2·отн.ед.отустановленногозначения. 0Ом; 0,01Ом. 1Ом; 1,0. 1,9Ом; 0,5. 10Ом; 0,15. 19Ом; 0,1. 100Ом; 0,04. 190Ом; 0,04. 1000Ом; 0,025. 1,9кОм; 0,025. 10кОм; 0,025. 19кОм; 0,029. 100кОм; 0,038. 190кОм; 0,042. 1МОм; 0,04. 1,9МОм; 0,04. 10МОм; 0,1. 19МОм; 0,15. 100МОм; 0,5. 190МОм; 1,0. Примечание:R–значениевоспроизводимогосопротивленияпостоянномутоку. Мощностьпостоянноготока(воспроизведение) Диапазоннапряжения; Пределыдопускаемойотносительнойпогрешности. ±10-2·отн.ед.отустановленногозначения. Диапазонсилытока. 0,33...3,2999мА; 3,3...299,99А; 0,33...2,9999А; 3…20,5А. 33мВ…1020В; 0,15; 0,11; 0,22; 0,54. Примечание:P–значениевоспроизводимоймощности. Напряжениепеременноготока(воспроизведение) Диапазон; Частота; Пределыдопускаемойотносительнойпогрешности; Разрешение мВ. ±(10-6·отн.ед.отустановленногозначения+мкВ). 1,0...32,99мВ; 45...65Гц; 3300+60; 0,01. 65Гц...1кГц; 3400+60. 33...329,99мВ; 45...65Гц; 1500+60; 0,01. 65Гц...1кГц; 1600+60. 0,33...3,2999В; 45...65Гц; 1000+60; 0,1. 65Гц...1кГц; 1100+180. 3,3...32,999В; 45...65Гц; 1100+1800; 1. 65Гц...1кГц; 1100+1800. 33...101,99В; 45...65Гц; 1400+18; 10. 65Гц...1кГц; 1500+18. 102…329,99В; 45...65Гц; 1400+18; 10. 65Гц...1кГц; 1500+18. 330...1020В; 45...65Гц; 1400+180; 100. 65Гц...1кГц; 1500+180. Дополнительныйвыход(тольковрежимеодновременноговоспроизведениядвухвыходных сигналов). 10...329,99мВ; 45...65Гц; 2000+1000; 0,01. 65Гц...1кГц; 2200+1000. 0,33...3,2999В; 45...65Гц; 2000+1000; 0,1. 65Гц...1кГц; 2200+1000. 3,3...5В; 45...65Гц; 2000+1000; 1. 65Гц...1кГц; 2200+1000. Примечание:U-значениевоспроизводимогонапряженияпеременноготока. Силапеременноготока(воспроизведение) Диапазон; Частота; Пределыдопускаемойотносительнойпогрешности. ±(10-2·отн.ед.отустановленногозначения+мкА). 29,00...329,99мкА; 45...65Гц; 0,25+0,75. 65Гц...1кГц; 0,26+0,75. 0,33...3,2999мА; 45...65Гц; 0,22+0,9. 65Гц...1кГц; 0,23+0,9. 3,3...32,999мА; 45...65Гц; 0,1+12. 65Гц...1кГц; 0,19+12. 33...329,99мА; 45...65Гц; 0,1+120. 65Гц...1кГц; 0,19+120. 0,33...1,0999А; 45...65Гц; 0,1+1200. 65Гц...1кГц; 0,24+1200. 1,1...2,999А; 45...65Гц; 0,1+1500. 65Гц...1кГц; 0,28+1500. 3...10,999А; 45...65Гц; 0,25+6000. 65Гц...1кГц; 0,4+6000. 11…20,5А; 45...65Гц; 0,5+15000. 65Гц...1кГц; 0,52+15000. ВрежимеLCOMPON(компенсациявключена). 29,00...329,99мкА; 45...65Гц; 0,25+0,75. 0,33...3,2999мА; 0,22+0,9. 3,3...32,999мА; 0,2+9. 33...329,99мА; 0,2+90. 0,33...1,0999А; 45...65Гц; 0,21+900. 1,1...2,999А; 0,23+900. 3...10,999А; 0,25+6000. 11…20,5А; 0,5+15000. Примечание:I–значениевоспроизводимойсилытока. Мощностьпеременноготока(воспроизведение);(диапазон45Гц...65Гц),коэффициентмощности(РР)=1 Диапазоннапряжения; Пределыдопускаемойотносительнойпогрешности. ±10-2·отн.ед.отустановленногозначения. Диапазонсилытока. 3,3...8,999мА; 9...32,999мА; 33...89,99мА; 90...329,99мА. 33...329,999мВ; 0,58; 0,45; 0,58; 0,45. 330мВ...1020В; 0,51; 0,36; 0,51; 0,36. 0,33...0,8999А; 0,9...2,1999А; 2,2...4,4999А; 4,5...20,5мА. 33...329,999мВ; 0,59; 0,46; 0,56; 0,72. 330мВ...1020В; 0,52; 0,37; 0,49; 0,67. Примечание:P–значениевоспроизводимоймощности Режимвоспроизведениянапряжениянанагрузках50Ом,1МОм Напряжениепостоянноготока; Прямоугольныйсигнал. Нагрузка50Ом; Нагрузка1MОм; Нагрузка50Ом; Нагрузка1MОм. Амплитудные характеристики. Диапазон; от0Вдо±2,2В; от0Вдо±33В; от±1,8мВ до±2,2В; от±1,8мВ до±105В. Пределыдопускае- мойотносительнойпогрешности; 0,35+200; 0,35+200; 0,35+200; 0,35+200. ±(10-2·отн.ед.отус- тановленногозначе-ния+мкВ). Примечание:U–значениянапряжениясигналапрямоугольнойформы. Характеристикипрямоугольногосигнала(воспроизведение) Характеристикисигнала нанагрузке50Ом; Пределыдопускаемойотно- сительнойпогрешности. ±(10-2·отн.ед.отустанов- ленногозначения+мкВ). Времянарастания; ≤1нс; Ненормируется. Диапазон; от45Гцдо1кГц. Пределыдопускаемойотноси- тельнойпогрешностиустановкичастотыпрямоугольногосигнала; 25+25. ±(10-6·отн.ед.отустановленного значения+мГц). Амплитудныйдиапазон;Преде- лыдопускаемойотносительнойпогрешностиустановкиампли-тудыпрямоугольногосигнала; 4,5мВдо2,75В; 2+300. Разрешающаяспособностьпо амплитуде; 4разряда. Диапазонрегулировкиамплитуды; ±10%относительнофиксирован- ныхточек(указаныниже). Фиксированныеточки амплитуды; 5мВ,10мВ,25мВ,50мВ,100мВ, 250мВ,500мВ,1В,2,5В. Искажениефронтасигнала; до10нс; 3+3000. от10нсдо30нс; 1+3000. после30нс; 0,5+3000. Примечания:f–значениечастотыпрямоугольногосигнала,U–значениянапряжениясигналапрямоугольнойформы. Функциясглаженнойсинусоиды(воспроизведение) Характеристики синусоидальногонапряжениянанагрузке50Ом; Частотныйдиапазон. 50кГц (опорнаячастота); 50кГцдо 100МГц; 100МГцдо 200МГц. Амплитудныехарактеристики(дляизмеренияполосыпропусканияосциллографов). Диапазон; 5мВдо5,5В. Разрешающаяспособность; <100мВ:3разряда ≥100мВ:4разряда. Регулировкадиапазона; Непрерывнаярегулировка. Пределыдопускаемойотносительнойпогрешности воспроизведения напряжения; 2+300; 3,5+400; 4+400. ±(10-2·отн.ед.отустановленногозначения+мкВ). Пределыдопускаемой неравномерностиАЧХ(от- носительно50кГц); _; 1,5+200; 2+200. ±(10-2·отн.ед.отустановленногозначения+мкВ). Кратковременнаянестабильностьамплитудыза1 час; ±1·10-2·U. Примечание:U–значениянапряжениясинусоидальногосигнала. Режимформированиявременныхмаркеров Параметрывременныхмар- керовнанагрузке50Ом; 50мсдо5с; 100нсдо20мс; 20нсдо50нс; 10нс; 2нсдо5нс. Пределыдопускаемойабсо- лютнойпогрешностиуста-новкипериодаследования временныхмаркеров; (50+ 1500×t)×10-6; 2,5×10-6×t. Уровеньнапряжения,[1]; >1В; >1В; >1В; >1В; >1В. Дискретностьустановкипе- риодаследованиявременныхмаркеров; 1-2-5 от2нсдо5с. Диапазонрегулировкиперио- даследованиявременныхмаркеров; ≥10%относительнофиксированнойточки(указанывыше). Примечания:t–значениепериодаследованиявременныхмаркеров;t–установленныйпериодследованиявсекундах; [1] Пиковыезначениянапряжения. Электрическоесопротивлениепостоянномутоку(воспроизведение)врежимеис-точниканизкогосопротивления Номинальноезначение; Пределыдопускаемойотносительнойпогрешности. ±10-2·отн.ед.отустановленногозначения. 1Ом; 1,1. 1,8Ом; 0,78. 3,7Ом; 0,57. 5,9Ом; 0,49. 10Ом; 0,45. 18Ом; 0,42. 37Ом; 0,41. 59Ом; 0,48. 100Ом; 0,45. 180Ом; 0,42. 370Ом; 0,41. 590Ом; 0,34. 1кОм; 0,30. 1,8кОм; 0,22. 3,7кОм; 0,14. 5,9кОм; 0,10. Примечание:R–значениевоспроизводимогосопротивления. Электрическоесопротивлениепостоянномутоку(воспроизведение)врежимеис-точникавысокогосопротивления Номинальноезначение; Максимальноенапряжение,В; Пределыдопускаемойотноси- тельнойпогрешностинапряжения; Пределыдопускаемой относительнойпогреш-ностисопротивления. ±(10-2·отн.ед.отустановлен- ногозначения+В); ±10-2·отн.ед.отуста- новленногозначения. 10,00кОм-19,99кОм; 140; 3+5; 0,2. 20,00кОм-39,99кОм; 200; 3+5; 0,2. 40,00кОм-99,99кОм; 400; 3+5; 0,2. 100,0кОм-499,9кОм; 800; 3+5; 0,2. 500,0кОм-999,9кОм; 1100; до1000В: 3+5, свыше–ненормируется; 0,2. 1,000МОм–9,999МОм; 1575; 0,3. 10,00МОм–99,99МОм; 1575; 0,5. 100,0МОм–999,9МОм; 1575; 0,5. 1,000ГОм–10,050ГОм; 1575; до1000В: 3+5, свыше1000Вненормируется; 1. Примечания:U–значенияиспытательногонапряжения;R–значениевоспроизводимогосопротивления.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Время прогрева...... Удвоенное время после последнего прогрева, но не более 30минут. Время успокоения .............................................. Менее 7 секунд для всех функций и диапазонов, если не указаноиное. Стандартные интерфейсы .................................. RS-232 и Ethernet. Температура Рабочая.......................................................... от 0°C до 50°C Калибровки (tcal) ........................................... от 15°C до 35°C Хранения........................................................ от -20°C до +70°C Температурный коэффициент ............................ Температурный коэффициент для температур вне интервала ± 5°Cсоставляет 10% от указанного в технических характеристикахзначения на каждый °C для температур в интервале от 0°C до 35°C. Свыше 35°C, температурный коэффициент составляет 20% отуказанной в технических характеристиках величины накаждый °C. Относительная влажность Рабочая.......................................................... < 80% до 30°C, < 70% до 40°C, < 40% до 50°C. Хранения........................................................ < 95%, без конденсации Высота над уровнем моря Рабочая.......................................................... до 2000 м (6500 футов) Транспортировки ........................................... до 12200 м (40000 футов) Низкое напряжение аналоговой развязки .......... 20 В Габариты Высота ........................................................... не более 19,3 см (7,6 дюймов) Ширина .......................................................... не более 43,2 см (17 дюймов), 44,3 см (17,5 дюймов) с ручками Глубина.......................................................... не более 53,8 см (21,2 дюймов) Вес.....................................................................не более 22 кг (48 фунта) Определение погрешности ................................ Погрешности включают стабильность, температурный коэффициент, линейность, нестабильность напряжения по сети ипо нагрузке и прослеживаемость внешних стандартов, используемых для калибровки. Необходимость каких-либо дополнений к определению общей погрешности для указанных диапазонов температуры отсутствует. Достоверность погрешности ..............................99%

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Электромагнитная совместимость - Соответствует стандарту EN 61326-1:2006.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Монтаж Калибратора в стойку выполняют с помощью закрепленной на кронштейне или выдвижной полки. Шасси Калибратора не рассчитано на использование с монтируемыми на лицевой стороне стойки петлями или монтируемыми по бокам стойки направляющими.

Подраздел 4.5. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Температурный коэффициент для температур вне интервала Ѓ} 5°C составляет 10% от указанного в технических характеристиках значения на каждый °C для температур в интервале от 0°C до 35°C. Свыше 35°C, температурный коэффициент составляет 20% от указанной в технических характеристиках величины на каждый °C.

Подраздел 4.6. Требования к электропитанию

Сетевое напряжение (по выбору)................... 220 В Частота сети .................................................. от 47 до 63 Гц Отклонение сетевого напряжения.................. ± 10% от номинального напряжения сети Потребляемая мощность .................................... 600 ВА

Подраздел 4.7 Требования к комплектности

Наименование; Количество. Калибратор с встраиваемой опцией калибровки мегомметров и осциллографов; 1. Токовая катушка 9100-200 10/50 Turn Coils; 1. Комплект измерительных проводов; 1. Сетевой шнур; 1. КабельUSB-RS-232; 1. Руководство по эксплуатации; 1. CD-диск с документацией пользователя калибратора 5080А; 1. Методика поверки МП-327/447-2012; 1. Свидетельство о первичной поверке; 1.

Подраздел 4.8 Требования к упаковке

Калибратор поставляется в контейнере, предназначенном для защиты от повреждения при транспортировке.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с условиями договора

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Обязательное наличие сопроводительной и технической документации: счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, руководство по эксплуатации, методика поверки, свидетельство о первичной поверке.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Калибратор поставляется в контейнере, предназначенном для защиты от повреждения при транспортировке.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок не менее установленного заводом- изготовителем

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Калибратор должен соответствовать следующим стандартам: ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01) CAN/CSA C22.2 № 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 EN 61010-1:2001 Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню А по МИ 3286-2010. Класс изоляции I (заземленный корпус) Степень загрязнения 2, для использования только внутри помещения

# РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Калибратор многофункциональный должен быть внесен в государственный реестр средств измерений.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

В течение 90 рабочих дней с даты подписания договора.

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке