ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку блоков детектирования.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
 Поставка  блоков детектирования для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, потребительским свойствам, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара (выполнение работ, оказание услуг)
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Блок детектирования БДИГ-31П2 или эквивалент
	Описание и работа блока детектирования

1. Назначение блока детектирования
Блок детектирования предназначен для использования в системах контроля за нераспространением радиоактивных веществ и ядерных материалов, в системах радиационного контроля, в составе дозиметрической аппаратуры. 

2. Характеристики:

-
Блоки детектирования обеспечивают регистрацию гамма-излучения в диапазоне энергий от 9 до 1250 кэВ.
-Блоки детектирования обеспечивают работу в диапазоне   мощностей экспозиционной дозы гамма-излучения от 10 до 103 мкР/ч.  
-Чувствительность к мощности экспозиционной дозы фотонного излучения нуклида 137Cs составляет не менее 20 (имп/c)/(мкР/ч). Предел погрешности не более 10 % (0,95).
-Нелинейность блока детектирования не превышает 1·10-3 %/(имп/c) и приводится в сертификате о поверке.
-Предел допускаемой основной погрешности не более 25 % при доверительной вероятности 0,95 и учете поправки на нелинейность.
-Уровень собственного фона блока детектирования не более  50 с-1.
-Температурная зависимость чувствительности ±2 % на  каждые 10 оС. 
-Питание блока детектирования осуществляется от сети постоянного тока напряжением 
[image: image1.wmf]0

,

3

0

,

1

0

,

12

+

-

 В.
-Ток потребления не более 75 мА.
-Время установления рабочего режима не более 15 минут, при  отрицательных температурах  – не более 30 минут.
-Нестабильность чувствительности не более 5 % за 8 ч.
-Время непрерывной работы  не ограничено.
-Рабочий диапазон температур блока детектирования от минус 30 до +50 оС.  -Относительная влажность 95 % при +35 оС и более низких  температурах без конденсации влаги.   

-Блок детектирования устойчиво работает при воздействии брызг интенсивностью 5 мм/мин. 
-Устойчивость  к воздействию вибраций в диапазоне частот от 5 до 25 Гц со смещением 0,1 мм.
- Устойчивость   к   пониженному   атмосферному   давлению   по  группе Р1 ГОСТ 27451 (от 84 до 106,7 кПа).
-Наработка на отказ блока детектирования  не менее 10000 ч. 
-Срок службы блока детектирования не менее 10 лет.
-Срок хранения не менее 1 года с последующей переконсервацией.
-Габаритные размеры, мм, не более: диаметр 68 х 420.
-Масса, кг, не более 2.
- В состав блока детектирования входит разъем типа РС7ВГ в кол-ве 1 шт.
	24 месяца
	45
	 шт.


      3.  Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку оборудования до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи. 
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
Аванс не предусмотрен. 

Порядок оплаты – 100% оплата, безналичный расчет. Оплата производится  в течение 30 дней с момента поступления оборудования на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН).
5. Требования к упаковке оборудования
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
       6. Требования к технической документации
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. 
       7. Место поставки продукции и условия допуска:
Место поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): Москва, ул. Генерала Белова, д.14.
       8. Сроки поставки продукции:
Сроки поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): поставка осуществляется не позднее 14 дней с момента подписания договора.

Начальник подразделения                                                                                        Д.П.Давыдов
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