акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

«специальное научно-производственное объединение «Элерон»

# ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для открытого запроса цен в электронной форме

на право заключения договора

на поставку спектрометров энергий гамма-излучения

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

Техническое задание на поставку:

«Спектрометр энергий гамма-излучения СЕГ-ТК-1К» (или эквивалент)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Спектрометр энергий гамма-излучения СЕГ-ТК-1К (или эквивалент).

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Не установлены

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Спектрометр должен применяться в системах мониторинга радиационной обстановки для идентификации радиоактивных веществ и материалов, определения активности радионуклидов, применяться в составе портативных, стационарных радиационных мониторов и как автономное устройство в заводских радиохимических лабораториях, а также в области научных исследований

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон рабочих температур –не выше – 40, не ниже +35 ºС

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

- Предельная масса единицы оборудования – не установлена; - Предельные габаритные размеры корпуса,не более 135 х 45 х 45 мм. - Размеры детектора CdZnTe не менее 10х10х5мм. - Тип выходного разъема–розетка СНЦ23-19/27Р 1-а-В

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Энергетическое разрешение детектора CdZnTe: -по линии 662кэВ(Cs-137), не более 24кэВ; -по линии 356кэВ(Ba-133), не более 14кэВ; -по линии 81кэВ(Ba-133), не более 8кэВ; -по линии 60кэВ(Am-241), не более 6кэВ. Малошумящий предусилитель, энергетический эквивалент шума, кэВ, не более – 4. Программно управляемый источник высоковольтного питания: -диапазон регулировки с шагом 1В, В – не менее 50 и не более 2000; -вид формирования – трапецеидальный; -время формирования фильтра, мкс – не менее 0,1 и не более 50; - число каналов анализатора – 2К,4К. Тип детектора –CdZnTe квази-полусфера. Диапазон регистрируемых энергий, МэВ – 0,04-1,5. Отношение пик/комптон для изотопа (Cs-137), не менее – 2. Интегральная нелинейность %, не более 0,04. Дифференциальная нелинейность, %, не более 0,02. Время выхода на режим регистрации спектра (от момента подачи питания ), с, не более- 10. Скорость счёта фоновых импульсов в энергетическом окне 0,03-2,0 МэВ (при фоне не превышающем 0,25мкЗв/ч),имп/с, не более – 2. Скорость счёта импульсов от источника Ва-133(активность 24кБк на расстоянии не более 20см в энергетическом окне 0,03-2,0 МэВ), имп/с,не менее – 4. Максимальная входная загрузка, имп/с – 1х105.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Не установлены

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Герметичный моноблок с многоконтактным быстросъёмным разъёмом

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не установлены

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не установлены

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Напряжение питания: +6В; Потребляемый ток: не более 80мА.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не установлены

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

-корпус и шасси спектрометра СЕГ-ТК-1К (или эквивалент); -зарядочувствительный малошумящий предусилитель; -квазиполусферический детектор CdZnTe (10х10х15мм) с энергетическим разрешением не более 5% по линии 662кэВ (Cs-137); -комплект плат цифрового анализатора с программно управляемым источником высокого напряжения от 0,05 до 2кВ; -интерфейс RS-485

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Оборудование должно иметь информационную табличку предприятия-изготовителя

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка оборудования осуществляется на территории Заказчика на соответствие техническим требованиям, указанным в настоящем техническом задании.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Вместе с поставляемым оборудованием Поставщик представляет Заказчику комплект документации на оборудование в соответствии с действующим законодательством.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не установлены

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не установлены

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев с момента фактической приемки на складе Заказчика.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

В соответствии с эксплуатационной документацией

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Поставщик обязан осуществлять услуги в рамках гарантийных обязательств.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### Оборудование должно представлять собой законченную конструкцию, которая при испытаниях, хранении, транспортировании и эксплуатации должна быть безопасной в экологическом отношении и не должна наносить вреда окружающей природной среде и здоровью человека.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция оборудования должна обеспечивать безопасность обслуживающего персонала от воздействия электрического напряжения и электромагнитных полей в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.006-84.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 14642-69, ГОСТ 27451-87

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлены

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- спектрометр энергий гамма-излучения СЕГ-ТК-1К (или эквивалент) – 2шт. - срок поставки – не позднее 15 ноября 2015г.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация должна быть представлена на русском языке

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлены

Начальник подразделения                                   _______________________М.Н. Попов

Исполнитель                                                         _______________________А.В. Андриянов