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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Преобразователь термоэлектрический 2 класса:
- ТПК0521 И1 500 
- ТПК0521 И1 800 
- ТПК0521 И1 1000 
- ТПК0503 И1 500 
- ТПК0503 И1 800 
- ТПК0503 И1 1000 
Преобразователь термоэлектрический 1 класса:
- ТПК0501 И1 500 
- ТПК0501 И1 800 
- ТПК0501 И1 1000 
Или эквивалент. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям  закупаемого товара.

	[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	421152



РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Термоэлектрические преобразователи типа ТП-К должны предназначаться для измерения температуры твердых тел.
Условия эксплуатации, при которых должно обеспечиваться использование термоэлектрических преобразователей:
1. Диапазон рабочих температур, 0С                                                                              -40 ÷800
2. Номинальное значение температуры применения, 0С                                                         550 -600
Термоэлектрические преобразователи должны быть предназначены для эксплуатации в диапазоне от верхнего до нижнего значения указанных климатических факторов:
- температура окружающего воздуха от -40 до 60 0С;
- относительная влажность 95-96 % при температуре 35-37 0С;
- атмосферное давление от 66 до 106,7 кПа.
ТП должны быть устойчивы и прочны к воздействию одиночных механических ударов со значением пикового ускорения 140-150м/с2 и длительностью ударного импульса 9-10 мс.



РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1. ТП типа ТП-К. Кабельные преобразователи термоэлектрические первого и второго класса допуска должны быть с одним изолированным от оболочки спаем, с материалом защитной оболочки 12Х18Н10Т. Диаметр рабочей части должен быть 1-1.1 мм. Монтажная длина должна быть 500-510, 800-810 и 1000-1010 мм.

	Подраздел 3.2. Требования к надежности

	Надежность ТП в условиях и режимах эксплуатации должна характеризоваться следующими значениями показателей:
- вероятность безотказной работы за время не менее 8000 ч. при номинальных значениях температур применения свыше 600 0С не менее 0,98;
- вероятность безотказной работы за время не менее 35000 ч.  при номинальных значениях температур применения ниже или равных 600 0С не менее 0,9;
- вероятность безотказной работы за время не менее 8000 ч. на верхнем пределе рабочего диапазона температур не менее 0,98.
Отказом ТП считают:
- разрушение защитной арматуры или нарушение целостности оболочки кабеля;
- обрыв или короткое замыкание цепи чувствительного элемента;
- снижение электрического сопротивления изоляции между цепью чувствительного элемента и металлической частью защитной арматуры или оболочкой кабеля ниже допустимых значений.

	Подраздел 3.3 Требования к маркировке

	Маркировка термоэлектрических преобразователей типа ТП-К должна содержать согласно ГОСТ 6616:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение типа ТП;
- номер модификации;
- класс допуска;
- условное обозначение межповерочного интервала;
- месяц и год изготовления;
- рабочий диапазон;
- заводской номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя.
Транспортная маркировка тары должна содержать манипуляционные знаки «Осторожно, хрупкое», «Верх, не кантовать», «Боится сырости», основные, дополнительные и информационные надписи согласно ГОСТ 14192.
Транспортная маркировка:
- на бумажных ярлыках прикрепляется на одну из боковых стенок ящика клеем;
- наносится с помощью трафарета черной несмываемой краской или эмалью.

	Подраздел 3.4 Требования к упаковке

	Поставка ТП типа ТП-К должна производится в упаковке, удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р 52931.
Перед упаковкой наружные поверхности ТП должны быть очищены от загрязнений и влаги путем протирки чистыми хлопчатобумажными салфетками.
ТП длиной более 1000 мм и диаметрами до 3,0 мм могут быть свернуты в бухту диаметром не менее 400 мм, а ТП диаметрами от 3,0 до 6,0 мм – в бухту диаметром не менее 800 мм.
ТП должны быть уложены горизонтальными рядами в ящик из гофрокартона по ГОСТ 9142 (внутренние и наружные размеры ящиков выбираются с учетом массы, габаритов, особенностей упаковываемой продукции с учетом требований ГОСТ 21140). Масса (брутто) транспортной тары должна быть не более 35 кг.
Допускается упаковка ТП в ящики из древесноволокнистой плиты по ГОСТ 5959, которые должны соответствовать типу IV, при весе до 35 кг, или типу VI при весе до 50 кг, с дополнительными креплениями (ручками). Масса (брутто) транспортной тары должна быть не более 50 кг.
Для предотвращения перемещения изделий при транспортировке используются вспомогательные амортизирующие средства (поролон, целлюлоза, бумага).
Укупоривание ящиков производится склеиванием клеевой лентой, обтягиванием металлической или полимерной лентой, склеиванием или сшивкой скобами между собой клапанов ящика.
Временная противокоррозионная защита термоэлектрических преобразователей типа ТП-К обеспечивается только упаковыванием.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставляемого товара осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества и комплектности товара в ходе передачи товара Заказчику. Пластмассовые элементы и металлические детали товара не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих их нормальной работе.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Термоэлектрические преобразователи типа ТП-К должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.п.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.
Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Заказчику одновременно с получением товара.
С товаром Заказчику передаются:
- паспорт изделия;
- техническое описание и инструкция по эксплуатации;
- свидетельство о поверке;
- свидетельство об утверждении типа средств измерений
- гарантийный талон



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Термоэлектрические преобразователи типа ТП-К в упаковках предприятия-изготовителя могут транспортироваться транспортом любого вида, кроме неотапливаемых и негерметизированных отсеков самолетов, на любые расстояния.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение термоэлектрических преобразователей типа ТП-К осуществляется по группе условий хранения 5, в соответствии с ГОСТ 15150.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Изготовитель гарантирует соответствие термоэлектрических преобразователей требованиям внутренней документации предприятия изготовителя при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации ТП с нормированными показателями надежности – два года с момента ввода ТП в эксплуатацию, в пределах гарантийного срока хранения.
Гарантийный срок хранения ТП – пять лет с момента изготовления.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Термоэлектрические преобразователи типа ТП-К не требуют специальных мероприятий по поддерживанию их в рабочем состоянии.
Техническое обслуживание ТП включает в себя профилактические осмотры и периодическую поверку.
Профилактические осмотры проводятся в порядке, установленном на объектах эксплуатации ТП, но не реже двух раз в год.
Профилактический осмотр включает в себя:
- внешний осмотр ТП;
- проверку прочности крепления ТП;
- проверку работоспособности путем подключения свободных концов ТП к милливольтметру с соблюдением полярности, при этом температура рабочего спая ТП должна быть  не ниже 100 0С;
- проверку сопротивления изоляции ТП.
Поверка термоэлектрических преобразователей типа ТП-К производится в соответствии с нормативными документами, определяющими ее проведение.
Межповерочный интервал составляет четыре года для термоэлектрических преобразователей типа ТП-К, работающих с соблюдением условий эксплуатации при температурах не выше 450 0С.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	ТП типа ТП-К должны соответствовать требованиям внутренней документации предприятия изготовителя.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Преобразователь термоэлектрический 2 класса:
- ТПК0521 И1 500 – 4  шт.;
- ТПК0521 И1 800 –4 шт.;
- ТПК0521 И1 1000 –4 шт.;
- ТПК0503 И1 500 –20 шт.;
- ТПК0503 И1 800 –20 шт.;
- ТПК0503 И1 1000 –20 шт.;
Преобразователь термоэлектрический 1 класса:
- ТПК0501 И1 500 –4 шт.;
- ТПК0501 И1 800 –4 шт.;
- ТПК0501 И1 1000 –4 шт.;
Поставка не позднее 31 марта 2015 года. Возможна досрочная поставка.
В срок не позднее двух рабочих дней до планируемой поставки товара уведомить об этом Заказчика.



РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	ТП
	Термоэлектрический преобразователь.

	2.
	РЭ
	Руководство по эксплуатации.

	3.
	ТУ
	Технические условия.




Контактное лицо: Камина Ирина Александровна, (48439) 9-48-96

