# ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

# Федеральное государственное унитарное предприятие

# «Уральский электромеханический завод»

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по логистике ФГУП УЭМЗ _____ Шкуревских К.В. «___» ________2015года |
| --- | --- |

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме на право заключения договора

на поставку комплекса вспомогательной техники.

# том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Екатеринбург

2015

| № | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф сухого хранения. Должен быть предназначен для хранения радиоэлектронных изделий, печатных плат, диэлектриков, фото материалов и др. Пыле- и влагонепроницаемая конструкция, что обеспечивает класс защиты не ниже IP 55 от внешних воздействий в соответствии с международными стандартами Система управления влажностью в среде шкафа должна быть реализована с использованием прецизионного датчика влажности и температуры, текущие значения которых в режиме сервисной информации отображаются на экране панели управления и индикации Высокоэффективный осушитель должен обеспечивать цикл осушения с максимальной скоростью влагопоглощения Должен быть звуковой сигнальный индикатор открытой двери Должен быть световой сигнальный индикатор типа "Светофор" о превышении заданного уровня влажности Должен быть индикатор температуры и влажности Должно быть антистатическое исполнение Должен быть сварной каркас, материал – сталь Должны быть внутренние направляющие для размещения полок Должен быть антистатический браслет с подключением к шкафу Основные технические характеристики должны быть: Управление: цифровая панель, отображение информации на ЖКИ Цифровой контроль относительной влажности от 1-50% Время выхода в рабочее состояние: 60 минут Полезный объем: не менее 989 л Полный объём: не более1028 л Количество дверей: 6 шт Количество полок: 10шт (макс. нагрузка на полку не менее 50 кг) Класс защиты – IP55, не ниже Оборудование должно иметь: сертификаты, лицензии, сертификат соответствия, декларацию качества, заключение СЭЗ, протокол проверки оборудования на соответствие требованиям международных стандартов IEC (EN) 6340-5-1/2 по защите от электростатического разряда Вес, размеры, питание Внешние габариты (ШхГхВ): не более 1004х560 х1829 мм Внутренние габариты (ШхГхВ): не менее 1002х555х1780 мм Потребляемая мощность: не более 720Вт Электропитание: не менее 220±20 В, 50 Гц Вес шкафа: не более 180 кг С оборудованием должно поставляться: Техническая документация Руководство пользователя Паспорт, протокол замеров, гарантийный талон Гарантийный срок: не менее 24 месяцев. | 2 |
| 2 | Шкаф сушильный Должен быть предназначен для решения самых разнообразных задач, например сушки, стерилизации или хранения при повышенной температуре. Tмакс не менее 300 °C Диапазон рабочих температур: от + 5 °C выше температуры в помещении до 300 °C Камера из нержавеющей стали, cплав не хуже 304 (AISI)/mатериал 1.4301 (DIN), должен быть устойчив к коррозии, легко чиститься Должна быть большая ручка для удобного открывания и закрывания двери Должна быть загрузка на нескольких уровнях с помощью колосниковых решеток (количество колосниковых решеток, не менее 4) Должна быть двустворчатая поворотная дверца с быстродействующими запорами Шкаф должен быть оснащен транспортировочными роликами Должна быть плавная регулировка воздухоотвода на задней стенке с управлением спереди Регулировка микропроцессора ПИД должна быть с системой самодиагностики Должна быть малошумная работа системы нагрева с полупроводниковыми реле Внутренние размеры, ШхГхВ, мм: не менее 1200х630х1400 Объем, л: не менее1050 Внешние размеры, ШхГхВ, мм: не более 1470х955х1920 Потребляемая мощность, не более кВт : 9,3 Электросеть: 3-фазное Вес, кг: не более 450 Общая нагрузка, макс.: не более 250 Срок гарантии: не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи с момента подписания акта приема-передачи. | 3 |
| 3 | Вакуумная печь Объем внутренней камеры, л — не менее 53; Внутренние размеры камеры, ШхВхГ, мм — не менее 400×400×330; Диапазон температур, °С — от +15 выше комнатной до +200; Время нагрева, мин — не более 80 (до 100 °С), не более 115 (до 200 °С); Флуктуация температуры во времени, °С не более — ± 2,0 (при 100 °С), не более ± 4,5 (при 200 °С); Вариация температуры по камере, °С — не более ± 0,1; Количество полок, шт. — не менее 2; Нагрузка на раздвижную полку, кг — не менее 20; Полная разрешенная нагрузка, кг — не менее 45; Предельный допустимый уровень вакуума, мбар — не более 0,01; Интенсивность утечки, бар/час — не более 0,01; Номинальная мощность, кВт — не более 1,2; Потребление энергии, Вт — не более 150 (при 100 °С), не более 445 (при 200 °С); Габариты, ШхВхГ, мм — не более 634×775×650 (с учетом ножек и дверной ручки); Общая высота в варианте исполнения с вакуумным модулем, мм — не более 1400; вес, кг — не более 95. Химически-стойкий мембранный насос с сепаратором и ловушкой загрязнений - наличие; контроль скорости - наличие; производительность, м3/час — не менее 4,6; максимальный уровень вакуума, мбар — не более 1,5. Срок гарантии: не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи с момента подписания акта приема-передачи. | 1 |

Все поставляемое оборудование должно быть:

- свободно от прав третьих лиц;

- новое – 2015 года выпуска (не допускается поставка оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов);

- не бывшим в эксплуатации и не выставочным образцом;

- работоспособным и готовым к эксплуатации.

# Срок поставки оборудования: не более 120 календарных дней

Гарантия на поставляемое оборудование: не менее 12 месяцев от даты подписания Акта приема-передачи.

Комплектующие, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь: сертификаты соответствия, сертификаты качества, свидетельства о первичной аттестации, соответствующую выписку из Госреестра, паспорта на данный вид продукции, руководство по эксплуатации.

Все приборы регистрации и контроля (амперметры, вольтметры, манометры и т.д.) должны быть внесены в Госреестр СИ, иметь первичную поверку и поставляться в комплекте с методикой поверки. Поверяемые приборы должны быть легкосъемными для удобства обслуживания.

Оборудование, оснастка и т.д. должны быть поставлены комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

ПОСТАВЩИК обязан обеспечить качество всех выполняемых работ в соответствии с действующими на момент подписания договора нормами и правилами, техническим заданием.