

Приложение № 2
Техническое задание 

для размещения заказа 

Портативный анализатор в комплекте
для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
Производитель

	Ед. изм.
	Количество


Режимы временного взвешивания - экспоненциального усреднения (номи-нальные значения и нормы точности по ГОСТ 

	 53188.1-2008 )

	F (быстрое), S (медленное), I (импульсное)


	Измеряемые величины

	Напряжение на входе шумомера-анализатора спектра в линейном и логорифмическом масштабе, эквивалентные непрерывные уровни звукового давления (с указанными режимами частотного взвешивания), уровень воздействия звука, пиковый уровень звукового давления, максимальные и минимальные  взвешенные по времени уровни звукового давления (с указанными режимами временного взвешивания) 



И

	терфейс связи с персональным компьютером (ПК) для дистанционного управления и считывания данных и результатов измерений

	USB

	Уровни звука
	до 140 дБ (возможно расширение до 160)


	Коррекция значений для свободного поля / диффузного поля
	Да


	Автоматическое обнаружение ветрозащитного экрана и учет его характеристик
	Да


	Предварительная установка значений времени начала / останова
	Да


	Стирание последнего участка – последних 5 секунд данных измерения

	Да


	Многоязычный интерфейс пользователя 

	Да


	Контекстно-зависимая справка 

	Да


	Голосовые и текстовые аннотации измерений 

	Да


	Цветовые схемы отображения, оптимизированные для дневных и ночных условий, использования внутри помещений и на открытом воздухе 

	Да


	Персональный вход в систему – для защиты ваших личных настроек от прочих пользователей 

	Да


	Статистика временной области на основе LAeq, LAF или LAS 

	Да


	Дистанционное управление с использованием аналогового или GSM модема 

	Да


	Передача файлов данных в процессе измерения (через USB или модем) 

	Да


	Октавные спектры (центральные частоты между 8 Гц и 16

кГц)

	Да


	Третьоктавные спектры (центральные частоты между 6,3 Гц

и 20 кГц)

	Да


	Спектральная статистика на основе LAF или LAS

	Да



от сети переменного тока с номинальным значением питающего напряжения 220 В частотой 50/60 Гц, возможност

	 заряда встроенного аккумулятора от сетевого адаптера

	
	Возможность сохранения данных на сменных картах памяти

	Да


	Совместимость программного обеспечения с программным обеспечение PULSE Reflex (“Bruel&Kjaer”) для постобработки полученных данных.

	Да


	Наличие ветрозащитного экрана
	Да


	Наличие сумки для транспортировки
	Да



наличие штатива со всеми необходимыми принадлежностями для крепления микрофона с предусилителем и шумомера, предназначенного для снижения ошибки измерения, обусловленной влиянием оператора (вы

	ота штатива обеспечивает удобство считываний показаний оператором среднего роста при работе стоя)

	
	Уровень собственных шумов

	Типовые значения при 23°C и номинальной чувствительности микрофона без нагрузки.

Весовая функция

Микрофон

Электрический

Общий

«А»

14,6 дБ

12,4 дБ

16,6 дБ

«В»

13,4 дБ

13,4 дБ

15,6 дБ

«С»

13,5 дБ

12,9 дБ

16,2 дБ

«Z» 5 Гц – 20 кГц

15,3 дБ

18,3 дБ

20,1 дБ

«Z» 3 Гц – 20 кГц

15,3 дБ

25,5 дБ

25,9 дБ


	Клавиатура

	Кнопки: 11 кнопок с подсветкой, оптимизированных для управления измерением и перемещения по экрану. 


	Дисплей

Цветовые схемы

Лампа подсветки

	Тип: прозрачно-отражающая цветная сенсорная матрица 240 х 320 точек с подсветкой

пять различных схем – оптимизированных для различных условий использования (день, ночь и т.д.).

регулируемая яркость и время автоматического выключения


	Интерфейс пользователя:

Управление измерением:

Установка и отображение результатов:

Блокировка:
	с помощью кнопок на клавиатуре.

с использованием стилуса и сенсорного экрана или кнопок на клавиатуре.

клавиатура и сенсорный экран могут блокироваться.


	Характеристики входного канала:

Соединитель:

Входной импеданс:

Прямой вход:

Входной сигнал CCLD:

Ток / напряжение питания предусилителя CCLD:
	трехконтактный аксиальный LEMO.

≥1 МОм 

максимальное входное напряжение: ±14,14 Впик

максимальное входное напряжение: ±7,07 Впик

4 мА / 25 В 


	Аккумуляторная батарея

	Тип: литий-ионая аккумуляторная батарея. 

Время работы: более 8 часов


	Время готовности к работе

	При включении питания: менее 2-х минут. 

При выходе из ждущего режима: менее 10 секунд при использовании поляризованных микрофонов. 


	Рабочая температура:
	от –10 до + 50°C


	Температура хранения:
	от –25 до +70°C


	Влажность

	IEC 60068–2–78: влажное тепло, относительная влажность 90 % (без конденсации при 40°C (104°F)). 

Влияние влажности: менее 0,1 дБ при относительной влажности от 0 % до 90 % (при 40°C (104°F) на частоте 1 кГц). 


	Вес и габаритные размеры

	650 г , включая аккумуляторную батарею. 

300 х 93 х 50 мм, включая предусилитель и микрофон. 


	Параметры, рассчитываемые по времени

	• Эквивалентные непрерывные уровни звукового давления (Leq —например LAeq).

• Пиковые уровни звукового давления (Lpeak — например LCpeak).

• Время пикового уровня звукового давления (TCpeak).

• Максимальные уровни звукового давления с временным взвешиванием (Lmax — например LAFmax).

• Минимальные уровни звукового давления с временным взвешиванием (Lmin — например LAFmin).

• Процентильные уровни (LN — например LAF90.0).

• Уровни звукового воздействия (Sound Exposure Levels) (LAE).

• Звуковое воздействие (Sound Exposure) (например E).

• Суточные уровни шумового воздействия (например Lep,d или LEX,8h).

• Доза шумового воздействия (например Dose на основе стандартов ISO).

• Количество пиков (например #CPeaks (> 140 дБ)).

• Временное взвешенное среднее (например TWA).

• Средний уровень при скорости обмена 4, 5 или 6 (например LavS5).


	Мгновенные измеренные параметры

	• Мгновенные уровни звукового давления с временным взвешиванием

(Lp — например LAF).

• Уровни звукового давления (максимальные уровни за секунду —

например LAF(SPL)).

• Мгновенные пиковые уровни звукового давления (например LCpeak,1s).


	Данные для сохранения

	Полная спектральная статистика

	Комплектация:

	-2250B Портативный анализатор с программным обеспечением шумомера BZ-7222 и программным обеспечением частотного анализа BZ-7223

-4189 Поляризованный микрофон свободного поля 1/2 дюйма 

-ZC-0032 Микрофонный предусилитель 

-AO-1476 Кабель соединителей интерфейса от стандартного USB к USB Mini B, 1,8 метра (6 футов) 
- IEPE акселерометр 4534-В-001 (100 мV/g, верхний разъем)

- Кабель малошумящий, 10-32 UNF (M), 3м

-BZ-5298 Программное обеспечение измерений в окружающей среде, включая программное обеспечение BZ-5503 обслуживания портативных анализаторов 

- BZ-7230 Программное обеспечение БПФ (Быстрое преобразование Фурье)

-UA-1650 Ветрозащитный экран диаметром 90 мм с автоматическим обнаружением 

-UA-1651 Удлинитель штатива для портативного анализатора 

-UA-1673 Адаптер для стандартного крепления к штативу 

-DH-0696 Запястный ремешок 

-KE-0440 Сумка для транспортировки 

-KE-0441 Защитная крышка для анализатора типа 2250 

-FB-0679 Откидная крышка для портативного анализатора 

-HT-0015 Наушники 

-UA-1654 5 запасных стилусов 

-QB-0061 Аккумуляторная батарея 

-ZG-0426 Сетевой источник электропитания 


	
	Дания
	К-т.
	1


Начальник отдела 6

                                                              А.Е. Карусев
1

