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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Преобразователь термоэлектрический (термопара) марки:
КТХА 02.01-060-к1-Н-Т310 -1-8000/7000 (10 шт.) или эквивалент.
КТХА 02.01-060- к1-Н-Т310-1-10000/7000 (35 шт.) или эквивалент.
КТХА 02.01-060- к1-Н-Т310-1-12500/7000 (45 шт.) или эквивалент.

	[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц, в упаковке изготовителя, выпуска не ранее 2014 года


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Преобразователь термоэлектрический (термопара) предназначен для измерения температуры рабочего участка на исследовательском стенде.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Внутри сосуда, наполненного парогазовой смесью при температуре +100…+155ºС


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Использование термоэлектрического принципа измерения температуры.	
Преобразователь термоэлектрический (термопара) должен иметь номинальную статическую характеристику хромель-алюмель по ГОСТ Р 8.585-01 (МЭК 60684-1) и кабельное исполнение.

Технические характеристики:
- измеряемый диапазон температуры 20…160 ºС;
- рабочее давление среды 0…0,5 МПа (абс.);
- диаметр кабеля 1 мм;
- длина монтажной части 8000 мм; 10000 мм; 12500 мм
- длина удлинительных проводов 7000 мм.
Конструкционный материал оболочки кабеля – нержавеющая сталь AISI 310.
Погрешность измерения – класс допуска 1.
Рабочий спай термопары не изолирован от оболочки.
Удлинительный провод - с изоляцией проводников и наружной оболочки из силиконовой резины, внутренний экран из луженой медной проволоки. Максимальная температура оболочки провода – до 160 ºС. 
Узел коммутации преобразователя термоэлектрического (переходная втулка) должен быть работоспособен при температуре до 160 ºС.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Устойчивость к механическим воздействиям по МЭК 61515.
Вид климатического исполнения – УХЛ2 по ГОСТ 15150
Степень защиты термопреобразователей от воздействия воды и пыли по ГОСТ 14254-96 (МЭК 60529-89) соответствует IP65.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Датчик должен изготавливаться из нержавеющей стали AISI 316.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Изделие должно иметь заводскую маркировку на шильдике. Материал шильдика должен быть устойчив к воздействию температуры от -40 до +120 ºС.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Изделие должно иметь заводскую упаковку на всю партию.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Пластмассовые элементы и металлические детали изделия не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.
Товар не принимается без представителя Поставщика, уполномоченного демонстрировать поставляемый Товар. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]	Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Вместе с Товаром Покупателю передаются:
- Паспорт;
- Техническое описание и инструкция по эксплуатации;
-Свидетельство о поверке на  термоэлектрический преобразователь выданное в соответствии с требованиями к организации и порядку проведения поверки СИ установленными правилами по метрологии ПР 50.2.006-99 «ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений»
- Гарантийный талон,
Текст документов на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Товар должен быть упакован в тару для транспортировки автомобильным или железнодорожным транспортом. Тара должна обеспечивать сохранение работоспособности изделия в течение гарантийных сроков при условии транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	В сухом, отапливаемом помещении.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный срок 12 месяцев с даты поставки Товара Покупателю.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Не предусмотрено 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	ГОСТ 14254-96 (МЭК 60529-89) Степень защиты корпуса (IP-код) .


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Количество изделий – с длиной монтажной части 8000 мм - 10 штук., с длиной монтажной части 10000 мм - 35 штук., с длиной монтажной части 12500 мм - 45 штук.
Срок поставки – 15/12/2014. Возможна досрочная поставка. 


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	№п/п
	Наименование параметра
	Требуемое значение 
	Предлагаемое значение участников запроса цен

	1
	Технические требования:
Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Согласно подразделам  4.1., Раздела 4 технического задания
	



Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна (48439) 9-48-16
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