УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

_______________А.А. Иванов

_________________2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Название (тема)  работы: «Оказание услуг по диагностике (ремонт при необходимости)  средств измерений  ФГУП  НИТИ им. А.П. Александрова в 2015г.»

2.  Основание для заключения договора:  извещения о непригодности к применению.

3. Срок выполнения работы по  договору:

Окончание: декабрь 2015 г.

4. Цель и исходные данные для проведения работ: поверка средств измерений согласно  графика поверки на 2015 г. (приложении 1).

5. Объем и требования к выполнению работ: поверка средств измерений согласно графика поверки  качественно в необходимые сроки.

6. Место внедрения  и способ применения выполненных работ: на территории исполнителя,  площадка ФГУП  НИТИ им. А.П. Александрова.

7.  Перечень документации представляемой при окончании работ:  свидетельство о поверке или извещение  о неремонтопригодности на 1л. в 1 экз; акт сдачи приемки работ на 1л в 1 экз.; счет-фактура на 1л. в 1 экз; дефектная ведомость по результатам диагностики.

8 Порядок приема и передачи работ: транспортировка в пределах  С-Петербурга; прием и получение СИ по заявлениям-квитанциям; предоставление счет-фактуры на предоплату; свидетельство о поверке или извещение о неремонтопригодности; акт сдачи-приемки работ, счет-фактура, возврат  замененных деталей Заказчику, А кт о количестве замененных драгоценных металлов.

9. Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов работ:

соблюдение общеинститутского графика поверки на  2015г.

10. Приложение  1лист.

Главный метролог							А.Е. Карусев

«  _____» _____________2015г.

Приложение № 1

к Техническому заданию

| Перечень приборов (СИ) ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер | Описание дефекта |
| 1. | Амперметр Д 5017 | 2507 | На пределе 0,1; 1000Гц, на отметках «80», «100» - погрешность измерений превышает допускаемое значение и составляет maх – 0,29% |
| 2. | Прибор для поверки аттенюаторов Д1-13 | 3178 | Погрешность установки разностного ослабления превышает допускаемое значение. |
| 3. | Магазин электрического сопротивления Р 4830/2 | 0709 | Погрешность показаний декады х10000 (1ст) превышает допуск +-0,05% и составляет 0,06% |
| 4. | Компаратор напряжений Р 3003 | 00760 | Не функционирует вход «U2» при подготовке прибора к работе |
| 5. | Тераомметр Е6-13 | 4127 | Погрешность прибора больше допуска |
| 6. | Колориметр фотоэлектрический КФК-2МП | 8600443 | Погрешность прибора больше допуска. |
| 7. | Прибор комбинированный Testo 625 | 01524328 | Погрешность прибора по каналу «температура» превышает допуск +/- 0,5. Погрешность прибора составила при 40 ПГ -0,9; при 50 ПГ -1,0 |
| 8. | Генератор сигналов АМ 300 | 100059 | Относительная погрешность частоты больше допустимой и составляет 1,1 10-6 (допуск +/- 10-6) |