Приложение № 4 к извещению 

о проведении запроса ценовых котировок 

                 № 0/71-6698 от 17.09.2010 г.

	№ п/п
	Описание требований
	Значение параметра ТЗ
	Наличие функции или величина параметра

	1. Общие требования

	1.1 
	Полностью цифровая многоцелевая стационарная (консоль на подвижной основе) ультразвуковая система среднего класса
	Наличие
	

	2. Области применения

	2.1 
	Абдоминальные исследования
	Наличие
	

	2.2 
	Акушерство и гинекология
	Наличие
	

	2.3 
	Кардиология
	Наличие
	

	2.4 
	Неврология
	Наличие
	

	2.5 
	Травматология и ортопедия
	Наличие
	

	2.6 
	Урология
	Наличие
	

	2.7 
	Эндокринология
	Наличие
	

	2.8 
	Ангиология
	Наличие
	

	2.9 
	Педиатрия
	Наличие
	

	2.10 
	Неонатология
	Наличие
	

	2.11 
	Транскраниальные исследования
	Наличие
	

	2.12 
	Онкология
	Наличие
	

	3. Основной блок

	3.1 
	Число приемо-передающих цифровых каналов, не менее
	512
	

	3.2 
	Полностью цифровой преобразователь, бит, не менее
	12
	

	3.3 
	Динамический диапазон, дБ, не менее
	165
	

	3.4 
	Глубина визуализации, см, не менее
	30
	

	3.5 
	Одновременное использование передающих фокусных зон, не менее
	8
	

	3.6 
	Динамическая апертура
	Наличие
	

	3.7 
	Динамический фильтр
	Наличие
	

	3.8 
	Увеличение изображения в режиме реального времени и стоп-кадра, не менее
	х 64
	

	3.9 
	Максимальная частотота кадров, не менее
	410 кадр/сек
	

	3.10 
	Программное обеспечение на русском языке
	Наличие
	

	3.11 
	Русифицированная буквенно-цифровая клавиатура
	Наличие
	

	3.12 
	Количество одновременно подключаемых датчиков, не менее
	2
	

	3.13 
	Характеристики монитора:

· Размер экрана по диагонали, не менее

· Жидкокристаллический монитор высокого разрешения вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне

· Экранная матрица, пикселов, не менее 

· Количество градаций серого не менее

· Наклон, не менее, градусов

· Поворот, не менее, градусов
	15”

Наличие

1024х768

256

+45( – -90(
(50(
	

	4. Режимы сканирования

	4.1 
	В–режим:

· Количество карт серой шкалы, не менее

· Количество карт псевдоокрашивания не менее
	Наличие

40

5
	

	4.2 
	М–режим:

· Количество карт серой шкалы, не менее
	Наличие

40
	

	
	· Анатомический М–режим
	Наличие
	

	4.3 
	PW (Pulsed Wave) – Импульсно-волновой допплер с отклонением угла:

· Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра

· Шкала скоростей

· PRF
· Максимальное отклонение угла сканирования, не менее

· Количество углов сканирования, не менее

· Коррекция угла сканирования, шаг
	Наличие

Наличие

15 см/с – 6,77 м/с

700–12300 Гц

±20°

3
±90°, шаг 1°
	

	4.4 
	CFM (Color Flow Mapping) – цветовое допплеровское картирование по скорости:

· Количество карт окрашивания, не менее

· PRF
· Максимальное отклонение угла сканирования, не менее

· Максимальный угол сканирования, не менее

· Количество углов сканирования, не менее

· Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании
	Наличие

13

300 – 11400 Гц

±20°

150°

3
Наличие
	

	4.5 
	PD – Энергетический допплер:

· Количество карт окрашивания, не менее

· PRF
· Максимальное отклонение угла сканирования, не менее

· Максимальный угол сканирования, не менее

· Количество углов сканирования, не менее

· Алгоритм подавления артефактов, возникающих при движении и дыхании
	Наличие

13

300 – 11400 Гц

±20°

150°

3
Наличие
	

	4.6 
	Направленный энергетический допплер
	Наличие
	

	4.7 
	Режим виртуального конвекса
	Наличие
	

	4.8 
	Тканевая (вторая) кодированная гармоника
	Наличие
	

	4.9 
	Программа автоматической оптимизации изображений в В–режиме
	Наличие
	

	4.10 
	Программа автоматической оптимизации изображений в режиме спектрального допплера
	Наличие
	

	4.11 
	Программа автоматической оптимизации изображений в режиме ЦДК и энергетического допплера
	Наличие
	

	4.12 
	Программа настройки и персонализации отчетов УЗ–исследований
	Наличие
	

	4.13 
	Программа панорамного сканирования
	Наличие
	

	4.14 
	Представление информации в В-режиме, М-режиме, D-режиме, В/В, В/М, В/С, В/С/D, В/P/D
	Наличие
	

	4.15 
	Триплексный режим
	Наличие
	

	5. Типы поддерживаемых датчиков

	5.1 
	Конвексные
	Наличие
	

	5.2 
	Микроконвексные
	Наличие
	

	5.3 
	Секторные электронные
	Наличие
	

	5.4 
	Линейные
	Наличие
	

	5.5 
	Комбинированные ректовагинальные
	Наличие
	

	6. Характеристика поддерживаемых датчиков

	6.1 
	Мультичастотные, широкополосные датчики высокой плотности
	Наличие
	

	6.2 
	Конвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии и сосудистых исследований:

· Диапазон частот, МГц, не менее 

· Количество элементов, не менее

· Радиус кривизны, мм, не более

· Угол сканирования, град, не менее

· Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее

· Биопсийный адаптер
	Наличие

2,0 – 5,2

128

50

55

4

Возможность
	

	6.3 
	Линейный датчик для поверхностных органов и структур, периферических сосудов, неонаталогии и педиатрии:

· Диапазон частот, МГц, не менее 

· Количество элементов, не менее

· Ширина сканируемого участка, мм, не более

· Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее

· Изменение угла сканирования, град

· Биопсийный адаптер
	Наличие

4,0 – 12,0

128

39

4

±20

Возможность
	

	6.4 
	Микроконвексный внутриполостной датчик для гинекологии, акушерства, урологии:

· Диапазон частот, МГц, не менее 

· Количество элементов, не менее

· Радиус кривизны, мм, не более

· Угол сканирования, град, не менее

· Количество центральных частот В–режима, отображаемых на экране, не менее

· Биопсийный адаптер
	Наличие

4,0 – 10,0

128

10

150

4

Возможность
	

	6.5 
	Секторный фазированный датчик для кардиологиических, транскраниальных и абдоминальных исследований:

· Диапазон частот, МГц, не менее 

· Количество элементов, не менее

· Угол сканирования, град, не менее

· Биопсийный адаптер
	Наличие

1,5 – 3,6

64

90

Возможность
	

	7. Архивация изображений

	7.1 
	Кинопетля, кадров не менее
	1000
	

	7.2 
	Кинопетля, секунд, не менее
	60
	

	7.3 
	Объем жесткого диска не менее
	160 Гб
	

	7.4 
	Встроенный DVD-дисковод
	Наличие
	

	7.5 
	Количество встроенных USB-портов, не менее
	2
	

	7.6 
	Запись статических изображений на CD/DVD, USB-flash или жесткие диски в формате jpeg
	Наличие
	

	7.7 
	Запись динамических клипов на CD/DVD в формате AVI, USB-flash или жесткие диски в формате jpeg 
	Наличие
	

	7.8 
	Программные и аппаратные функции, обеспечивающие доступ и архивацию необработанных ультразвуковых данных для дальнейшей оптимизации и постобработки изображения
	Наличие
	

	7.9 
	Возможность подключения к сети по протоколу DICOM 3.0
	Возможность
	

	7.10 
	Программные и аппаратные функции, обеспечивающие возможность дистанционной диагностики аппарата
	Возможность
	

	8. Измерение в В-режиме

	8.1 
	Расстояние
	Наличие
	

	8.2 
	Площадь
	Наличие
	

	8.3 
	Объем
	Наличие
	

	8.4 
	Угол 
	Наличие
	

	9. Измерение в М-режиме

	9.1 
	Расстояние
	Наличие
	

	9.2 
	Скорость  
	Наличие
	

	9.3 
	Временной интервал
	Наличие
	

	9.4 
	Частота сердечных сокращений
	Наличие
	

	10. Измерение в D-режиме

	10.1 
	Линейная скорость
	Наличие
	

	10.2 
	Средняя скорость 
	Наличие
	

	10.3 
	Временные интервалы
	Наличие
	

	10.4 
	Индекс резистентности
	Наличие
	

	10.5 
	Пульсационный индекс
	Наличие
	

	10.6 
	Градиент давления
	Наличие
	

	10.7 
	Степень стеноза
	Наличие
	

	10.8 
	Частота сердечных сокращений
	Наличие
	

	10.9 
	Автоматический расчет параметров кривых скоростей кровотока
	Наличие
	

	10.10 
	Возможность выбора параметров для автоматического расчета гемодинамики
	Наличие
	

	11. Специализированные измерения и вычисления

	11.1 
	Пакеты расчетов и суммарные заключения для кардиологии
	Наличие
	

	11.2 
	Пакеты расчетов и суммарные заключения для ангиологии
	Наличие
	

	11.3 
	Пакеты расчетов и суммарные заключения для акушерства и гинекологии:

· Протокол отслеживания внутриутробного развития плода

· Программы расчетов для мультиплодовой беременности

· Программы расчетов для суставной дисплазии
	Наличие

Наличие

Наличие

Наличие
	

	11.4 
	Пакеты расчетов и суммарные заключения для урологии
	Наличие
	

	11.5 
	Пакеты расчетов и суммарные заключения для исследований почек
	Наличие
	

	12. Дополнительные принадлежности

	12.1
	Источник бесперебойного питания соответствующей мощности
	Наличие
	

	13. Видео выход

	13.1 
	S–Video
	Наличие
	

	13.2 
	VGA
	Наличие
	

	13.3 
	Композитный
	Наличие
	

	

	14. Система регистрации

	14.1 
	Термопринтер Ч/Б
	Наличие
	

	14.2 
	Бумага для Ч/Б видеопринтера
	10 рулонов
	

	15. Габариты

	15.1 
	Высота, мм, не более
	1275
	

	15.2 
	Ширина, мм, не более
	500
	

	15.3 
	Глубина, мм, не более
	635
	

	15.4 
	Вес, кг, не более
	70
	

	16. Характеристика электропитания

	16.1 
	Напряжение 220 В / 50 Гц
	Наличие
	

	16.2 
	Максимально потребляемая мощность (ВА, не более)
	500
	

	17. Прочие условия

	17.1 
	Гарантия на всю систему не менее 12 месяцев с момента монтажа, но не более 15 месяцев с момента поставки
	Наличие
	

	17.2 
	Проведение монтажных и пусконаладочных работ
	Наличие
	

	17.3 
	Инструкция пользователя на русском языке
	Наличие
	

	17.4 
	Обучение специалистов
	Наличие
	


PAGE  
1

