Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов

«__» сентябрь 2014 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений на право заключения договора
на поставку измерительный комплекс для функционального и параметрического контроля БИС и ИМС
том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

	Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг)
	«Измерительный комплекс для функционального и параметрического контроля БИС и ИМС»

	Начальная максимальная цена договора, рублей
	5 967 050 руб.

	Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса)


	Оплата будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 рабочих дней с момента поставки Товара

	Требуемый срок выполнения обязательств по договору
	Поставка оборудования осуществляется в течении 60 календарных дней с момента  заключения договора.

	Требования к месту и условиям выпол​нения предмета закупки 


	Склад Заказчика в ЗАТО г. Саров, Нижегородской области. Доставка товара до склада Заказчика осуществляется силами и  транспортом Поставщика. ЗАТО г. Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 №3297-1 «О закрытом административно территориальном образовании». На территории  ЗАТО г.Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций) который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

	Требования к участникам закупки
	1.Поставщик должен иметь действующую лицензию ФСБ на выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

На каждую единицу оборудования, переданную Покупателю, Поставщик предоставляет следующие документы: технические паспорта, полный комплект технической  документации на русском языке на оборудование, приборы и блоки, гарантийные талоны, счета - фактуры, товарные накладные и иные документы по согласованию сторон.

2. Поставщик обязан поставить новое  (не восстановленное) оборудование не ранее 2013 года выпуска  на склад Покупателя в ЗАТО г.Саров. 

3. Победитель конкурса обязан заключить договор с Покупателем на условиях, указанных в проекте договора (Приложение №1) и ТЗ (Приложение №2)


Техническое задание

на поставку «Измерительного комплекса для функционального и параметрического контроля БИС и ИМС»
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Система контрольно-измерительная (тестер) «Formula 2K» в составе:

· контрольно-измерительная система на 64 канала (измерительный блок): SVPN-LPS, FREQDK3,2*PINH. 2*PINS. CROSS – 1 шт.;
· управляющая ЭВМ (с ЦП не ниже Pentium 4), ж/к монитор 19” – 1 компл.;
· источник бесперебойного питания (625 ВА)–1 шт.;
· документация: Руководство по эксплуатации, Паспорт, копия Методики поверки, Инструкция по поверке, копия Государственного Сертификата об утверждении типа средств измерений, копия Описания типа средств измерений – 1 шт.;
· пакет ПО SINOP (базовый вариант): Управляющая программная оболочка (интерфейс пользователя), Модуль автоматического контроля на зондовом автомате, Модуль контроля микросхем в корпусе, Печать результатов контроля (в виде базы данных или в текстовом виде), Отображение бракованного вектора (группы бракованных векторов), Модули калибровки измерительной системы (калибровка ЦАП, SVPN, IZVER, задержек, Х-канала), Модули диагностики измерительной системы (тест памяти, ЦАП, драйверов и компараторов, измерительных каналов), Средства подготовки и отладки измерительной программы, Текстовый редактор-отладчик измерительных программ SINOP, Символьно-графическая среда для разработки и отладки тестов ФК (графический редактор ФК, текстовый редактор ФК, редактор временных диаграмм, трассировочный буфер ФК, генератор тестов статики из файла тестовых векторов, процессор тостов, генерация теста по эталону), Табличный редактор-отладчик тестов статики, Модуль исследования ЦАП до 12 разрядов (определение точностных характеристик и их графическая интерпретация. TADC)-при наличии IZMER, Модуль исследования АЦП до 12 разрядов (TADC) - при наличии IZMER, Транслятор тестов ФК из САПР «НЕВОД» (TNEV), Системный инспектор (отображение параметров системы в сеансе отладки измерительной программы) – 1 шт.
· обучение, вводный курс (2-3 чел., 16 часов);
· шеф–монтаж и ввод в эксплуатацию на территории Покупателя по типовой программе в течении 45 дней с момента поставки оборудования;
· плановое техническое обслуживание на территории Изготовителя.
с опциями:

Опциональные блоки расширенной платформы
16-канальная плата PINH (диапазон входных сигналов 20 В)
4шт

Блок источников-измерителей SVPN-LPS
1 шт

Адаптерные блоки для установки измерительной оснастки
Выносной адаптерный блок для измерения микросхем в корпусе до 64 выводов на ВЧ–кабеле
1 шт

Дополнительные опции программного пакета SINOP
Средства сбора и обработки результатов измерений:
Встроенный 8-канальный цифровой осциллограф (OBC)
1 шт

Многоканальный логический анализатор-отладчик (LA)
1 шт

Метрологическое и диагностическое обеспечение
Базовый модуль поверки:
Методика, инструкция, программный модуль и комплект принадлежностей для поверки с подключением произвольного внешнего образцового прибора
1 шт

Стажировка
Обязательный базовый курс (до 3-х чел.. 16 часов на территории Поставщика)
1 шт

Технические услуги и дополнительное оборудование
Метрологическая аттестация Тестера в ФГУП ВНИИФТРИ (первичная/ периодическая поверка)

1 шт


	Компл
	1
	3 мес
	12  мес


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	       Нормальные условия применения комплекса должны соответствовать требованиям ГОСТ 22261-94 для средств измерения группы 1.



	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Требования к системе контрольно-измерительной (далее по тексту - тестер) «Formula 2K».

      Тестер должен обеспечивать формирование тестовой последовательности  ФК длиной не менее  1М (1М=1.048.576) векторов (без подзагрузки) из не менее чем 32К (1К=1024)  уникальных наборов векторов при неограниченном числе перезагрузок в процессе ФК.

      Исполнение  каналов функционального контроля  должно соответствовать требованиям таблице 1.

Таблица 1 – Исполнение каналов   функционального контроля 

Количество каналов в тестере, не менее

Типы каналов

Назначение

Максимальная частота,            не менее

32

Универсальный, низковольтный 

Задание и контроль сигналов в диапазоне,  не хуже 

от 0 до +6 В

20 МГц

96 

Универсальный, высоковольтный

Задание и контроль сигналов в диапазоне 

     не хуже                            от -10 до +10 В

15 МГц

1

Тактовый

Задание тактового сигнала

40 МГц

      Задание  опорной частоты ФК должно производиться в диапазоне не хуже [25.0…40.0] МГц с относительной погрешностью не более 0,005% и среднеквадратической относительной случайной вариацией частоты не более 0,0001% за 20 с.

      Управление последовательностью исполнения тестовых векторов ФК должно производиться  командами в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 – Система команд  управления последовательностью  исполнения тестовых векторов 

Наименование команды

1

Управление работой счетчика тактов, остановом по ошибке, записью в память ошибок

2

Повтор единичного вектора

3

Загрузка младшего байта счетчика повторов

4

Загрузка старшего байта счетчика повторов

5

Начало цикла

6

Окончание цикла

7

Логические операции с флагами

8

Вызов подпрограммы

9

Возврат из подпрограммы

10

Короткий условный переход по признаку ошибки ФК

11

Короткий условный переход по состоянию последнего регистра

12

Длинный безусловный переход

13

Остановка ФК

Под управлением ЭВМ должны выполняться следующие функции:

· выполнение/продолжение ФК от заданного начального адреса до заданного конечного адреса;

· разрешение/запрет остановки ФК на бракованном векторе;

· принудительная остановка ФК. 

Требования к универсальным каналам.

     Универсальные каналы Тестера должны обеспечивать задание тестовых векторов от ЭВМ без выполнения ФК. Тактовый канал, кроме того, должен обеспечивать выдачу опорной частоты ФК.

     Формирование задаваемых воздействий на выходе универсального канала должно производиться в режимах;

· двух импульсных, с независимым заданием момента начала и момента окончания импульса, при этом переключения уровней должны  производиться в процессе ФК поканально–независимо;

· потенциальном, c независимым заданием момента переключения из 0 в 1 и момента переключения из 1 в 0, при этом переключения уровней должны  производиться в процессе ФК поканально–независимо;

· двунаправленном, с независимым заданием момента переключения уровней и момента включения/выключения блокировки, при этом переключения уровней и блокировки должны  производиться в процессе ФК поканально–независимо.

     Каждый универсальный канал должен обеспечивать контроль ожидаемого состояния и  выполнять поканально–независимо:

· маскирование результата контроля;

· переключение из режима формирования входных воздействий в режим контроля ожидаемого состояния (и наоборот) на любом векторе ФК в двунаправленном режиме;

· переключение в режим формирования входных воздействий или режим контроля ожидаемого состояния.

     Задание момента начала и окончания импульса, момента переключения уровней и блокировки должны производиться поканально–независимо и быть не хуже диапазонов указанных в таблице 5 в пределах заданного периода ФК.

Погрешность цифровой задержки должна быть не хуже указанной в   таблице 5 и не должна зависеть от установленного числа дискретов.

Таблица 5 – Временные параметры задания и контроля сигналов без использования режима РМВ

Тип задержки

Тип измерительного канала

Допусти-мое число дискретов, не менее

Величина дискрета (ЕМР)

Интегральная нелинейность INL, ЕМР,

не хуже

Дифференци-альная нелинейность DNL, ЕМР,

не хуже

Погреш-

ность,

не хуже

Цифровая

Низковольтный

Высоковольт-ный

Тактовый

0…1

½ периода опорной частоты ФК

-

-

(5% периода опорной частоты ФК

Аналого-вая

Высоковольт-ный

0…8

1,0…2,0 нс

(0.8

-0.5…1.0

-

Низковольтный

0…15
0,67(0,2 нс

(0.8

-0.5…1.0

-
Тактовый

0…11

1,0…2,0 нс

(0.8

-0.5…1.0

-

Параметры задания и контроля сигналов для вариантов исполнения каналов должны соответствовать таблице 6.

Таблица 6 – Параметры задания и контроля сигналов для вариантов исполнения каналов Тестера

Наименование параметра

   Низковольтный

           0….6 В

Высоковольтный 

-10…+10 В

Тактовый

Длительность фронта и среза импульса, нс

Не более 4
Не более 15

Не более 6

Входной ток, мкА, не более

20

40

-

Входное сопротивление, Ом

50(10

-

-
Выходное сопротивление, Ом

50(10

50(10

50(5

Уровень ограничения выходного тока, мА

65… 140

25…65
(65

Выброс, не более

( (5%U+ 200 мВ)

( (5%U+ 300 мВ)

( (5%U+ 200 мВ)

Время переключения из режима задания в режим контроля, нс, не более

20/8

50

-

На каждом выводе параметры основного набора уровней напряжения задания (драйверов) и контроля (компараторов), а также дополнительного набора уровней напряжения драйверов для вариантов исполнения каналов должны соответствовать  таблице 7 и  таблице 8 для каждой группы из 16 каналов.

Таблица 7 – Основной набор уровней напряжения драйверов и компараторов
Наименование параметра

Низковольтные каналы

Высоковольтные каналы

Тактовый канал

Диапазон высокого уровня напряжения, В 
Драйвер: 1…6, компаратор: 0…5.5

-4…10

0…7

Диапазон низкого уровня напряжения, В 
Драйвер: 0…5, компаратор: 0…5.5

-10…10

-3…4

Диапазон уровня напряжения нагрузки, В, не хуже 
0…6

-

-

Дискретность, мВ,           не более

0.64

20

8

Погрешность задания уровня драйвера

( (0.35%U+ 5 мВ)

( (0.35%U+ 25 мВ)

( (0.35%U+ 15 мВ)

Погрешность контроля 
( (0.35%U+ 5 мВ)

( (0.35%U+ 25 мВ)

-

Таблица 8 – Дополнительный набор уровней напряжения драйверов для высоковольтного варианта исполнения каналов  (-10…+10В)

Наименование параметра

Диапазон высокого уровня напряжения, В, не хуже 
-10…10

Диапазон низкого уровня напряжения, В, не хуже 
-10…10

Дискретность, мВ

20

Погрешность, не хуже

( (0.5%U+25 мВ)

Требования к проведению динамического контроля.

        Разброс времён переключения универсальных каналов должен быть не более ( 2 нс для однотипных каналов.

        Параметры измерения времён при измерении с помощью однотипных каналов должны соответствовать таблице 10.

Таблица 10 – Измерение времён однотипными каналами

Вариант исполнения канала

Диапазон измеряемых времён, мкс, не хуже
Погрешность,                не хуже

Низковольтный,  0…6 В

0.01…10

( (0.1%t+2 нс)

Высоковольтный,  -10…+10 В

0.1…10

( (0.1%t+5 нс)

       Параметры измерения разности моментов времён при измерении с помощью одного канала (время фронта, спада и т.п.), а также измерение времён с помощью предварительно откалиброванной петли передатчик-приёмник (драйвер-компаратор) должны соответствовать таблице 11.

Таблица 11 – Измерение времён одним каналом

Вариант исполнения канала

Диапазон измеряемых времён, нс

Погрешность,

не хуже

  Низковольтный, 0…6В

5…10 000

( (0.1%t+1 нс)

   Высоковольтный, -10…+10В

10…10 000

( (0.1%t+2 нс)

Параметры точности установки времён переключения и контроля однотипных универсальных каналов при проведении динамического ФК должны соответствовать таблице 12.

Таблица 12 – Временные параметры динамического ФК

Вариант исполнения канала

Разброс времен переключения и контроля между каналами в пределах одного вектора (t – длительность вектора), не более

Разброс времен переключения и контроля одного канала от вектора к вектору (джиттер), не более

 0…6В

( (0.1%t+2 нс)

( 0.2 нс

 - 10…+10В

( (0.1%t+5 нс)

( 1 нс

     Требования к проведению параметрического контроля микросхем и полупроводниковых приборов

     Параметры воспроизведения напряжения постоянного тока программируемыми  источниками  питания  для блока параметрического контроля должны соответствовать таблице 13. 

Таблица 13 – Воспроизведение напряжения постоянного тока DCM 

Пределы задания напряжения, В,      не менее

Дискретность, мВ

Погрешность, не хуже

( 8

16 (2)

( (0.35%U+ 20 мВ)

0…20

20 (2,5)

( (0.35%U+ 25 мВ)

0…-20

20 (2,5)

( (0.35%U+ 25 мВ)

      Параметры ограничения силы постоянного тока источников питания должны соответствовать таблице 14.

Таблица 14 – Ограничение силы постоянного тока источниками питания DCM
Пределы ограничения тока, мА

Погрешность, не хуже

- 400…-20; 20…400

( (2%I+1 мА)

     Параметры измерения силы постоянного тока источниками питания (ток потребления БИС) должны соответствовать таблице 15.

Таблица 15 – Измерение силы постоянного тока источниками питания DCM 

Диапазоны измерения тока, мА

Пределы измерения тока, мА, не хуже

Погрешность, не хуже

400

( 400

( (1%I+300 мкА)

       Параметры воспроизведения напряжения постоянного тока и ограничения напряжения в режиме задания тока измерителем статических параметров на каждом цифровом и аналоговом канале и выводах источников питания для вариантов исполнения блока параметрического контроля должны соответствовать таблице 16.

Таблица 16 –  Воспроизведение напряжения постоянного тока 

Пределы задания напряжения, В

Дискретность, мВ, не более

Основная погрешность для цифровых и аналоговых каналов, погрешность для источников питания,       не хуже

( 8

16 (2)

( (0.35%U+20 мВ)

( 20

40 (5)

( (0.35%U+50 мВ)

        Дополнительная погрешность воспроизведения напряжения постоянного тока  на цифровом и аналоговом канале должна быть не более 1мВ/мА.

       Параметры измерения силы постоянного тока на каждом цифровом и аналоговом канале и выводах источников питания для вариантов исполнения блока параметрического контроля должны соответствовать таблице 17.

Таблица 17 – Измерение силы постоянного тока 

Диапазоны тока

Пределы измерения тока,   не хуже

Основная погрешность для цифровых и аналоговых каналов, погрешность для источников питания,        не хуже

200 мА

( 200 мА

( (0.5%I+150) мкА

20 мА

( 20 мА

( (0.5%I+15) мкА

2 мА

( 2,0 мА

( (0.5%I+1,5) мкА

200 мкА

( 200 мкА

( (0.5%I+150) нА

20 мкА

( 20 мкА

( (1%I+40) нА

2 мкА

( 2,0 мкА

( (2%I+12) нА

       Дополнительная погрешность измерения силы постоянного тока на универсальном  и аналоговом канале должна быть не более 1нА/В.

       Параметры воспроизведения силы постоянного тока и ограничения тока в режиме задания напряжения на каждом универсальном  и аналоговом канале и выводах источников питания измерителем статических параметров для вариантов исполнения блока параметрического контроля должны соответствовать таблице 18.

Таблица 18 – Воспроизведение силы постоянного тока 

Диапазоны тока

Пределы задания и ограничения тока

Дискретность,

не более

Погрешность,

не хуже

200 мА

-200…-10; 10…200 мА

200 мкА

( (1%I+400) мкА

20 мА

-20…-1,0; 1,0…20 мА

20 мкА

( (1%I+40) мкА

2 мА

-2,0…-0,1; 0,1…2,0 мА

2 мкА

( (1%I+4) мкА

200 мкА

-200…-10; 10…200 мкА

200 нА

( (1%I+400) нА

20 мкА

-20…-1; 1…20 мкА

20 нА

( (1%I+60) нА

2 мкА

-2,0…-0,1; 0,1…2 мкА

2 нА

( (2%I+30) нА

        Параметры измерения напряжения постоянного тока на каждом универсальном  и аналоговом канале и выводах источников питания для вариантов исполнения блока параметрического контроля должны соответствовать  таблице 19.

Таблица 19 – Измерение напряжения измерителем статических параметров 

Диапазоны измерения напряжения, В

Пределы измерения напряжения, В,          не хуже

Основная погрешность,

не хуже

Интегральная нелинейность, мВ, не хуже

8

( 8

( (0,25%U + 6 мВ)

2

8

( 4

( (0,25%U + 4 мВ)

1

8

( 2,67

( (0,4%U + 3 мВ)

-

8

( 1,33

( (0,5%U + 2 мВ)

-

20

( 20

( (0,5%U + 15 мВ)

5

20

( 10

( (0,5%U + 10 мВ)

-

20

( 6,67

( (0,8%U + 8 мВ)

1,8

Источники питания должны обеспечивать выдачу сигналов состояния:

· воспроизведение напряжения;

· воспроизведение вытекающего тока;

· воспроизведение втекающего тока.

Требования к программному обеспечению  Тестера

Требования к системному ПО.

    Системное ПО должно обеспечивать управление аппаратурой тестера,  устройствами с интерфейсом IEEE488 и  внешними приборами.

    Функционирование ПО должно производиться под управлением операционной системы Windows XP.

    Управление всеми функциями и возможностями Тестера должно производиться из единой программной оболочки.

Требования к сервисному ПО.

     Сервисное ПО  должно обеспечивать автоматизированное техническое и метрологическое обслуживание Тестера: Поверку, Диагностику, Калибровку, Фазировку, Систему мониторинга состояния Тестера.

Требования к пользовательскому ПО.

Пользовательское ПО должно обеспечивать:

1) разработку и  отладку измерительных программ  на основе следующих средств:

– языка высокого уровня, ориентированного на измерительные задачи, с применением специализированных процедур высокого уровня,

– графического Редактора ФК с отладчиком,

– транслятора тестов ФК из формата  «Невод» и обратно,

– табличного редактора тестов,

– трассировочного буфера;

2) проведение контроля и измерений партий  микросхем на пластине и в корпусе;

3) документирование результатов измерений при проведении контроля и хранение полученных результатов в базе данных;

4) отображение текущей  статистики результатов контроля в процессе его проведения в виде текстовой таблицы и (или) диаграммы распределения брака;

5) средства отладки измерительных программ и исследования объектов контроля:

– системный  инспектор (управление параметрами системы в сеансе отладки измерительной программы),

– логический анализатор,

– осциллограф.

Требования к основным программным модулям Тестера.

      Редактор ФК должен  обеспечивать:

– создание функциональных тестов для контроля  микросхем;

– визуальный анализ временных диаграмм функциональных тестов, полученных из систем автоматизированного проектирования;

– коррекцию временных диаграмм функциональных тестов, полученных из систем автоматизированного проектирования;

– синтез фрагментов функциональных тестов в общий загрузочный файл;

– отладку функциональных тестов;

– автоматический синтез локальных фрагментов временных диаграмм для групп выводов (счетчик, сдвиг);

– блочные операции, вставку строк и столбцов.

      Логический анализатор временных диаграмм должен обеспечивать анализ ответных реакций объекта контроля с заданным временным шагом         (до 2 нс). При этом должны воспроизводиться диаграммы по не менее чем 16-ти смежным каналам.

     Трассировочный буфер должен обеспечивать отладку сложных участков временных диаграмм, с использованием условных переходов, вложенных повторов и других команд ФК.

     Табличный редактор должен обеспечивать создание, редактирование, отладку и исполнение в наглядном виде тестов статического контроля БИС. Табличный редактор должен предоставлять Пользователю оперативный способ ввода входной информации непосредственно из нормативной документации на ИМС.

     Габаритные размеры измерительного блока Тестера должны быть не более 870×620×340 мм.

Масса измерительного блока должна быть не более 30 кг.



	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Требования к электропитанию должны соответствовать требованиям ГОСТ 22261 94.



	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	1. Оборудование (средства измерения) должно выдерживать транспортирование в таре предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями ГОСТ 22261 94 для средств измерения группы 1, кроме транспортирования воздушным и морским транспортом и транспортирования в районы с тропическим климатом.

2.Упаковка продукции (Товара) должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении. 



	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	1. При поставке оборудования согласно перечню: при поступлении товара на склад Заказчика Заказчиком проводится входной контроль, в ходе которого проверяется комплектность поставленного оборудования и его соответствие спецификации, являющейся приложением к договору поставки, проводится внешний осмотр поставленного оборудования. По результатам входного контроля подписывается акт приема-передачи.

2. Все поставляемое оборудование должно иметь паспорта и руководства пользователя на русском языке, предусмотренные производителем. Все измерительное оборудование должно быть внесено в госреестр РФ как средство измерения  - иметь сертификат об утверждении типа средств измерения, быть поверенным - иметь свидетельство о первичной поверке РФ, методику поверки установленного образца, сертификаты соответствия (или заверенные копии). 

Комплект документации должен включать в себя документацию, предусмотренную производителем, в том числе:

· Техническое описание и руководство по эксплуатации (с поставкой).   

· Паспорт завода изготовителя (с поставкой).

· Сертификат об утверждении типа средств измерения (в составе котировочной заявки).

· Свидетельство о первичной поверке РФ, методику поверки (с поставкой).   

3. Дополнительные требования к тестеру Formula 2K: программное обеспечение (ПО)  должно быть передано Покупателю установленным на управляющую ЭВМ в составе поставляемого Тестера, а также в виде копии  на DVD диске.   ПО  должно быть передано  с лицензионным соглашением,  предусматривающим передачу прав пользования Покупателю на неограниченный срок, а также право на бесплатное обновление версии ПО, выпущенной в течение гарантийного срока на Тестер.



	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	1.На каждую единицу оборудования представленной в спецификации должны быть следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, комплект технической эксплуатационной документации на русском языке, гарантийные талоны, счета- фактуры, товарные накладные
2. Комплект документации должен включать в себя документацию, предусмотренную производителем, в том числе:

· Техническое описание и руководство по эксплуатации (с поставкой).   

· Паспорт завода изготовителя (с поставкой).

· Сертификат об утверждении типа средств измерения (в составе котировочной заявки).

Свидетельство о первичной поверке РФ, методику поверки (с поставкой)



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	 Оборудование (средства измерения) должно выдерживать транспортирование в таре предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями ГОСТ 22261 94 для средств измерения группы 1, кроме транспортирования воздушным и морским транспортом и транспортирования в районы с тропическим климатом.



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	1. Оборудование должно храниться в таре предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от +5°С до +35°С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25°С.



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Срок гарантии на поставляемое оборудование должен быть не менее срока гарантии предоставленных производителем оборудования (официальными поставщиками, уполномоченными производителем) на территории РФ. Ремонт и сервисное обслуживание оборудования должен выполняться в официальных сервисных центрах производителя оборудования. Устранение дефектов/недостатков оборудования во время гарантийного периода в срок не более 30 дней с даты обнаружения дефекта

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Ремонтопригодность оборудования должна обеспечиваться:

· модульным принципом конструкции;

· использованием стандартных комплектующих и составных частей;

· возможностью беспрепятственного доступа ко всем элементам, узлам и блокам, требующим ремонта или замены.



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требования электрической и механической безопасности предъявляются в соответствии с требованиями ГОСТ 25861. Общие требования к обеспечению пожарной безопасности – по ГОСТ 12.1.004. Корректированный уровень звуковой мощности, создаваемой оборудованием, не должен превышать значений, установленных ГОСТ 26329. Для мониторов, принтеров из состава ПЭВМ уровень шума в условиях эксплуатации (эквивалентный уровень звука) не должен превышать значений, установленных ГОСТ 27818, уровни напряженности электрических полей, не должны превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.002.


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Закупаемое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 21552-84.


	РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	1. Метрологическое обеспечение Тестера должно обеспечивать калибровку и поверку всех метрологических характеристик Тестера. Тестер  должен  быть поставлен с первичной поверкой и внесен в Государственный реестр средств измерений РФ
2.  Требования к обслуживанию предъявляются в части тестера Formula 2K – предусмотрено плановое техническое обслуживание на территории Производителя.

3. Требования к обслуживанию предъявляются в части тестера Formula 2K – должен быть предусмотрен шеф-монтаж и ввод в эксплуатацию на территории Заказчика по типовой Программе производителя в течении 45 дней с момента поставки оборудования;
4. Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз её на территорию РФ. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

5. Техническое обучение персонала Заказчика предусматривается в  части    тестера Formula 2K – предусмотрено обучение, вводный курс  до 3 чел. в объеме 16 час.



	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	    Поставка оборудования осуществляется в течении 60 календарных дней с момента  заключения договора.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: - 

нет
