ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку систем радиационного мониторинга
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка систем радиационного мониторинга для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
         Предлагаемое к поставке оборудование должно быть серийным.

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Система радиационного мониторинга ТСРМ61 

(или эквивалент)
	Назначение

Пешеходная система радиационного мониторинга для обнаружения делящихся ядерных материалов и радиоактивных веществ по их гамма излучению с четырьмя блоками детектирования.

Расположение источника при определении порогов обнаружения

В любой точке пространства кабины, в которой установлена системы

Порог обнаружения ядерных материалов не более, грамм.

10 (235U);

0,3 (239Рu) 

Диапазон регулирования времени контроля

Минимальное время контроля не менее 1 с

Максимальное время контроля не более 100c
Частота ложных тревог

Не более 1 на 1000 проходов
Питание

Сетевое, 220 В, 50 Гц, потребляемая мощность не более 50 Вт

Время непрерывной работы

Не менее 24 часов, при этом нестабильность показаний СРМ за 24 ч непрерывной работы  не должна быть более ± 10 %.

Диапазон рабочих температур

От -40 до +50 С для блоков детектирования,

От -10 до +40 С для блока управления,

Масса блока детектирования гамма-излучения

Не более 2,5 кг

Масса блока питания и управления

Не более 6,2 кг

Габаритные размеры блока детектирования гамма-излучения
Не более 405х60х60 мм

Габаритные размеры блока питания и управления  
Не более 310х125х265 мм

Количество блоков детектирования

4


	не менее 24 

месяцев
	2
	компл.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства пользователя (инструкции) и паспорта на русском языке. 

        7. Место поставки продукции:

Самовывоз со склада в Москве.
       8. Сроки поставки продукции:

в течение 30 дней со дня подписания договора.

        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                      Д.П. Давыдов

Эксперт по техническим характеристикам
