ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на приобретение детекторов ДТГ-4 в количестве 1000 шт. для работы дозиметров ДТЛ-02 для нужд филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на поставку стандартного промышленного оборудования для филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

1.2 Сведения о новизне

1.3 Код ОКП

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Основные параметры и размеры

4.2 Основные технико- экономические и эксплуатационные показатели

4.3 Требования по надежности

4.4 Требования к конструкции, монтажно- технические требования

4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

4.6  Требования к стабильности

4.7 Требования к электропитанию

4.8 Требование к контрольно- измерительным приборам и автоматике

4.9 Требование к комплектности

4.10 Требование к маркировке

4.11 Требования к упаковке

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки

5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозки товара

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПРЕРОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

# РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

# РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

- Детекторы ДТГ-4 (LiF) в количестве 1000 шт. для работы дозиметров ДТЛ-02

1.2 Сведения о новизне

- Поставляемое оборудование должно быть новым, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованием технического задания), не является выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

1.3 Код ОКП

- Начало формы Конец формы

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Детекторы ДТГ-4 (LiF) для работы дозиметров ДТЛ-02 предназначены для регистрации индивидуального эквивалента дозы Нр(10) (ИЭД) фотонного излучения в диапазоне энергий 15 кэВ – 10 МэВ; Детекторы ДТГ-4 (LiF) для работы дозиметров ДТЛ-02 обеспечивают требования организации индивидуального дозиметрического контроля персонала при применении, хранении, переработке и транспортировке радиоактивных веществ, при работе ядерных реакторов, рентгеновских аппаратов и др. источников ионизирующего излучения.

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Детекторы должны быть защищены от попадания света, влаги и пыли.

# РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| 4.1. Основные параметры и размеры |  |
| --- | --- |
| Масса | 16 г |
| Габаритные размеры: диаметр высота | 4,5 ± 0,1 мм 0,95 ± 0,2 мм |
| 4.2 Основные технико- экономические и эксплуатационные показатели |  |
| Число циклов использования детекторов | Не менее 500 |
| Диапазон энергий измеряемого излучения | 0,015 – 10,0 МэВ |
| Диапазон измерения Hр(10) | 20,0 мкЗв ÷ 10 Зв |
| Температура отжига детекторов в муфельной печи («глубокий» отжиг при дозах более 0,5 Зв) | 400 °С |
| 4.3 Требования по надежности |  |
| – назначенный срок эксплуатации, лет, не менее 5 |  |
| 4.4 Требования к конструкции, монтажно- технические требования |  |
| Детектор представляет собой тканеэквивалентный монокристаллический детектор на основе LiF, активированного Mg и Ti |  |
| 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования |  |
| Согласно технической документации |  |
| 4.6 Требования к стабильности |  |
| Линейность в диапазоне доз 5 * 10-5 -1,5 Зв | Не более 10% |
| Воспроизводимость | Не более 5% |
| Однородность партии | Не более 20% |
| 4.7 Требования к электропитанию |  |
| нет |  |
| 4.8 Требование к контрольно- измерительным приборам и автоматике |  |
| нет |  |
| 4.9 Требование к комплектности |  |
| количество детекторов – 1 000 шт. |  |
| 4.10 Требование к маркировке |  |
| нет |  |
| 4.11 Требования к упаковке |  |
| Согласно технической документации |  |

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка Товара (оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу, указанному в пункте 2.2 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации (Приложение №1 к Договору). Отгрузка Товара (оборудования) производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика. За 5 (Пять) календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором – номер и дату Договора, наименование Товара (оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов). Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (оборудования) Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на месте доставки по адресу указанном в договоре. Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.). В случае поставки Товара (оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (оборудование) ненадлежащего качества качественным, Расходы, связанные с заменой ненадлежащего Товара (оборудование) на Товар (оборудование) надлежащего качества несет Поставщик. По факту приемки Товара (оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (оборудования) (форма установлена в Приложении №3 к Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозки товара

При поставке Товара (оборудования) Поставщик предоставляет покупателю следующую документацию: а) паспорт и руководство по эксплуатации на Товар (оборудование) на русском языке; б) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием гарантийного периода; в) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); г) счет-фактуру д) акт приема-передачи Товара (оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); е) счет на оплату.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Детекторы в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться всеми видами транспорта в специальной таре. При этом должна быть предусмотрена защита от попадания атмосферных осадков.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Дозиметры должны храниться в потребительской или транспортной таре в закрытых складских помещениях, исключающих контакт с парами кислот и щелочей, при нормальных условиях и в интервале температур от минус 35 0 до +50 0 С.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- гарантийный срок эксплуатации……………………………………не менее 12 месяцев

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

нет

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ

нет

# РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Согласно технической документации

# РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Деектор пожаробезопасен. Материал детекторов ДТГ-4 фторид лития относится к веществам 2-го класса опасности. Детектор представляет собой монокристалл и пылевыделением не обладает.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование должно быть снабжено эксплуатационной и сопроводительной документацией, содержащей описание основных характеристик оборудования. Эксплуатационная и сопроводительная документация на оборудование должна содержать информацию о влияющих на безопасность оборудования его характеристик и свойств.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Партия детекторов должна иметь паспорт с указанием основных технических характеристик и погрешности их определения. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие дозиметров технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

# РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев с момента изготовления дозиметра с учетом срока хранения детекторов. Средний срок службы должен составлять не менее 5 (пяти) лет. Предприятие-изготовитель должно обеспечить прием рекламации при условии несоответствия детекторов техническим требованиям до истечения гарантийного срока при соблюдении потребителем всех требований и правил транспортирования, хранения и эксплуатации

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПЕРЕОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Все обязательства Поставщика по поставке Товара (оборудования) Покупателю должны быть исполнены в течение 75 календарных дней с даты заключения договора.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся информационная продукция должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

нет

# РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сокращения отсутствуют |

# РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Приложения отсутствуют |  |