Том 2 «Техническая часть»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование-1 | Основные технические характеристики товара-2 | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность-4 | Единица измерения-5 | Данные из ниже приведенного перечня | Количество-6 | Срок поставки-7 | Объем гарантий и гарантийный срок-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоанализатор Типа МН 5141-08 или эквивалент. | № исполнения - 4.4. - масса преобразователя первичного не более 2,8 кг; - масса преобразователя напряжения не более 4,8 кг; - габаритные размеры преобразователя первичного 155x135x164мм; - габаритные размеры преобразователя напряжения 246x188x120 мм; - диапазон измерений объемной доли кислорода 0-10 %. - Выходной сигнал - унифицированный аналоговый напряжение постоянного тока от 0 до 10 В.). | 1Г2.840.332 ТУ | - Газоанализатор должен иметь документацию, подтверждающую его действующий срок поверки. - Газоанализатор должен иметь документацию формуляр, инструкция по эксплуатации. - Комплект ЗИП-Г 1 газоанализатора МН 5141-08 № исполнения-4.4. | шт. | - По условиям эксплуатации и местам размещения ГА относится к аппаратуре группы 2.3.2 ГОСТ РВ 20.39.304-98, вид климатического исполнения УХЛ.; - место установки - здание; - категория помещения - взрывоопасная зона класса В-la согласно главе VII-3 ПУЭ, ГОСТ 30852.13-2002; - к параметрам окружающей среды в различных режимах эксплуатации –Температура, - 15-35°С, давление- 84-107 кПа, относительная влажность – 45-80 %. | 2 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантии производителя |
|  | Газоанализатор Типа ТП1141-05 или эквивалент. | № исполнения - 5.1. - масса преобразователя первичного не более 2,8 кг; - масса преобразователя напряжения не более 4,8 кг; - габаритные размерыпреобразователя первичного 155x135x164мм; - габаритные размеры преобразователя напряжения 246x188x120 мм; - Диапазон измерений объемной доли водорода должен быть 0-4 %. - Выходной сигнал - унифицированный аналоговый (напряжение постоянного тока от 0 до 10 В.). | 1Г2.840.334 ТУ. | - Газоанализатор должен иметь документацию, подтверждающую его действующий срок поверки. - Газоанализатор должен иметь документацию формуляр, инструкция по эксплуатации. - Комплект ЗИП-Г 1 газоанализатора ТП 1141-05 № исполнения-5.1. | шт. | - По условиям эксплуатации и местам размещения ГА относится к аппаратуре группы 2.3.2 ГОСТ РВ 20.39.304-98, вид климатического исполнения УХЛ.; - место установки - здание; - категория помещения - взрывоопасная зона класса В-la согласно главе VII-3 ПУЭ, ГОСТ 30852.13-2002; - к параметрам окружающей среды в различных режимах эксплуатации –Температура, - 15-35°С, давление- 84-107 кПа, относительная влажность – 45-80 %. | 1 | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки | Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

- На взрывозащищенном первичном преобразователе должна быть установлена табличка с уровнем и видом взрывозащиты - (в соответствии с ГОСТ 30852.0-2002). - На корпусе преобразователя напряжения газоанализатора МН 5141-08 должен быть предусмотрен съемный шильдик размером 80x20 мм из слоистого пластика.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

- Упаковывание газоанализаторов в упаковочный ящик транспортной тары должно производиться в соответствии со сборочным чертежом согласно требованиям ГОСТ В 9.001. - Поставляемая с газоанализаторами эксплуатационная документация должна быть упакована в водонепроницаемую упаковку согласно чертежу и уложена под крышку упаковочного ящика транспортной тары.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Газоанализаторы полностью укомплектованные и принятые ОТК предприятия- изготовителя, предъявляются представителю заказчика по извещению установленной ГОСТ В 15.307 формы. Приемка осуществляется в соответствии с условиями договора.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Документы поставляются в электронном виде в формате PDF.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Газоанализатор в упаковке предприятия-изготовителя (транспортной таре) возможно транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Срок хранения газоанализаторов 12 лет без переконсервации в составе заказа или укладочной таре в неотапливаемых хранилищах по ГОСТ В 9.003.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Газоанализаторы должны обеспечивать работу периодами по 5000 ч без обслуживания.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Газоанализаторы должны быть не виброактивны и не создавать воздушного шума.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Газоанализаторs должен быть радиационно-стойким и удовлетворять требованиям ГОСТ РВ 20.39.305-98 для степеней жесткости IIи и IIэ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Первичный преобразователь газоанализатора должен соответствовать требованиям ГОСТ 30852.0-2002 (ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Классификация и маркировка). Класс безопасности 4 согласно ОПБ 88/97.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Осуществляется в соответствии с 1Г2.840.332-08 РЭ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Газоанализаторы должны быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация (формуляр, руководство по эксплуатации) на русском языке.