Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку аппаратуры радиационного контроля.

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2015 год

- Предмет открытого запроса цен:

Заключение договора на поставку аппаратуры радиационного контроля.

- Срок поставки:

начало: с момента подписания договора поставки;

окончание: не позднее 25.12.2015 года.

Место поставки товара и условия:

Поставка Товара осуществляется по адресу: 183017 г. Мурманск, ул. Лобова, дом 100.

Порядок приемки товара: Приемка товара производится на территории Покупателя, в присутствии представителей обеих сторон, при наличии всех необходимых документов на поставляемую продукцию (сертификаты, паспорта и т.п.).

Дополнительные условия:

- Въезд в ЗАТО Мурманской области возможен только при наличии пропуска, оформленного в соответствии с установленными правилами.

- Цена поставляемого товара:

В цену должны быть включены все расходы на качественное выполнение работ, определённых предметом договора, включая страхование, уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов, транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на сопровождение груза до склада Покупателя, находящегося в г. Мурманск, хранение на складе и другие обязательные платежи.

- Перечень Товара:

| № п/п | Наименование Товара* | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиометр загрязненности поверхностей бета-активными веществами РЗБА-04-04М (исполнение 6, с групповым ЗИП) | 3 | К-т |

* Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

- Технические характеристики и описание Товара:

Радиометр загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами РЗБА-04-04М

Радиометр предназначен для измерения уровня загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами (исполнение 06) по плотности потока частиц, падающих на входные окна блоков детектирования и сигнализации о превышении (или не превышении) пороговых уровней.

Измерение обеспечивается блоком детектирования БДЗБ-05 - для измерения загряз- ненности бета-активными веществами и блоком детектирования БДЗА-05 - для измерения загрязненности альфа-активными веществами.

Радиометр вырабатывает сигнал «ГРЯЗНО» (срабатывает звуковая и световая сигнализация), если измеренный уровень загрязненности поверхности превышает установ- ленное пороговое значение. Радиометр вырабатывает сигнал «ЧИСТО», если измеренный уровень загрязненности поверхностей не превышает установленное пороговое значение.

- в радиометре исполнения 06 имеется два блока детектирования: БДЗБ-05 для контроля загрязненности бета-активными веществами и БДЗА-05 – для контроля загрязненности альфа-активными веществами; Радиометр представляет собой стационарное устройство, состоящее из блоков детектирования (БДЗБ-05 и БДЗА-05 - для исполнения 06 которые с помощью гибкого кабеля подключены к блоку измерения БОИ-04.

Блок измерения БОИ-04 вместе с блоками детектирования установлен на основании.

Основание монтируется на бетонной стене с помощью дюбелей с шурупами (или анкеров), которые входят в комплект поставки радиометра.

Каждый блок детектирования размещен в специальном гнезде (держателе). В промежутках между измерениями блоки детектирования должны находиться в держателе.

Положение блока детектирования в держателе контролируется датчиком наличия блока детектирования. Когда блок детектирования находится в держателе, датчик срабатывает и радиометр измеряет фоновое значение контролируемой величины.

В тот момент, когда блок детектирования извлекается из держателя, начинается процесс измерения уровня загрязненности.".

Нормативные документы:

Номер в госреестре РФ: 34640-11
Номер в госреестре Украины: У1784-03
Номер в госреестре Казахстана: KZ.02.03.06093-2014/У1784-03
Сертификат ОИТ

Назначение:

измерение плотности потока бета-излучения и альфа-излучения (с выносным блоком детектирования БДЗА) и сигнализация о превышении установленных уровней.

Свойства:

- световая сигнализация готовности (сигнал «ГОТОВ»);

- световая и звуковая сигнализация превышения (сигнал «ГРЯЗНО») или не превышения (сигнал «ЧИСТО») пороговых значений;

- установка пороговых уровней индивидуально для каждого канала регистрации;

- автоматическая компенсация гамма-фона и бета-загрязнения блоков детектирования (БД);

- индикация уровня загрязнения БД по команде с клавиатуры установки;

- ввод пороговых значений с клавиатуры;

- автоматическая проверка исправности БД и каналов регистрации;

Варианты поставки:

| Вариант исполнения | Состав | Блок для контроля головы | Кол-во выходных дверей | Габаритные размеры (с закрытыми дверями) | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | - приспособление для крепления на стену; - блок измерения БОИ-04; - выносной блок детектирования БДЗБ-05; - выносной блок детектирования БДЗА. | нет | нет | 595×253×145 мм | 7,4 кг |

| Детекторы (блоки БДЗБ) | газоразрядные счетчики СБТ-10 (СБТ-10А) |
| --- | --- |
| Детекторы (блоки БДЗА) | сцинтилляционные на основе ZnS (Ag) |
| Диапазон измерений плотности потока бета-частиц | 1 ÷ 15000 мин-1см-2 |
| Диапазон измерений плотности потока альфа-частиц | 0,1 ÷ 10000 мин-1см-2 |
| Диапазон энергий регистрируемых бета-частиц | 0,15 ÷ 2,5 МэВ |
| Диапазон энергий регистрируемых альфа-частиц | 4,13 ÷ 5,60 МэВ |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения плотностей потока бета- и альфачастиц при доверительной вероятности 0,95 | не более ± 30 % |
| Чувствительность блоков детектирования БДЗБ к бета-излучению от рабочих эталонных источников типа СО с радионуклидами Sr-90 + Y-90: | - не менее 0,5 (имп./с)/(мин-1см-2) |
| Чувствительность блока детектирования БДЗА к альфа-излучению от рабочих эталонных источников: |  |
| - типа П9 с радионуклидом Pu-239 | не менее 0,2 (имп./с)/(мин-1см-2) |
| - типа У8 с радионуклидом U-238 | не менее 0,08 (имп./с)/(мин-1см-2) |
| - типа У4 с радионуклидом U-234 | не менее 0,04 (имп./с)/(мин-1см-2) |
| Пределы установки уровней срабатывания сигнализации для блоков детектирования (пороги срабатывания сигнализации устанавливаются индивидуально для каждого измерительного канала): |  |
| - БДЗА | 0,1 ÷ 9999 мин-1см-2 |
| - БДЗБ | 5 ÷ 9999 мин-1см-2 |
| Дискретность установки порогов при уровнях: |  |
| - менее 5 мин-1см-2 | 0,1 мин-1см-2 |
| - более 5 мин-1см-2 | 1 мин-1см-2 |
| Время установления рабочего режима | не более 10 мин |
| Время непрерывной работы | не менее 24 ч |
| Нестабильность показаний радиометра за 24 ч | не более 5 % |
| Условия эксплуатации: |  |
| - диапазон рабочих температур | +5 ÷ +50°С |
| - отн. влажность | до 95 % (при +35 °С) |
| - атмосферное давление | 84 ÷ 106,7 кПа |
| Габаритные размеры; масса: | 595×253×145 мм; 7,4 кг |
| Электропитание | 187÷242 В, 49÷51 Гц, не более 150 ВА |
| Средняя наработка на отказ радиометра | не менее 10000 ч |
| Соответствие требованиям международных стандартов: физические: МЭК 61098 |  |

- Требования к  предоставлению гарантий качества:

В соответствии с установленными сроками производителя, указанными в паспорте на изделие, а так же действующими требованиями законодательства РФ и в соответствии с ГОСТом.

- Требования к упаковке:

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Прочие условия:

Поставляемый товар должен быть новым, не допускается поставка выставочных образцов. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и должен быть предъявлен заказчику при поставке товара.

Главный специалист МТО ___________________________ Марченко В.Ф.