ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Техническое задание

на поставку устройства детектирования рентгеновского излучения на основе сцинтилляционного кристалла NaI(Tl) 51х1мм типа 

УДС-Р-51x1-USB
ОКВЭД: 51.65.6  ОКДП: 3319105

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования к комплектности

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

Подраздел 4.5. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Устройство детектирования рентгеновского излучения на основе сцинтилляционного кристалла NaI(Tl) 51х1мм типа УДС-Р-51x1-USB 

«или аналог» («или эквивалент»).



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцам, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	436150 Устройства, блоки и узлы детектирования для преобразования информации


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Устройство детектирования рентгеновского излучения сцинтилляционное типа УДС-Р-51x1-USB для регистрации рентгеновского излучения, накопления зарегистрированной информации в виде статистических распределений по энергии (спектров) и их передачи в компьютер для дальнейшей обработки.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Диапазон рабочих температур, °С, от 5 до 35 

Устройство должно быть устойчиво к воздействию влажности окружающего воздуха до 80 % при температуре 35°С


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Габаритные размеры, мм; не более (76х300

Масса, кг, не более 2

Примечание – приведены ориентировочные значения, в процессе разработки и изготовления изделия данные показатели могут быть уточнены

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Диапазон регистрируемых энергий, кэВ

от 4 до 1001)
Относительное энергетическое разрешение по линии Fe-55,%, не более
50

Интегральная нелинейность, %, не более
1

Время установления рабочего режима, мин, не более

30 

Временная нестабильность за 24 ч. непрерывной работы, %, не более

1

Дополнительная нестабильность характеристики преобразования от изменения температуры, %/(С, не более

0,1

Максимальная входная статистическая загрузка (по Am-241), с-1, не менее 

1х105
Относительное смещение положения пика 59,5 кэВ (Am-241) при максимальной загрузке,  %, не более

1

Число каналов накапливаемого спектра

1024

Диапазон регулировки ДНУ, каналы спектра

от 1 до 1000

Шаг регулировки ДНУ, каналы спектра

1

Интерфейс проводной линии связи

USB
Длина линии связи, м, не более 

3

Степень пылевлагозащиты согласно ГОСТ 14254-96

IP54

Потребляемая мощность, В(А, не более

1,5

Диапазон рабочих температур, (С

от +5 до +35

Примечание -  1) По согласованию с Заказчиком значение верхней границы диапазона может быть изменено.



	Подраздел 4.3 Требования к комплектности

	· Устройство детектирования гамма излучения типа УДС-Р-51x1-USB, включая:

· Сцинтилляционный детектор на основе сцинтилляционного кристалла NaI(Tl) 51x1мм с бериллиевым окном толщиной 0.254мм; 

· Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ);

· Делитель напряжения ФЭУ;

· Преобразователи напряжения для питания электроники и ФЭУ;

· Спектрометрический тракт с цифровой обработкой сигнала;

· Процессор, память спектра, интерфейс USB;

· Компакт диск (CD) с драйверами и сервисными программами.

· Комплект эксплуатационной документации. 

· Упаковка.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

	На оборудование должна быть нанесена следующая маркировка:

- условное обозначение прибора;

- товарный знак или наименование предприятия - изготовителя; 

- заводской номер по системе нумерации предприятия-изготовителя.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Товар должен быть упакован с учетом специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности в пути следования до места доставки при условии погрузки/разгрузки и транспортировки автомобильным и железнодорожным транспортом и процессе срока хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка оборудования по количеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	а) Сертификат качества товара, копия действующего сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001‑2008 (ИСО 9001:2008); 
б) технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;

г) счет-фактуру, выставленную Покупателю и оформленную в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г., и ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью;

д) товарную накладную товарную накладную формы ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр Покупателя и один экземпляр Поставщика), оформленной в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. №132 в действующей редакции, с подлинными подписями и печатью;

е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика)


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	· Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: г. Челябинске, ул. Игуменка, д.37, экспедиция ФГУП «ПО «Маяк»

· Оборудование должно транспортироваться только в упаковке и таре производителя, обеспечивающей его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку.
· Транспортирование устройства детектирования должно производиться с соблюдением мер предосторожности, предохраняющих устройство от ударов и тряски.

· Климатические условия транспортирования: значение температуры окружающего воздуха от минус 15 до плюс 40 0C;


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	До введения в эксплуатацию устройство детектирования следует хранить на складах в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40(С и относительной влажности 80 % при температуре плюс 25(С.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок эксплуатации не менее 18 месяцев с момента приемки Товара (Оборудования) Заказчиком.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Товар должен соответствовать его основным техническим характеристикам и комплектности, приведенными в разделе 4. 
Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.




РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

	Полный комплект эксплуатационной документации.


РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	· В случае предложения оборудования-эквивалента, Поставщик обязан приложить к заявке техническую документацию, подтверждающую факт того, что предлагаемое к поставке оборудование обладает соответствующими характеристиками.

· Транспортные расходы по доставке товара входят в цену товара.

· Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе: налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на упаковку, расходы на транспортировку до места поставки и т.д.

· Форма оплаты – безналичный расчёт.

· Оплата: 100% - по факту поставки оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней со дня получения товара и документов на него, подписания Акта приема-передачи.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Количество поставляемого Товара – 4 шт.

Поставка Товара в течение 5 месяцев с момента заключения договора с правом досрочной поставки.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Полный комплект документации на бумажном и/или жестком CD носителе.



