Техническая часть 
на поставку стандартного промышленного оборудования
Предмет закупки   Калибратор температуры эталонный «ЭЛЕМЕР-КТ-650Н»  .
. 
Снежинск
2014
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Подраздел 1.3 Код ОКП
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Подраздел 4.2. Требования по надежности
Подраздел 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
Подраздел 4.4. Требования к электропитанию
Подраздел 4.5 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
Подраздел 4.6 Требования к комплектности
Подраздел 4.7 Требования к маркировке
Подраздел 4.8 Требования к упаковке
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

             Подраздел 8.1 Количество поставки:

             Подраздел 8.2 Срок поставки

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Калибратор температурный эталонный, тип КТ-650Н

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое  оборудование  должно  быть  новым,  выпуска  не  ранее года, (не

	бывшим  в  употреблении,  не  восстановленным,  если это не оговорено требованиями

	технического  задания),  не  являться  выставочными  образцами,  свободным  от  прав

	третьих  лиц. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	42  2464 7


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Калибратор температуры эталонный КТ-650Н (далее − КТ-650Н) предназначен для воспроизведения температур в диапазоне от плюс 50 до плюс 650 °С и реализации реперных точек затвердевания индия, олова и цинка.

КТ-650 применяют в качестве рабочего эталона (поверочной установки) при поверке и калибровке термопреобразователей сопротивления (ТС) по ГОСТ 6651-2009 и DIN N 43760, преобразователей термоэлектрических (ТП) по ГОСТ Р 8.585-2001, ТС и ТП с индивидуальными статическими характеристиками преобразования, термопреобразователей с унифицированным выходным сигналом.

Основная область применения − метрологическое обеспечение в области теплофизических и температурных измерений


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Нормальные условия применения

Температура окружающего воздуха, °С

20 ± 5
Относительная влажность воздуха, %


30…80
Атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.)


86... 106,7 (630...800)

Рабочие условия применения

Температура окружающего воздуха, °С


+ 5...+ 40;

Относительная влажность воздуха, не более, %

75 при 30 °С;

Атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) 

86... 106,7 (630...800);


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Габаритные размеры, мм




317х183х380
Масса, кг






22

	Подраздел 4.2. Требования по надежности

	Наработка на отказ, не менее

10000 часов

Срок службы, не менее




5 лет

	Подраздел 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические
требования

	По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации КТ-650Н соответствует группе исполнения В1 согласно ГОСТ Р 52931-2008

Степень защиты от проникновения пыли и воды КТ-650 соответствуют IP30 согласно ГОСТ 14254-96.
КТ-650 конструктивно выполнен в виде моноблоков. Их основными функциональными частями являются блоки сравнения и измерители-регуляторы температуры прецизионные.

В блоке сравнения предусмотрено 7 каналов диаметром 8,5 мм и 1 канал диаметром 6,5 мм.

	Подраздел 4.4. Требования к электропитанию

	Питание КТ-650 осуществляется от сети переменного тока
Напряжение питания, В





[image: image1.wmf]22

33

220

+

-


Частота питающей среды, Гц



50 ± 1

	Подраздел 4.5 Требования к контрольно-измерительным приборам и
автоматике

	Основные технические характеристики

	Предел воспроизводимых температур от плюс 50 до плюс 650 °С.

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения температур, °С







[image: image2.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

´

+

±

100

06

,

0

05

,

0

t


Нестабильность поддержания температуры за 30 мин, °С

[image: image3.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

´

±

100

02

,

0

t


Неоднородность температурного поля по высоте рабочей зоны от дна канала до 40 мм, °С









[image: image4.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

´

+

±

100

04

,

0

02

,

0

t


Разность воспроизводимых температур в каналах с одинаковыми диаметрами, °С 











[image: image5.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

´

+

±

100

05

,

0

02

,

0

t


Дополнительная погрешность, вызванная неполным погружением поверяемого термопреобразователся в канал, не превышает:

− 0,5 основной погрешности для глубины погружения 160 мм;

− 1,2 основной погрешности для глубины погружения 120 мм.

Единица последнего разряда индикатора, °С


0,01

Максимальная скорость охлаждения, °С/мин, при
− 100 °С







1

− 400 °С







5

Максимальное время установления рабочего режима, мин
90

Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением напряжения питания от номинального (220 В) в пределах (187…242) В, не превышает 0,2 предела допускаемой основной погрешности.

Мощность, потребляемая КТ-650 от сети переменного тока при номинальном напряжении сети, к Вт:

− в режиме нагрева






2,5

− в рабочем режиме






1,0

Изоляция электрической цепи питания относительно корпуса выдерживает в течение 1 мин. действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы 660 В и частотой от 45 до 65 Гц, при температуре (25±10)°С и относительной важности от 30 до 80 %.
Электрическое сопротивление изоляции цепи питания относительно корпуса не менее 20 МОм, при температуре (25±10) °С и относительной влажности от 30 до 80%.

КТ-650Н устойчивы к температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 °С.

КТ-650Н устойчивы к воздействию влажности до 75 % при температуре 30 °С.

КТ-650Н в транспортной таре выдерживают температуру до плюс 50 °С.

КТ-650Н в транспортной таре выдерживают температуру до минус 50 °С.

КТ-650Н в транспортной таре прочны к воздействию воздушной среды с относительной влажностью 98 % при температуре 35 °С.

КТ-650Н в транспортной таре устойчивы к воздействию ударной тряски с числом ударов в минуту 80, средним квадратическим значением ускорения 30 м/с 2 и продолжительностью воздействия 1 ч.

	Подраздел 4.6 Требования к комплектности

	Обозначение
	Наименование
	Кол-во, шт
	Примечание

	НКГЖ.408749.005-00
	Калибратор температуры эталонный КТ-650Н
	1
	

	
	Вставка с набором каналов

(7 каналов с диаметром 7,5 мм и 1 канал с диаметром 6,5 мм)
	
	

	
	Съемная охранная зона
	1
	

	НКГЖ.00340-01
	Сетевой кабель
	1
	

	
	Интерфейсный кабель
	1
	

	
	Программное обеспечение (ПО)
	1
	

	НКГЖ.408749.005ПС
	Паспорт
	1
	

	
	Талон на гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание
	1
	

	Подраздел 4.7 Требования к маркировке

	

	Подраздел 4.8 Требования к упаковке

	Оборудование должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	

	

	

	

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

	При поставке должны быть переданы следующие документы: 

Паспорт НКГЖ.408749.005ПС
Талон на гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание
Непросроченное свидетельство о первичной поверке в качестве эталона

Программное обеспечение (ПО)


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	       Поставка в город Снежинск Челябинской области. 
       Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями). 
       Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института. 

       Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск. 
       Разрешение на  въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.
       Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на поставленную ПРОДУКЦИЮ составляет 24 месяца с даты подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12).


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

	Подраздел 8.1 Количество поставки:

	Калибратор температуры эталонный КТ-650Н в указанной комплектации поставить в количестве
1 шт.

	Подраздел 8.2 Срок поставки

	Срок поставки не позднее  июля  2014 года


PAGE  
6

_1454916210.unknown

_1454916539.unknown

_1454918731.unknown

_1454916323.unknown

_1454916070.unknown

