|  | Приложение № 1 к договору № ____________ от «____» _______ 2013 г. |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
|  | Заместитель генерального директора- директор НТЦ «Синтез» |
|  | _________________ В.А. Беляков «_____»_______________2013 г. |

№ ведомственной регистрации ИТЭР – 1116-13

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на опытно-конструкторскую работу

«Разработка системы измерения высокого напряжения на сверхпроводящих магнитных системах ИТЭР. Изготовление и поставка КСОИ с коммуникационным протоколом PROFINET»

Санкт-Петербург

2013 г.

1. Наименование и область применения

1.1 Наименование ОКР

Разработка системы измерения высокого напряжения на сверхпроводящих магнитных системах ИТЭР. Изготовление и поставка КСОИ с коммуникационным протоколом PROFINET.

1.2 Шифр ОКР

Шифр «СБОР - 4».

2. Основание для разработки

2.1. Основанием для работы является Соглашение о Поставках 4.1.Р3.RF.01 между Международной Организацией по Термоядерной Энергии – ИТЭР для совместного выполнения проекта ИТЭР и Частным учреждением «Проектный центр ИТЭР» (Агентством ИТЭР Российской Федерации).

2.2. Начало работ – с даты подписания договора, окончание работ – 01.12.2013 г.

2.3 Заказчик и финансирующая организация: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»), 196641, г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 3.

2.4 Исполнитель –

3. Цель и задачи разработки

Цель:

Создание помехоустойчивых систем измерения высокого напряжения и сбора информации для управления сильноточными коммутационными аппаратами ИТЭР.

В систему измерения высокого напряжения КСОИ-ВН входят следующие устройства:

- делитель напряжения ДН-20э ,

- передатчик,

- преобразователь,

- приёмник.

КСОИ ВН может поставляться в двух модификациях:

Модификация КСОИ-ВН-1 в составе:

- делитель напряжения ДН-20э, 1 шт.,

- передатчик, 1 шт.,

- преобразователь, 1 шт.,

Модификация КСОИ-ВН-8 в составе:

- делитель напряжения ДН-20э, 8 шт. ,

- передатчик, 8 шт.,

- преобразователь, 1 шт.,

- приемник, 1 шт.

Задачи работы:

1. Разработка конструкторской документации c литерой «O» на  КСОИ-ВН-1 в том числе:

- ТУ по ГОСТ 2.114

- Руководство по эксплуатации по ГОСТ 2.601

- Паспорт на комплект по ГОСТ 2.601

- Этикетки на составные части по ГОСТ 2.601

2. Изготовление и поставка КСОИ-ВН-1 в количестве 3 систем.

Примечание. Разработка и изготовление  КСОИ-ВН-8 планируется в 2014 г. по другому техническому заданию.

3. Изготовление и поставка комплексов КСОИ с коммуникационным протоколом PROFINET (КСОИ - PROFINET) в количестве 2 штук. Каждый из комплексов КСОИ – PROFINET состоит из:

- Приемника, ПИЖМ.469135.136 – 1 шт.

- Передатчиков, ПИЖМ.469135.133-02 – 2 шт.

- Передатчиков, ПИЖМ.469135.133-01 – 3 шт.

- Передатчиков, ПИЖМ.469135.133 – 3 шт.

4. Технические требования к системе измерения высокого напряжения КСОИ-ВН

4.1. Функции составных частей КСОИ-ВН

4.1.1 Делитель напряжения ДН-20э. Является первичным преобразователем системы измерения. Разрабатывается ООО НПП «Диатранс», г. Москва по техническим требованиям ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова».

4.1.2 Передатчик - блок, осуществляющий аналого-цифровое преобразование вторичного напряжения делителя напряжения и преобразование напряжения в код, передаваемый по волоконно-оптической линии связи. Передатчик является вторичным преобразователем в КСОИ-ВН.

4.1.3 Преобразователь осуществляет преобразование кодированного оптического сигнала в аналоговый сигнал (токовая петля).

4.1.4 Приемник сигналов, передаваемых по волоконно-оптическим линиям от передатчиков с цифровым выходом. Осуществляет преобразование кодированных оптических сигналов в информацию, передаваемую по локальной сети системы сбора измерительной информации.

4.2 Технические требования к КСОИ-ВН-1

Таблица 4.2 - Технические требования к КСОИ-ВН-1

| № | Наименование | Обозначение | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон входного напряжения |  | 20 кВ |
| 2 | Суммарная относительная погрешность всего тракта, приведенная к половине шкалы (0 – 20 кВ) |  | не более 1% |
| 3 | Активное входное сопротивление |  | 57 МОм |
| 4 | В частотном диапазоне до 20 кГц дополнительная погрешность коэффициента деления kд |  | не более 0,5% |

4.3 Электрические параметры делителя напряжения ДН-20Э

Таблица 4.3 - Электрические параметры делителя напряжения ДН-20Э

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | 20 |
| 2 | Номинальный коэффициент деления | 2000 |
| 3 | Диапазоны преобразования амплитудных значений напряжения переменного тока и напряжений постоянного тока, кВ | от +1 кВ до +20 кВ и от -1 кВ до -20 кВ |
| 4 | Пределы допускаемой относительной основной погрешности коэффициента деления делителя, % | ±0,5 |
| 5 | Дополнительная погрешность коэффициента деления делителя в диапазоне частот (20…20000) Гц измеряемого напряжения, % | ±0,5 |

Продолжение таблицы 4.3

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 6 | Дополнительная погрешность коэффициента деления делителя, обусловленная влиянием температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур (5…40) ºС, не более | 50 % от пределов допускаемой относительной основной погрешности |
| 7 | Время установления рабочего режима измерений, не более, с | 1 |
| 8 | Средняя наработка на отказ, не менее, ч | 7000 |
| 9 | Средний срок службы, не менее, лет | 20 |
| 10 | Габаритные размеры делителя: - высота, не более, мм - диаметр корпуса, не более, мм | 250 90 |
| 11 | Электрическая ёмкость делителя, пФ | 416±5 |
| 12 | Сопротивление делителя, МОм | 57 |
| 13 | Входное сопротивление подключаемого прибора, МОм | 10 |
| 14 | Рабочие условия применения: - температура окружающего воздуха, ºС - относительная влажность воздуха, % - атмосферное давление, мм рт. ст. | 5…40 80 при 25 ºС 630-800 |

4.4 Технические требования к передатчику

Таблица 4.4 - Технические требования к передатчику

| № | Наименование | Обозначение | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон входного напряжения |  | 10 В |
| 2 | Входное сопротивление |  | 10 МОм1% |
| 3 | Диапазон частот входного сигнала |  | От 0 до 20 кГц |
| 4 | Требования к входному фильтру низких частот: ослабление сигнала на частоте 20 кГц ослабление сигнала на частоте выборки |  | 3 дБ 40 дБ |
| 5 | Постоянное напряжение питания |  | 24 В |
| 6 | Напряжение питания без стабилизации и сглаживания. Диапазон изменения напряжения питания |  | От 18 В до 36 В |
| 7 | Вход питания изолирован от измерительных цепей. Испытательное напряжение изоляции |  | 2 кВ |

4.5 Технические требования к преобразователю

Таблица 4.5 - Технические требования к преобразователю

| № | Наименование | Обозначение | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Входной сигнал |  | Кодированный оптический сигнал с выхода передатчика |
| 2 | Выходной сигнал (токовая петля) |  | от 4 мА до20 мА |
| 3 | Количество каналов |  | 1 |
| 4 | Суммарная погрешность коэффициента передачи постоянного входного напряжения для всего тракта измерения |  | 1 % |
| 5 | Аналоговая полоса пропускания всего тракта передачи сигнала |  | От 0 до 20 кГц |
| 6 | Уменьшение коэффициента передачи всего тракта измерения на максимальной частоте 20 кГц |  | 3 дБ |
| 7 | Напряжение питания |  | 24 В |

4.6 Технические требования к приемнику

Таблица 4.6 - Технические требования к приёмнику

| № | Наименование | Обозначение | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Входной сигнал |  | Кодированный оптический сигнал с выхода передатчика |
| 2 | Количество каналов |  | 8 |
| 3 | Напряжение питания |  | 24 В |

Приемник должен работать в локальной сети TCN по протоколу IEEE-1588.

Приемник принимает из сети TCN текущее время; это время должно включаться в сообщение с результатами измерений.

Разработка приемника планируется в 2014 г. по уточненному техническому заданию при продолжении работ по созданию системы измерения высокого напряжения.

4.7 Требования к конструкции

4.7.1 Требования к конструкции передатчика

4.7.1.1 Требования к габаритным размерам корпуса передатчика не предъявляются.

4.7.1.2 Передатчик не должен иметь в своём составе галогеносодержащие материалы.

4.7.1.3 Сопряжение между делителем напряжения ДН-20э и передатчиком должно быть согласовано с Поставщиком делителя напряжения ДН-20э.

Корпус делителя напряжения ДН-20э цилиндрический, диаметром не более 100 мм. Высоковольтный ввод выполнен в виде резьбового стержня М8 на торце цилиндра, который вворачивается в высоковольтную шину. На противоположной стороне цилиндра крепится передатчик, диаметр корпуса которого должен быть меньше либо равен диаметру корпуса датчика напряжения.

Рисунок 1 - Примерный вид датчика с передатчиком:

1 – делитель напряжения ДН-20э, 2 – передатчик, 3 – разъем питания, 4 – разъем для подключения волоконно-оптического кабеля.

4.7.2 Требования к конструкции преобразователя

4.7.2.1 Требования к габаритным размерам корпуса преобразователя не предъявляются.

4.7.2.2 Корпус преобразователя должен крепиться к стандартной дин-рейке 35 мм.

4.7.2.3 Преобразователь не должен иметь в своём составе галогеносодержащие материалы.

4.8 Требования надёжности

4.8.1 Средний срок службы КСОИ-ВН-1 должен составлять не менее 20 лет.

4.8.2 Гарантийный срок эксплуатации КСОИ-ВН-1 – не менее 3 лет со дня ввода в эксплуатацию.

4.8.3. Допускается требования по надежности подтверждать расчетным путем.

4.9 Требования к обеспечению качества

Документация должна быть разработана в соответствии с требованиями ЕСКД. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с требованиями ССПП.

4.10 Требования стойкости к внешним воздействиям

4.10.1 КСОИ-ВН-1 должен удовлетворять требованиям ЭМС в соответствии со стандартами:

1) IEC 61000-4-8 (критерий функционирования А).

2) IEC 61000-4-4 (критерий функционирования А).

3) IEC 61000-4-2 (критерий функционирования B).

4.10.2 КСОИ-ВН-1 предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях с температурой воздуха от 5 ºС до 40С. Относительная влажность 80% при температуре 25ºС.

4.10.3 КСОИ-ВН-1 должна устойчиво работать при механических воздействиях с ускорениями 1g в горизонтальном направлении и 2g в вертикальном направлении.

4.11 Требования безопасности

4.11.1 КСОИ-ВН-1 при хранении, транспортировании и эксплуатации не должeн выделять агресcивные и легко воспламеняющиеся газы и аэрозоли.

4.11.2 КСОИ-ВН-1 не должeн представлять опасности для окружающей среды.

4.11.3 В КСОИ-ВН-1 не допускается использовать галогеносодержащие материалы.

4.12 Требования по метрологическому обеспечению

Конструкторская документация должна пройти метрологическую экспертизу. КСОИ-ВН-1 должна пройти метрологическую аттестацию и быть введена в реестр средств измерений РФ.

4.13 Требования к транспортированию

4.13.1 Условия транспортирования КСОИ-ВН-1 в части воздействия механических факторов должны соответствовать условиям транспортирования С по ГОСТ 23216-78.

4.13.2 Преобразователь, упакованный в тару, должен допускать транспортирование при воздействии климатических факторов, оговоренных условиями хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

5. Технические требования к КСОИ- PROFINET

Комплексы КСОИ-PROFINET должны быть изготовлены и поставлены в соответствии с ПИЖМ.465645.001 ТУ.

6. Этапы выполнения ОКР и отчётная документация

Работа выполняется в 1 этап.

Таблица 6.1 - Этапы выполнения ОКР и отчётная документация

| № этапа | Наименование этапа | Результаты работы | Сроки исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |
| 1. | Разработка системы измерения высокого напряжения (КСОИ-ВН-1) Изготовление и поставка КСОИ- PROFINET | 1. Протоколы испытаний КСОИ-ВН-1. 2. Акт приема-передачи трех систем КСОИ-ВН-1: 3 системы измерения высокого напряжения. 3. Документация КСОИ-ВН-1 в составе: - ТУ по ГОСТ 2.114 - Руководство по эксплуатации по ГОСТ 2.601 - Паспорт системы по ГОСТ 2.601 - Этикетки на составные части системы по ГОСТ 2.601 4. Протоколы испытаний КСОИ- PROFINET. 5. Акт приема-передачи КСОИ- PROFINET: - приёмник - 2 шт., передатчик - 16 шт., с комплектом эксплуатационных документов | Дата подписания договора | 01.12.2013 |

7. Порядок контроля и приёмки

Сдача-приемка этапов работ осуществляется на основании двустороннего подписания акта сдачи-приемки, который оформляется после предъявления исполнителем отчетных документов, и проверки соответствия представленных отчетных документов требованиям, установленным в настоящем ТЗ.

8. Особые условия

8.1 Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться в процессе работы с утверждением в установленном порядке.

8.2 Требования защиты государственной тайны при выполнении ОКР не предъявляются. Охранных сведений нет. Результаты работы могут быть опубликованы по согласованию Заказчика с Исполнителем.

|  | От Заказчика |
| --- | --- |
|  | ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова» |
|  | Начальник БИ-1 |
|  | ______________ А.Г. Рошаль «___»__________2013 г. |
|  | Начальник БЛ-7 |
|  | ______________Б.Э. Фридман «___»__________2013 г. |
|  | Ведущий инженер договора |
|  | __________С.И. Дашкина «___»__________2013 г. |
|  | Начальник НИТЛНБ |
|  | ______________П.Ю. Чайка «___»__________2013 г. |
|  | Координатор по качеству |
|  | ______________В.В. Шальнев «___»__________2013 г. |