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Лот №1

Наименование лота:
Модуль синтеза РФП на основе С-11. 

1. Предмет контракта.
Поставка модуля синтеза для РФП на основе С-11.

2. Цели использования результатов работ:  
Поставка модуля синтеза для РФП на основе С-11 (далее – товар) в целях реализации мероприятия «Техническое перевооружение лабораторного корпуса ОАО «НИИТФА», г. Москва, для создания центра по разработке, производству и инжиниринговому сопровождению оборудования для синтеза циклотронных радиофармпрепаратов ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».

3. Порядок формирования цены:
В цену включено:
- стоимость материалов и инструментов, транспортировка, запчасти, хранение, оплата всех обязательств Поставщика по выполнению поставки оборудования, в том числе оплата налогов (в том числе – НДС 18%), сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством.

4. Источник финансирования.
Источник финансирования – собственные средства ОАО «НИИТФА».

5. Требования к выполнению работ. 
5.1. Наименование выполняемых работ:

Таблица №1
Ведомость работ

	№п/п
	Наименование работ (укрупненно)

	1
	Поставка 



5.2. Требования по выполнению сопутствующих работ, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
Поставщик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Поставщик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с графиком поставки.




5.3. Технические характеристики оборудования:

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики 
(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Срок гарантии
	Количество

	1
	Модуль синтеза РФП на основе С-11
	Модуль синтеза Synthra или аналог
Количество: 1 шт.

Обязательные технические характеристики оборудования

Время, необходимое для подготовки модуля синтеза: ≤ 20 мин.
Продолжительность синтеза: ≤ 15 мин.
Выход: ≥ 35% (рассчитывается в конце облучения мишени) 
Воспроизводимость (время между двумя соседними синтезами): 1 ч.
Надежность: ≥ 95%.
Максимальная разрешенная исходная активность 11C: 5 Ки
Максимальное давление инертного газа в системе: 2 бар
Точность регулирования температуры: ± 2 °C.
Материалы, находящиеся в контакте с продуктом: ПЭЭК (полиэфироэфирокетон), ПТФЭ (политетрафторэтилен), кварц, боросиликатное стекло, ПЭ (полиэтилен), ПП (полипропилен)
Электропитание системы контроля и управления: 220-240 В, 50-60 Гц
Габариты модуля (части, устанавливаемой в «горячую камеру»): ≤ 550×500×550 мм (ширина х глубина х высота)
Масса модуля (части, устанавливаемой в горячую камеру): ≤ 25 кг.
Язык интерфейса пользователя и инструкции: русский

Обязательные технические характеристики продукта

10 мл стерильного апирогенного изотонического раствора в одной ампуле. 
Радиохимическая чистота: ≥ 95%
Радионуклидная чистота: ≥ 99%
Обязательный перечень документации, предоставляемый после выполнения работ

Инструкция по эксплуатации
Акт сдачи – приемки 
Дополнительная информация
Процесс синтеза радиофармпрепарта должен включать следующие стадии:
Пропускание [11C]-CO2, полученного облучением смеси 99% N2/1% O2 в мишени циклотрона, через адсорбент при комнатной температуре для удерживания на нём только [11C]-CO2
Десорбция [11C]-CO2 из адсорбента с помощью термического нагрева
Перенос [11C]-CO2 в потоке гелия в камеру, наполненную катализатором и водородом для получения продукта  [11C]-CH4 при термическом нагреве
Перенос [11C]-CH4 в камеру с адсорбентом
Адсорбция [11C]-CH4 в камере с адсорбентом  при термическом охлаждении
Нагрев камеры с адсорбентом для десорбции [11C]-CH4
Перенос в потоке гелия [11C]-CH4 в реакционную камеру, наполненную газообразным йодом для получения продукта [11C]-CH3I при термическом нагреве
Перенос в потоке гелия [11C]-CH3I в адсорбционную камеру
Адсорбция [11C]-CH3I в реакционной камере с помощью адсорбента
Десорбция [11C]-CH3I с помощью термического нагрева
Перенос [11C]-CH3I в потоке гелия [11C]-CH3I в камеру синтеза [11C]-MET
Синтез [11C]-MET 
Очистка и фильтрация конечного продукта



	12 месяцев
	1




Таблица № 2.

5.4. Требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию оборудования

	
№ п/п
	Требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара
	Показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика

	1.
	Срок гарантийного обслуживания
	Не менее 12 месяцев

	2.
	Техническая документация на русском языке (на электронном и бумажном носителях)
	соответствие

	3.
	В период гарантийного обслуживания все необходимые ремонтные работы, устранение дефектов, замена деталей должны осуществляться бесплатно для Заказчика, в случае если поломка произошла не по его вине
	соответствие



5.5.  Общие требования к поставке товара: 
Поставщик обязан выполнить поставку товара в объеме технического задания.

5.6. Порядок сдачи и приемки товара: 
Приемка поставляемого товара производится приемочной комиссией.
Выполнение работ по поставке товара подтверждается двусторонними актами приема-передачи товара.
После завершения выполнения работ, предусмотренных Техническим заданием, Поставщик уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ в письменном виде (предъявительской запиской). 
Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Поставщика предъявительской записки Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ. В случае непринятия результатов выполненных работ, в связи с необходимостью устранения недостатков, составляется Акт (перечень замечаний), который подписывается представителями Заказчика, подрядной и эксплуатирующей организаций. Поставщик обязуется в срок, установленный в Акте, устранить указанные недостатки за свой счет и передать Заказчику отчет об устранении недостатков, подписанный со своей стороны уполномоченным лицом и представителями эксплуатирующей организации.

5.7. Требования по предоставлению документации: 
Товар должен соответствовать требованиям заказчика и требованиям, предусмотренным соответствующими нормативными документами.
Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к упаковке товаров указанного вида (рода). Упаковка товара должна иметь ненарушенную защиту от вскрытия, не иметь иных повреждений, должна защищать товар от загрязнения и обеспечивать сохранность товара. Упаковка товара (комплектующих товара) должна отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья граждан и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). При передаче товара в упаковке, не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия товара, от оплаты товара, а если товар были оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
Ввод товара в эксплуатацию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Вместе с поставляемым товаром Поставщик обязан предоставить Заказчику паспорта на товар, сертификаты соответствия поставляемого товара требованиям ГОСТ (копия), счета-фактуры, товарные накладные и иные документы на поставляемый товар в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами.

5.8. Требования по сроку гарантий качества:
Исполнитель гарантирует качество поставленного товара на основании Гражданского кодекса РФ в течение 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара.
Если в гарантийный период товара обнаружатся дефекты, допущенные по вине Поставщика и препятствующие нормальной эксплуатации товара, то Поставщик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Поставщика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчика проводит за счет Поставщика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьих лиц.

6.  Место поставки товара: 
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации», 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, 46.

7. Требования к рабочему персоналу:
Рабочий персонал Поставщика, задействованный на объекте должен иметь гражданство Российской Федерации.

8. Сроки  выполнения работ:
Поставщик обязан выполнять все работы по договору в установленный срок. Срок поставки товара – не позднее 30 ноября 2013 года.

