«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка спектрометра атомно-абсорбционного

Обнинск

2014

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Спектрометр атомно-абсорбционный КВАНТ.Z (ООО «КОРТЭК», Москва) или эквивалент в составе:

Спектрометр атомно-абсорбционный КВАНТ.Z

Персональный компьютер Intel Core i3-540 3 ГГЦ c мoнитором LCD 19”Wide Samsung, лазерным принтером HP формата A4, Windows 7 Home Premium и программным обеспечением, лицензионным диском с Windows

Генератор ГРГ-114

Графитовые кюветы с пиропокрытием, (30 шт.)

Вставки графитовые (комплект: правая, левая), (2 компл.)

Модификатор (палладий азотнокислый), (50 мл)

Наконечник 0,5-250 мкл,1 уп./1000 шт.

Наконечник 100-1000 мкл, 1 уп./1000 шт.

Пробирка «Эппендорф», 1 уп./1000 шт.

Спектральные лампы с полым катодом типа ЛТ-6М на: Хром -4шт. Железо –4шт. Марганец-4шт. Никель-4шт. Барий-4 шт. Бор-4шт. Стронций-4шт. Алюминий-4шт. Мышьяк-1шт. Селен-1шт. Кремний-1шт. Бериллий-2шт. Цинк-2шт. Кадмий-2шт. Свинец-2шт.

Доставка

Пуско-наладочные работы

Инструктаж персонала

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться cогласно подразделам 4.1.,4.9 Раздела 4 технического задания.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

443430

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Спектрометр предназначен для количественного измерения содержания металлов в жидких пробах различного происхождения.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прибор следует устанавливать в закрытом, отапливаемом, сухом, проветриваемом помещении, вдали от нагревательных устройств. Температура окружающей среды должна быть в пределах +10ºC ÷ +35ºC Максимальная относительная влажность при температуре +25ºC – 80% Атмосферное давление в пределах 84 ÷ 107 кПа

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Спектрометр должен быть выполнен в виде настольного моноблока, включающего в себя шестиламповую турель, предназначенную для размещения ламп с полым катодом, автоматического выбора и юстировки лампы, а также автоматический дозатор, предназначенный для дозирования проб в графитовую печь |  | Наличие |  |
| Коррекция спектральных помех с обратным эффектом Зеемана, с двухлучевым двухканальным алгоритмом атомно-абсорбционных измерений |  | Наличие |  |
| Измерение оптической плотности, Б должно быть: |  |  |  |
| нижняя граница диапазона, не более |  | 0 |  |
| верхняя граница диапазона, не менее |  | 3 |  |
| Спектральный диапазон, нм должен быть: |  |  |  |
| нижняя граница диапазона, не более |  | 185 |  |
| верхняя граница диапазона, не менее |  | 1100 |  |
| Габаритные размеры должны быть: |  |  |  |
| длина, не более, мм |  | 890 |  |
| ширина, не более, мм |  | 455 |  |
| высота, не более, мм |  | 210 |  |
| Масса, кг, не более |  | 67 |  |
| Потребляемая мощность, кВА должна быть, не более Мощность, потребляемая на стадиях атомизации и очистки (в течение 3 сек), кВА, не более Шаг спектрального интервала, нм. должна быть, не более |  | 0,7 8 0,5 |  |
| Автоматический монохроматор с голографической дифракционной решеткой |  | Наличие |  |
| Питание спектральных ламп |  | Импульсное синхронизированное с магнитным полем, налагаемым на графитовую трубчатую печь атомизатора |  |
| Шестиламповая турель с автоматической юстировкой ламп |  | Наличие |  |
| Автоматическая юстировка ламп |  | в двух плоскостях |  |
| Автоматически регулируемый пневматический поджим графитовой кюветы |  | Наличие |  |
| Встроенный автоматический дозатор (автосэмплер) |  | Наличие |  |
| Определение селена, мышьяка и сурьмы прямым методом (без использования приставки) |  | Наличие |  |
| Возможность использования атомно-абсорбционного спектрометра в комплекте с ртутно-гидридным генератором ГРГ-114 |  | Наличие |  |
| Атомизатор |  |  |  |
| Графитовая кювета в продольном переменном магнитном поле |  | Наличие |  |
| Графитовая кювета с пиропокрытием, исключающая необходимость использования платформы Львова |  | Наличие |  |
| Температура нагрева атомизатора С0, |  | от 50 до 30000 |  |
| - Скорость нагрева графитовой кюветы,С0/сек, не менее |  | 10000 |  |
| - Защитный газ |  | аргон высокой чистоты, азот высокой чистоты |  |
| Расход защитного газа, л/мин, не более |  | 0,5 |  |
| Встроенная замкнутая система охлаждения |  | Наличие |  |
| Расход образца на одно измерение, мкл |  |  |  |
| минимальное |  | 5 |  |
| максимальное |  | 30 |  |
| Дискретность дозирования, не более мкл |  | 1 |  |
| Персональный компьютер с программным обеспечением спектрометра |  |  |  |
| Пакет программного обеспечения должен быть с русским интерфейсом и интерфейсом для подключения ртутно-гидридного генератора |  | Наличие |  |
| Программное обеспечение, поддерживающее экспорт результатов в Excel |  | Наличие |  |
| Лицензионный диск (Windows 7 Home Premium) |  | Наличие |  |
| Производительность должна быть, секунд/измерение, не более |  | 30 |  |
| Аналитические характеристики |  |  |  |
| Предел обнаружения, мкг/дм3, должен быть не более: - мышьяк, кобальт, свинец - медь, цезий - ртуть, - барий | 0,1 0,05 0,2 0,005 |  |  |
| Относительное среднее квадратическое отклонение случайной составляющей погрешности измерения диапазонов концентрации, не более, %: мышьяк 0,2 ÷ 1 мкг/дм3 1 ÷ 20 мкг/дм3 кобальт 0,2 ÷ 1 мкг/дм3 1 ÷ 20 мкг/дм3 свинец 0,2 ÷ 1 мкг/дм3 1 ÷ 20 мкг/дм3 медь 0,1 ÷ 1 мкг/дм3 1 ÷ 20 мкг/дм3 цезий 0,1 ÷ 1 мкг/дм3 1 ÷ 20 мкг/дм3 ртуть 0,01 ÷ 0,05 мкг/дм3 0,05 ÷ 0,8 мкг/дм3 барий 0,5 ÷ 5 мкг/дм3 5 ÷ 80 мкг/дм3 | 15,0 4,0 10,0 3,0 10,0 3,0 7,0 2,0 7,0 4,0 10,0 5,0 10,0 4,0 |  |  |
| Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |  |  |
| ___ |  |  |  |
| Подраздел 4.3. Требования к надежности |  |  |  |
| Средний срок службы - не менее 10 лет |  |  |  |
| Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования |  |  |  |
| ___ |  |  |  |
| Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования |  |  |  |
| ___ |  |  |  |
| Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды |  |  |  |
| ___ |  |  |  |
| Подраздел 4.7. Требования к электропитанию |  |  |  |
| Питание от электрической сети однофазного переменного тока (22010% В, 501 Гц) |  |  |  |
| На расстоянии не более 1 м от прибора должна быть установлена штепсельная розетка, подключенная к электрической сети однофазного переменного тока (220 В, 50 Гц, 2 А), с контактом заземления. Заземление должно производиться в соответствии с требованиями “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правил техники безопасности при эксплуатации установок потребителей”, утвержденных ГОСЭНЕРГОНАДЗОРОМ, и ГОСТ 12.1.019-2009. На расстоянии не более 1 м от прибора должна быть установлена штепсельная розетка типа BS 4343 230V 2P+E 32A-IP44 (из комплекта поставки прибора) подключенная к электрической сети однофазного переменного тока (220 В, 50 Гц, 40 А). Электропроводка должна быть выполнена витой парой проводов сечением не менее 6 мм2 (по меди) и должна быть проложена на расстоянии не менее 0,5 м от проводки электрической сети. Провода вышеуказанного однофазного напряжения должны подключаться к разным фазам промышленной трехфазной сети. |  |  |  |
| Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |  |  |
| ___ |  |  |  |
| Подраздел 4.9 Требования к комплектности |  |  |  |
| Спектрометр атомно-абсорбционный КВАНТ.Z (1 комплект) в составе: |  |  |  |
| Блок спектрометрический |  |  | 1 |
| Опора (блока спектрометрического) |  |  | 1 |
| Коврик (для мыши) |  |  | 1 |
| Компьютер, монитор, принтер |  |  | 1 |
| Тара для блока спектрометрического |  |  | 1 |
| Тара для комплектов |  |  | 1 |
| Комплект монтажных частей |  |  |  |
| - Блок автономного охлаждения |  |  | 1 |  |
| - Регулятор давления аргона |  |  | 1 |
| - Шланг аргона |  |  | 2 |
| - Штуцер |  |  | 1 |
| - Кассета |  |  | 1 |
| - Пульт |  |  | 1 |
| - Кабель сетевой IEC 320/E |  |  | 1 |
| - Кабель USB А-В штекер |  |  | 1 |
| - Контакт съемный |  |  | 1 |
| - Контакт съемный |  |  | 1 |
| - Лампа спектральная ЛТ-6М на медь № ________ |  |  | 1 |
| - Сетевой фильтр-удлинитель (220В) |  |  | 1 |
| - Розетка BS4343 32A 240V |  |  | 1 |
| - Трубка PU6040 (Pneumax) |  |  | 10 м |
| - Трубка ТМС 7/4 |  |  | 5 м |
| - Карман |  |  | 1 |
| Комплект ЗИП |  |  |  |
| - Съемник |  |  | 1 |
| - Пресс |  |  | 1 |
| - Щуп |  |  | 1 |
| - Кювета |  |  | 2 |
| - Вставка 1 |  |  | 1 |
| - Вставка 2 |  |  | 1 |
| - Прокладка |  |  | 2 |
| - Пипетка цифровая 1-10 мкл |  |  | 1 |
| - Пипетка цифровая 5-50 мкл |  |  | 1 |
| - Пипетка цифровая 100-1000 мкл |  |  | 1 |
| - Наконечник 0,5-250 мкл |  |  | 1 уп. |
| - Наконечник 100-1000 мкл |  |  | 1 уп. |
| - Пробирка Эппендорф 2 мл |  |  | 100 |
| - Стакан мерный из полипропилена 10 мл |  |  | 2 |
| - Штатив для пробирок |  |  | 1 |
| - Емкость для воды стерильная 500 мл |  |  | 1 |
| - Модификатор Ni(NO3)2 |  |  | 1 мл |
| - Модификатор Pd(NO3)2 |  |  | 1 мл |
| - Чехол для спектрометра |  |  | 1 |
| - Чемодан типа "Кейс" |  |  | 1 |
| Дополнительно: |  |  |  |
| Спектральные лампы с полым катодом типа ЛТ-6М на Хром -4шт. Железо –4шт. Марганец-4шт. Никель-4шт. Барий-4 шт. Бор-4шт. Стронций-4шт. Алюминий-4шт. Мышьяк-1шт. Селен-1шт. Кремний-1шт. Бериллий-2шт. Цинк-2шт. Кадмий-2шт. Свинец-2шт. |  |  |  |
| Генератор ГРГ-114 - комплект (с лампой на ртуть) |  |  | 1 |
| Графитовые кюветы с пиропокрытием |  |  | 30 шт. |
| Вставки графитовые (комплект: правая, левая) |  |  | 2 компл. |
| Модификатор (палладий азотнокислый) |  |  | 50 мл |
| Наконечник 0,5-250 мкл |  |  | 1 уп./1000 шт. |
| Наконечник 100-1000 мкл |  |  | 1 уп./1000 шт. |
| Пробирка «Эппендорф» |  |  | 1 уп./1000 шт. |
| Подраздел 4.10 Требования к маркировке |  |  |  |
| ___ |  |  |  |
| Подраздел 4.11 Требования к упаковке |  |  |  |
| Ответственность поставщика за надежность упаковки. Упаковка заводская. Спектрометрический блок должен быть помещен в чехол. Упаковка компьютера и принтера – заводская транспортная упаковка |  |  |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

| Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки |  |
| --- | --- |
| Приемка товара осуществляется на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Транспортировка товара на территорию Покупателя производится транспортом Поставщика Обязательное проведение пуско-наладочных работ. Пуско-наладочные работы по спектрометру КВАНТ.Z или эквиваленту и инструктаж персонала осуществляются представителем завода-изготовителя данного оборудования или специалистами уполномоченного сервисного центра на территории ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ по адресу пл. Бондаренко, д.1 (зд. 177). |  |
| Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Методика поверки | 1 |
| Свидетельство о первичной поверке | 1 |
| Формуляр | 1 |
| Программное обеспечение спектрометра | 1 |
| Лицензионный диск (Windows 7 Home Premium) Руководство по эксплуатации блока автономного охлаждения | 1 1 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | 1 |

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Ответственность Поставщика за достаточность и надежность упаковки. Не нарушать целостность упаковки во избежание утраты гарантийных обязательств. Спектрометрический блок должен транспортироваться только в упаковке и в положении, определяемом манипуляционным знаком «Верх, Не кантовать», при этом спектрометрический блок должен быть помещен в чехол. Персональный компьютер и принтер должны траспортироваться в их заводской транспортной упаковке. Спектрометр допускается транспортировать крытым автомобильным, железнодорожным транспортом без ограничения скорости и расстояния в условиях, соответствующих климатическому исполнению ХЛ 1,1 по ГОСТ 15150. Транспортирование следует производить в соответствии с правилами перевозки грузов. Распаковка спектрометра после транспортирования при отрицательных температурах должна производиться не ранее, чем через 10 часов после пребывания в нормальных климатических условиях.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

При кратковременном хранении спектрометр должен находиться в закрытом помещении при температуре окружающего воздуха 10-350С и относительной влажности не более 80% при 250С. В воздухе не должно быть примесей, вызывающих коррозию. При длительном хранении спектрометрический блок должен быть помещен в чехол из полиэтиленовой пленки с силикагелем-осушителем; чехол должен быть герметично заварен сварным швом. Компьютер и принтер должны храниться в своей заводской упаковке. При длительном хранении спектрометр должен находиться в закрытом помещении при температуре окружающего воздуха от -60 до +500С и относительной влажности не более 98% при температуре +350С.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок гарантийного обслуживания – не менее 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

___

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Гарантийное обслуживание/техническое обслуживание по месту постоянной эксплуатации прибора: г. Обнинск, ГНЦ РФ-ФЭИ, зд.177. Обязательное наличие послегарантийного сервисного обслуживания.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

___

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

___

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

___

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

___

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Цена предлагаемого оборудования должна быть указана с учетом затрат на первичную поверку, доставку комплекта оборудования, пуско-наладочные работы, инструктаж персонала.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

2014 г.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

| №п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участников запроса цен |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические требования: Основные параметры и размеры Требования к комплектности | Согласно подразделам 4.1.,4.9 Раздела 4 технического задания |  |

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Инструктаж персонала заказчика (Обнинск, Калужская область)

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО | Программное обеспечение |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Камина Ирина Александровна, (48439) 9-48-96.