Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку  установки поверочной нейтронного излучения УКПН-2М-Д для нужд Ростовского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие сведения.

Установка для поверки, калибровки и градуировки дозиметров и радиометров нейтронного излучения.

2. Исходные данные и технические требования.

Свойства:

- механическое управление перемещением источника в облучателе;

- механическое управление позиционированием подвижной платформы;

- использование системы видеонаблюдения для считывания показаний поверяемых приборов;

- наличие световой сигнализации об открытии контейнера-коллиматора;

- использование перегрузочного контейнера для загрузки источников в установку;

- размещение в контейнере с коллиматором одного источника;

- использование лазерного прицела при аттестации установки.

2.1.Технические характеристики

| Диапазон передаваемых мощностей доз нейтронного излучения | 20 ÷ 800 мкЗв/ч |
| --- | --- |
| Диапазон передаваемых плотностей потока нейтронов | 10 ÷ 400 нейтр.·см-2с-1 |
| Погрешность воспроизведения единиц: |  |
| - плотности потока | ±8 % |
| - мощности дозы | ±15 % |
| Тип применяемого источника | ИБН-8-5 (Pu-Be) |
| Активность применяемого источника | 2,4·1011 Бк (поток 107 нейтр.·с-1) |
| Габаритные размеры: |  |
| - диаметр цилиндрического контейнера | 750 мм |
| - длина линейки | 3000 мм |
| - высота установки | 2000 мм |
| - масса | не более 700 кг |
| Требование к размеру помещения | 7×3×3 м |

2.2. Комплект поставки

Базовый комплект:

- контейнер-коллиматор – 1 шт.;

- тележка с приборным столиком – 1 шт.;

- направляющие с градуированной линейкой – 2 шт.;

- промежуточный (перегрузочный) контейнер – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации;

- паспорт.

2.3. Требования.

- Гарантия на оборудование не менее 12 месяцев.

- Оборудование должно иметь сертификат соответствия.

- Доставка осуществляется поставщиком по адресу: Ростовская область,  Мясниковский район, 4 км+270 м на северо-восток от восточной окраины с. Большие Салы