Том 2 «Техническая часть»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к комплектности

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Расходомер-счетчик ультразвуковой в комплекте Типа ВЗЛЕТ МР или эквивалент.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Расходомер-счетчик ультразвуковой необходим для корректной работы системы технического водоснабжения.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды.............. 5 ~50 °C Температура рабочей среды.............. до 50 °C Рабочая среда............. вода Рабочее давление..............600 кПа

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Комплект поставки: 1.преобразователь электроакустический (ПЭА) типа Н-021 или эквивалент - 2шт.; 2. коммутационное устройство - 1шт.; 3. согласующее устройство (УС) - 1шт.; 4. вторичный измерительный преобразователь (ВП) - 1шт.; 5. источник вторичного питания типа ИВП-24.24 или эквивалент - 1шт. Длина кабеля – 1 м. Верхний предел измерений –500 м3/ч. Выходной сигнал – 4-20 мА. Длина кабеля связи – 25 м. Dy трубопровода – 300 мм. Помехозащищенное исполнение. Скорость потока – от 0,1 до 20 м/с.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Госповерка. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 – УХЛ 3.1 (+5~+50 С). Средний срок службы – не менее 12 лет.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Степень защиты от воздействия пыли и воды IP54 для ВП и IP68 для ПЭА по ГОСТ 14254. Помехозащищенное исполнение.

Подраздел 4.4 Требования к комплектности

Поставляемая продукция должна быть поставлена в укомплектованном, работоспособном состоянии, не требующим дополнительных закупок, сопровождаться технической документацией на русском языке, в том числе: паспорт, руководство по эксплуатации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Последовательность и условия входного контроля в соответствии с документами: - ГОСТ 24297-2015 Входной контроль продукции. Основные положения; -проект договора.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставляемая продукция должна сопровождаться технической документацией на русском языке, в том числе: паспорт, руководство по эксплуатации.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Обязательное наличие сервисной службы в Санкт-Петербурге, подтверждённое сертификатом завода-изготовителя. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 25 месяцев.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Дефекты и скрытые недоделки, допущенные по вине Поставщика и выявленные в период гарантийного срока эксплуатации оборудования, устраняются за счет поставщика.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ МР комплекте поставляется в срок, установленный п.5 Извещения о проведении закупки.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Наличие руководства по эксплуатации на русском языке.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опросный лист (Приложение №1) | Отдельный файл |