Несекретно

Типовая форма технического задания

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки поставка запчастей для каротажного оборудования

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами "или эквивалент"

Москва

2014
Техническое задание

на поставку комплектующих изделий

для каротажного оборудования (для каротажной станции «Кобра-М»)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Комплектующие изделия для каротажного оборудования (для каротажной станции «Кобра-М»)

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые комплектующие должны быть новыми, выпуска не ранее 2013 г., не бывшими в употреблении и в ремонте.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Требования к этапам разработки и изготовления комплектующих изделий Заказчиком не устанавливаются.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Перечень документов необходимых для разработки и изготовления комплектующих изделий Заказчиком не устанавливается.

Подраздел 1.5 Код ОКП

Код ОКП – 431500 (аппаратура и оборудование для геофизических исследований в скважинах) комплектующие изделия не подлежат обязательной сертификации, в т.ч. в системе ОИТ. Сертификации подлежат дизель-генератор (код ОКП 337500) и кабель геофизический КГ-3×0,12-18-150 (код ОКП 358500)

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Поставляемые комплектующие предназначены для использования в составе каротажной станции «Кобра-М», оснащенной устройством геофизических измерений типа УГИ-01при производстве геофизических исследований в скважинах

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации комплектующих соответствуют группе исполнения КС4-1 ГОСТ 26116-84 по воздействию климатических факторов и группе МС2-3 ГОСТ 602082-Е по воздействию механических факторов. Скважинные приборы из состава комплектующих должны быть рассчитаны на эксплуатацию в жидкой агрессивной среде с концентрацией серной кислоты до 70 г/л и гидростатическом давлении не более 11,0 мПа.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Комплектующие изделия должны обеспечивать проведение следующих методов ГИС: - электрического каротажа (КС, ПС, ТК); - термометрии скважин; - индукционного каротажа; - расходометрии скважин. Они должны быть укомплектованы ЗИП и технической документацией. Все скважинные приборы должны быть выполнены в кислотостойком исполнении. Подъемник каротажный с электроприводом (далее подъемник) ЛК-2 (или эквивалент). Подъемник предназначен для проведения спускоподъемных операции при геофизических исследованиях в скважинах и должен состоять из: - рамы с барабаном для геофизического кабеля с четырёхжильным коллектором геофизическим КГ-4М (или эквивалент) (для передачи электросигналов с геофизического кабеля на наземный измерительный комплекс). На барабан должно быть намотано 450 м трёх жильного грузонесущего геофизического кабеля КГ-3х0,12-18-150 диаметром 4,6 мм(или эквивалент). Кабель должен быть оснащен кабельным наконечником (НКБЦ-3-36 или НК-36) (или эквивалент; - кабелеукладчика механического для обеспечения автоматической укладки кабеля; - тягового электродвигателя типа Motive Delphi(или эквивалент)с угловым редуктором типа Motive BOX (или эквивалент). - цепной передачи от вала редуктора на кабельный барабан; - блока управления тяговым электродвигателем (преобразователя частоты) типа SINUSN(или эквивалент)) с выносным пультом управления; Основные технические характеристики подъемника: - вместимость барабана лебедки (кабель диаметром 4,6 мм), не менее 700 метров; - скорость движения кабеля на среднем диаметре намотки на барабан от 40 до 1600 м/час; - потребляемая мощность не более 2,5 кВт; - напряжение питания однофазное частотой 49-51 Гц от 200 до 240В; - диапазон рабочих температур от -10 до +50 град. С при относительной влажности до 90%; - габаритные размеры в мм (длина-ширина-высота, не более)- 800-500-500; - вес в кг (не более) - 250. Расходомер скважинный РЭТС-4 с импульсным выходным сигналом, для которого разработан драйвер и ПО, позволяющие использовать его в составе каротажной станции «Кобра-М» с устройством геофизических измерений (регистратором) типа УГИ-01.) (или эквивалент. Расходомер предназначен для измерения расхода жидкости вдоль оси скважины. Основные технические характеристики расходомера: - предел измерения расхода от 0,6 до 3 м3/час; - порог чувствительности по расходу не менее 0,4 м3/час; - предел основной погрешности измерений не более ±2,5%; - диапазон рабочих температур СП от +5 до +120 оС; - максимальное гидростатическое давление не менее 40 МПа; - форма выходного сигнала импульсная; - питание от источника стабилизированного тока; - диаметр прибора 42 мм; - длина прибора (не более) - 500 мм. Расходомер должен быть укомплектован драйвером и ПО, позволяющим использовать его в составе каротажной станции «Кобра – М» с регистратором УГИ-01(или эквивалент). Термометр скважинный КТ-38МК (термометр является единственным прибором с низкой постоянной времени тепловой инерции, для которого разработан драйвер и ПО, позволяющие использовать его в составе каротажной станции «Кобра-М» с устройством геофизических измерений (регистратором) типа УГИ-01.) (или эквивалент). Предназначен для измерения температуры жидкости в скважине. Основные технические характеристики термометра скважинного: - диапазон измерения температуры -5+45оС; - номинальный коэффициент преобразования 42±5Гц/1оС; - основная погрешность коэффициента преобразования не более 2% отн; - постоянная времени тепловой инерции не более 2.5 с; - ток питания постоянный 20-25 мА; - выходной сигнал импульсный положительный; - амплитуда выходного сигнала не менее 5 В; - продолжительность непрерывной работы не менее 8 час.; - диаметр прибора 38 мм; - вес прибора (не более) 12 кг; - максимальное гидростатическое давление не менее 10 МПа. Термометр должен быть укомплектован драйвером и ПО, позволяющим использовать его в составе каротажной станции «Кобра – М» с регистратором УГИ-01. 3.2.4 Скважинный прибор индукционного каротажа ПИК-50 МК (прибор индукционного каротажа является единственным прибором, для которого разработан драйвер и ПО, позволяющие использовать его в составе каротажной станции «Кобра-М» с устройством геофизических измерений (регистратором) типа УГИ-01.) (или эквивалент). Предназначается для определения кажущейся удельной электропроводности пород в скважине. Основные технические характеристики прибора ПИК-50 МК: - диапазон измерения удельной проводимости 10-1200 мСм/м; - номинальный коэффициент преобразования 0,8±0,2Гц/ мСм/м; - основная погрешность коэффициента преобразования не более ±5% отн.; - дополнительная погрешность коэффициента преобразования при отклонении температуры окружающей среды от нормальной в пределах ±10оС не более ±5% отн.; - ток питания постоянный 90-100 мА; - амплитуда выходного сигнала 8±2В.; - диаметр прибора 50 мм; - длина прибора не более 1150 мм; - вес прибора (не более) 5 кг; - максимальное гидростатическое давление не менее 10 МПа. Прибор индукционного каротажа должен быть укомплектован драйвером и ПО, позволяющим использовать его в составе каротажной станции «Кобра – М» с регистратором УГИ-01. 3.2.5 Скважинный прибор токового каротажа СПЭК-М (прибор с формулой зонда М0,1А0,1В для которого разработан драйвер и ПО, позволяющие использовать его в составе каротажной станции «Кобра-М» с устройством геофизических измерений (регистратором) типа УГИ-01.) (или эквивалент). Предназначается для проведения электрокаротажа (КС, ПС и токового каротажа) в скважинах, заполненных жидкостью. Основные технические характеристики СПЭК-М: - тип электрозонда М0,1А0,1В; - диаметр прибора 40 мм; - длина прибора не более 800 мм; - вес прибора (не более) 3 кг; - максимальное гидростатическое давление не менее 10 МПа. Прибор должен быть укомплектован драйвером и ПО, позволяющим использовать его в составе каротажной станции «Кобра – М» с регистратором УГИ-01 (или эквивалент). Все указанные выше комплектующие изделия должны быть совместимы с имеющейся у Заказчика каротажной станцией «Кобра-М», оборудованной регистратором типа УГИ-01(или эквивалент) и применяемым программным обеспечением.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Приобретаемые комплектующие должны обеспечивать безотказную работу в течении гарантийного периода, но не менее 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Требования к комплектации: Подъемник должен иметь комплект ЗИП согласно Приложению №1 к настоящему ТЗ, предназначенный для проведения мелкого ремонта (замены изнашиваемых частей) с целью обеспечения бесперебойной работы подъемника в целом и включающий в себя: - коллектор геофизический КГ-4М (или аналог); - датчик глубины Ri-32 (датчик, для которого разработан драйвер и ПО, позволяющие использовать его в составе каротажной станции «Кобра-М» с устройством геофизических измерений (регистратором) типа УГИ-01. (или эквивалент)); - наконечник кабельный кислотостойкий типа НК-36 (или аналог). Барабан подъемника должен быть выполнен из немагнитного материала.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке и транспортировке

Скважинные приборы из состава комплектующих маркируются трёхзначным номером, который выбивается на зондовой головке. Транспортировка возможна всеми видами транспорта с соблюдением установленных правил транспортировки, что исключает повреждение приборов от ударов при погрузке, транспортировке и разгрузке.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Упаковка приборов, должна исключать их повреждение при их хранении и перевозке, автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом. Габариты упаковочной тары и требования к предельной массе (брутто) должны соответствовать Приложению 1. Техническая документация на комплектующие вкладывается в тару при упаковке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

За 10 дней до отгрузки комплектующих изделий Заказчик направляет своего представителя для проверки их комплектации и работоспособности. По результатам проверки составляется двусторонний Акт о готовности комплектующих изделий к отгрузке.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

В технической документации, передаваемой Заказчику вместе с продукцией, должны быть в обязательном порядке присутствовать свидетельство о приемке, подтверждающее качество поставляемого оборудования. Дизель-генератор и кабель геофизический должны иметь сертификаты соответствия.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Комплектующие изделия в транспортной таре должны выдерживать транспортирование автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом. При погрузке и выгрузке необходимо соблюдать меры предосторожности для исключения падения груза.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Приобретаемые комплектующие изделия должны храниться в помещении, в местах исключающих возможность ударов, падений и вибрационных воздействий, при нормальной влажности и температурах от +5 до +50 оС.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации комплектующих на поставляемые приборы собственного производства Поставщика-не менее 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 8 месяцев со дня выпуска комплектующих изделий. В случае выявления внешних и внутренних дефектов в этот период, не связанных с нарушением условий эксплуатации, Поставщик должен произвести замену или ремонт комплектующих в течении 1(одного) месяца со дня обнаружения дефектов. Факт выявления дефектов оформляется соответствующим двусторонним актом.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Периодичность и объёмы работ по обслуживанию комплектующих изделий устанавливаются технической документацией на поставляемые комплектующие изделия.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействие комплектующих изделий на окружающую среду не должно превышать значений, установленных действующими нормативными документами.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с комплектующими изделиями необходимо соблюдать требования следующих нормативных документов: - «Правила безопасности при геологических работах»; - ГОСТ 12.3.019-80 «Испытания и измерения электрические». К работе с приборами допускаются лица, изучившие техническую документацию на них, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности труда на рабочем месте. Эксплуатировать приборы на участках и подразделениях имеют право: - оператор каротажной станции; - помощник оператора. Лица, допущенные к работе с приборами, должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3. Запрещается проводить ремонт и наладку приборов при включенном питании.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставляемые комплектующие изделия должны соответствовать основным техническим характеристикам согласно технической документации. Качество комплектующих должно быть подтверждено свидетельствами о приемке с подписью представителя отдела технического контроля. Качество каротажного кабеля и дизель-генератора должно подтверждаться сертификатами соответствия.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставщик выполняет монтаж и пуско-наладку поставляемых комплектующих на объекте Заказчика в сроки и на условиях, определяемых Договором на поставку комплектующих

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Номенклатура и количество поставляемых комплектующих изделий определяется Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию. Поставка комплектующих должна осуществляется единовременно. Готовность к отгрузке комплектующих Заказчику - в течении 30 дней с момента заключения Договора на поставку. Срок отгрузки комплектующих Заказчику определяется Договором. До момента отгрузки комплектующие находятся на ответственном хранении у Поставщика комплектующих.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся техническая документация на комплектующие представляется на русском языке на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приложение № 1 Спецификация поставки комплектующих изделий | 9 |

Приложение № 1

Спецификация поставки комплектующих изделий

| № п/п | Наименование | Тип, марка, модель | Ед. изм. | Кол-во | Габариты (в таре), ДхШхВ, см. | Вес (брутто), кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъемник каротажный с электроприводом, блоком управления электроприводом, кабелеукладчиком, коллектором, каротажным кабелем КГ-3х0,12-18-150 (450 м), кабельным наконечником. | ЛК-2(или эквивалент) | Компл. | 1 | 100х80х70 | 250 |
| 2 | Расходомер скважинный | РЭТС-4(или эквивалент) | Шт. | 1 | 100х20х15 | 15 |
| 3 | Термометр скважинный | КТ-38МК(или эквивалент) | Шт. | 1 | 50х15х15 | 10 |
| 4 | Скважинный прибор индукционного каротажа | ПИК-50МК(или эквивалент) | Шт. | 1 | 150х15х15 | 15 |
| 5 | Скважинный прибор токового каротажа | СПЭК-М(или эквивалент) | Шт. | 2 | 110х15х15 | 20 |
| 6 | Комплект технической документации на комплектующие изделия |  | Компл. | 1 |  |  |
|  | Комплект ЗИП, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| 7 | Коллектор геофизический | КГ-4М(или эквивалент) | Шт. | 1 | 50х10х10 | 5 |
| 8 | Датчик глубины | Ri-32(или эквивалент) | Шт. | 2 | 15х10х10 | 1 |
| 9 | Наконечник кабельный типа | НК-36(или эквивалент) | Шт. | 1 | 40х10х10 | 4 |
| 10 | Дизель-генератор |  | Шт. | 1 | 90х45х55 | 75 |